Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

"Dozimetriai rendszer 2010"

Dokumentáció

Budapest, 2011. március 18.

(átdolgozott egységes szöveg)

TARTALOMJEGYZÉK

I.	AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS	5

1.HIRDETMÉNY A MÓDOSÍTÁSRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL	20

2.HIRDETMÉNY A MÓDOSÍTÁSRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL	27

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ	33

1. Követelmények	33

2. Az ajánlatok nyelve	33

3. Az ajánlattételi határidő	34

4. Az ajánlatok kötése, műszaki tartalma és módosítása	34

5. Költségek	35

6. Az ajánlatok bontása, értékelése és a pénzügyi fedezet	36

7. Az ajánlatok értékelése	37

8. Bírálati szempontok	38

9. Az ajánlatok értékelésének módszerei	39

10. A nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések kötelező részei; 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (kivonat)	41

10/A.Hitelesítés	42

10/B.KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS	43

11. Ellenőrző lista	44

11.1. Felolvasólap	46

11.2. Ajánlattevői nyilatkozat	47

11.3. Közös ajánlattevői nyilatkozat	48

11.4. Együttműködési megállapodás	49

11.5. Cégkivonat	50

11.6 Változásbejegyzési kérelem	51

11.7. Aláírási címpéldány	52

11.8. Aláírási címpéldány 	53

11.9. Nyilatkozat a műszaki minimumkövetelményekről	54

11.10. Költségvetés 	55

11.11. A Rendszer elhelyezési terve	56

11.12. Átalakítások vállalása	57

11.13. Átalakítások költségvetése	58

11.14. Üzemeltetési költségek	59

11.15. Üzemeltetési költségek („III. Műszaki Leírás” 1. sz. Mellékletének táblázatai)	63

11.16. Az informatikai ajánlat	64

11.17. Az oktatási tevékenység ismertetése 	65

11.18. A karbantartás ismertetése 	66

11.19. Nyilatkozat a fogyóeszközökre	67

11.20. Ajánlati biztosíték	68

11.21. Teljesítési biztosíték	69

11.22. Forgalmazási jogosultság igazolása 	70

11.23. Nyilatkozat típusmódosítás esetére 	71

11.24. Nyilatkozat többségi befolyásról	72

11.25. Származást/eredetet igazoló okirat 	73

11.26. Nyilatkozat a doziméter termékmintákról	74

11.27. Használati utasítás 	75

11.28. Nyilatkozat a fordításról	76

11.29. Forgalmazási jogosultság igazolása a Magyar Köztársaság területére	77

11.30. Nyilatkozat a szakemberekről	78

11.31. Szakmai önéletrajzok	79

11.32. Oklevelek, bizonyítványok	80

11.33. Termékleírás	81

11.34. A szabványokra vonatkozó iratok	82

11.35. Nyilatkozat tanúsítvány megújításról	83

11.36. Ütemterv	84

11.37. Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról	85

11.38. Szállítási szerződés	86

11.39. CD vagy DVD melléklet	87

11.40. Doziméter termékminták csatolása	88

11.41. Adóigazolások	89

11.42. Pénzintézeti nyilatkozatok 	90

11.43. Nyilatkozat más pénzintézetekről 	91

11.44. Mérleg	92

11.45. Referencia-igazolás 	93

11.46. Minőségi/megfelelőségi tanúsítvány	94

11.47. Laboratóriumi igazolás	95

11.48. Minőségbiztosítási rendszer	96

11.49. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról, szervezetekről és személyekről 	97

11.50. A tíz százalék feletti alvállalkozók iratai	98

11.51. Igénybevett erőforrások iratai	99

11.52. A rendelkezésre állás igazolása	100

11.53. Igazolások a közbeszerzés értékének tíz százalékát el nem érő alvállalkozó esetében	101

11.54. Igazolások az erőforrást nyújtó szervezetre	102

III. MŰSZAKI LEÍRÁS	103

1. A beszerzendő "Rendszer"	103

2. A beszerzendő „Rendszer” célja	105

3. Az Ajánlat maximális értéke	105

4. A jelen eljárás során beszerzendő eszközök – Ajánlati ár	105

5. Fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségek kimutatása	107

6. A műszaki minimumkövetelmények	110

7. Kiegészítő kérdések	122

8. Jótállás	122

9. A Dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatóságának értékelése	123

III. / 1.sz. Melléklet: A Rendszer működtetéséhez szükséges fogyóanyagok részletezése.	124

III. / 2.sz. Melléklet: A Rendszer telepítésére szolgáló helyiségek  alaprajza és ismertetésük	126

III. / 3. sz. Melléklet: Szabványok.	131

III. / 4. sz. Melléklet. A terv dokumentáció követelményei	132

IV. A SZERZŐDÉS TERVEZETE	135

1. Szállítási szerződés	135

2. Átalakítási munkák	152

3.Tervezési szerződés	172

Az átadás átvétel és az építtetői fedezetkezelő	187

V. MELLÉKLETEK	189

VI. A DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI	190

1.Útmutatók	190

2.Jogszabályok jegyzéke	192

3.	Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetre (OSSKI) vonatkozó jogszabályok	193

4.	Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal tájékoztató levele	194

# AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu. AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás; [ ]. Árubeszerzés; [x]. Szolgáltatás; [ ]. Építési koncesszió; [ ].; A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ Azonosító kód______________________________________. Szolgáltatási koncesszió; [ ]. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Int.. Postai cím: Anna u. 5.. Város/Község Budapest; Postai irányítószám: 1221; Ország: Magyarország. Kapcsolattartási pont(ok): Intézet vezető Címzett: Dr. Turai István főigazgató főorvos; Telefon: 00-1-482-2001. E-mail: radbiol@osski.hu; Fax: 00-1-482-2003. Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.osski.hu A felhasználói oldal címe (URL):. További információk a következő címen szerezhetők be:. [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet. A dokumentáció a következő címen szerezhető be:. [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet. Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:. [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet. I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű [x]; Közszolgáltató [ ]. Regionális/helyi szintű [ ]; Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]. Közjogi szervezet [ ]; Egyéb [ ] Egyéb (nevezze meg):. I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén [x] Általános közszolgáltatások; [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció. [ ] Védelem; [ ] Szociális védelem. [ ] Közrend és biztonság; [ ] Szabadidő, kultúra és vallás. [ ] Környezetvédelem; [ ] Oktatás. [ ] Gazdasági és pénzügyek; [ ] Egyéb (nevezze meg). [ ] Egészségügy. I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén [ ] Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]; [ ] Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]. [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]; [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]. [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]; [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]. [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]; [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]. [ ] Kikötői tevékenységek [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]; [ ] Postai szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]. I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x].

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Automatizált, lumineszcencián alapuló dozimetriai rendszer beszerzés 2010. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának). a) [ ] Építési beruházás; b) [x] Árubeszerzés; c) [ ] Szolgáltatás. [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió; [x] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/Egyéb; Szolgáltatási kategória. (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió.. A teljesítés helye NUTS-kód; A teljesítés helye Budapest NUTS-kód HU101; A teljesítés helye NUTS-kód. II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ]. II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben). Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma; Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]. A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:. A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):. II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Automatizált, lumineszcencián alapuló dozimetriai rendszer ("kiértékelő", 600 db – tartóval ellátott – munkavállalói "doziméter" "sorszámozó") beszerzése. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet; Kiegészítő szószedet (adott esetben). Fő tárgy; 38547000-1. Kiegészítő tárgy(ak); 38341200-9. 50412000-6.. II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):. egy részre [ ]; egy vagy több részre [ ]; valamennyi részre [ ]. II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]. II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Automatizált, lumineszcencián alapuló, a foglalkozási sugárterhelés ellenőrzésére alkalmas dozimetriai rendszer (1 db "Kiértékelő", 600 db – tartóval ellátott – munkavállalói személyi "Doziméter" és 1 db "Sorszámozó") beszerzése, telepítése, sikeres üzembe helyezése és próba üzeme, a rendszer üzemeltetőinek oktatása és a jótállási idő alatti karbantartása. A dozimetriai rendszer legyen alkalmas automata módon a mérésekre a doziméterek azonosításától, az eredmények kiértékeléséig. 1. "Kiértékelő", 1 db 2. A külső foton-sugárzás egésztestre vonatkozó foglalkozási sugárterhelésének mérésére alkalmas "Doziméterek", 200 db 3. A foton-egésztest "Doziméterek" munkaruhára való rögzítését lehetővé tévő tartó, 200 db 4. A külső foton-sugárzás résztestre vonatkozó foglalkozási sugárterhelésének mérésére alkalmas "Doziméterek", 200 db 5. A foton-résztest Dozimétereknek a megfelelő testtájon való rögzítését lehetővé tévő tartó 200 db 6. A külső béta-sugárzás okozta foglalkozási sugárterhelés mérésére alkalmas résztest "Doziméterek" 200 db 7. A béta-résztest Dozimétereknek a megfelelő testtájon való rögzítését lehetővé tévő tartó, 200 db 8. A "Doziméterek" egyedi azonosítására alkalmas "Sorszámozó", 1 db (csak ha a "Doziméterek/Tartóik" egyedi azonosítóval történő ellátása nem gyárilag történik 1 db (A 2.-7. tételnek az 1. tétellel kompatibilisnak kell lennie.. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ]. Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva). Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva). II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2012/02/20 (év/hó/nap).

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér: min. 50.000,-Ft, max. 400.000,-Ft. a késedelem minden napjára. Teljesítési biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5%-a. Jól teljesítési biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5%-a. A Kbt. 53/A. § (6) bekezdése alapján a jól teljesítési és a teljesítési biztosíték a Kbt. 53/A.§ (3) bekezdése szerinti határidőkig az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint telejsíthető: • az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy • bankgarancia biztosításával vagy • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel .. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítését igazoló teljesítés igazolás kibocsátását követően szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalás útján teljesíti. Előlegfizetés nincs. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 305.§-ban foglaltak az irányadók.. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben). III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [x] nem [ ] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása A Rendszer sikeres próbaüzemének feltétele a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény értelmében az Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH ) által végrehajtott sikeres hitelesítési eljárás. A hitelesítési eljárás sikerességét az Ajánlattevőnek az MKEH által kiadott hitelesítési bizonyítvánnyal kell igazolnia és ezt az Ajánlatkérőnek az oktatás megkezdéséig kell átadnia. Az MKEH típusvizsgálat lefolytatására, illetve a hitelesítési engedély kiadására vonatkozó államigazgatási eljárás ügyintézési határidejét a teljesítési határidő számításánál figyelembe kell venni. A hitelesítési engedély megszerzéséről kizárólag a mérőeszköz belföldi forgalmazója az ajánlattevő köteles gondoskodni.. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak, - akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b-c) pontja szerinti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) szerinti kizáró okok fennállnak. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek: - az ajánlatban írásban kell nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. - A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek írásban nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kbt. 249.§ (3) bekezdés alapján. -A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában - a Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján - az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. -Az igazolások a Kbt. 20. § (3) bekezdése értelmében egyszerű másolatban is benyújthatók. III.2.2) Gaz; asági és pénzügyi alkalmasság. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó tekintetében: a) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzintézet az ajánlat benyújtását megelőző 90 napnál nem régebbi nyilatkozata az ajánlattevő fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal: - mióta vezeti a vállalkozó számláját, - azon volt-e az igazolás kiállítását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás b) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett, akkor könyvvizsgálói záradék) benyújtása az utolsó 2 lezárt üzleti évre egyszerű másolatban A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő és a 10% felett alvállalkozó tekintetében: a) A pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján számláján az igazolás kiadását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás nem volt. (önálló megfelelés) b) Számviteli beszámolója alapján mérleg szerinti eredménye az utolsó 2 lezárt üzleti év egyikében pozitív, illetve a könyvvizsgáló korlátozott záradékkal nem látta el. (önálló megfelelés).. ##### III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a 10% felett alvállalkozó tekintetében: a) Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont és 68. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése (legalább 1 db), amelyek sikeres műszaki átadás átvétellel lezárultak. Dozimetriai értékesítésre, legalább nettó 40 millió Ft értékű, pozitív minősítésű referencia-igazolás csatolása egyszerű másolatban b) Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pont szerint csatoljon nyilatkozatot a teljesítésben részt vevő szakemberekről (név, képzettség, a szerződés teljesítése során ellátott feladat megjelölésével) A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó. c) A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja szerint csatolja az ajánlott áruk leírását (prospektusát, műszaki leírását), és 5-5 db (II.2.1 pont 2-7. tételek)doziméter-termékmintát, (térítésmentesen), amelynek eredetiségét igazolni kell. d) Amennyiben ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy a megajánlott termék orvostechnikai eszköz, akkor a Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pont alapján a megajánlott terméknek a 93/42/EEC irányelvnek, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletnek megfelelő minőségi/megfelelőségi tanúsítványát kell egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó. e) A steril termékekre történő ajánlattétel esetén csatolandó - független ellenőrző labortól származó igazolás - hogy a termékek tisztasága megfelel az idevonatkozó előírásoknak. f). Amennyiben az összeállítás és a sterilezés nem egy helyen történik, csatolandó a sterilezést végző szervezet bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványának a másolata, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés leírása, mely szerint végezhet független szervezet számára sterilizálást. g) A teljesítésért felelős, a szerződés teljesítése során ajánlattevőt képviselő személy megnevezése, képzettségének ismertetése, szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló dokumentumok csatolásával. Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. § (3) bekezdése, illetve a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint is.; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő és a 10% felett alvállalkozó tekintetében : Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben együttesen rendelkezniük kell alkalmazási területenként legalább a) 1 db, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, dozimetriai rendszer átadására vonatkozó (ld. II.1.6. pont szerinti főtárgy CPV kód), egyenként legalább nettó 40 millió Ft értékű pozitív minősítésű referenciával (együttes megfelelés). b) Rendelkeznie kell min. 2 fő a teljesítésbe bevonni kívánt dozimetriai szakemberrel, akik az oktatásban közvetlenül részt vesznek és akik rendelkeznek jogosultsággal az adott oktatási munkák végzésére; (együttes megfelelés). c) Az Ajánlattevő alkalmatlan, ha az Ajánlattevő vagy 10 % feletti alvállalkozója nem csatolja a megajánlott termékek leírását (prospektus, műszaki leírást) valamint 5-5 db (II.2.1 pont 2-7. tételek) doziméter-termékmintát, térítésmentesen. d) Az Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a megajánlott termékekre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a termék megfelel a 93/42/EEC irányelvnek, illetve a 4/2009.(III.17.) EüM rendeletben előírt minőségi/megfelelőségi tanúsítványban meghatározott alapkövetelményeknek. e) Az Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem csatolja a steril termékekre történő ajánlattétel esetén a független ellenőrző labortól származó igazolást. f) Az Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik – amennyiben az összeállítás és a sterilezés nem egy helyen történik – a sterilezést végző szervezet bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés leírása, mely szerint végezhet független szervezet számára sterilizálást. g) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítését – termék minőség, szállítás, oktatás és karbantartás – is felügyeli és koordinálja.. III.2.4) Fenntartott szerződések. A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]. III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti. Tárgyalás nélküli; [x]. Tárgyalásos; [ ]. IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti. Tárgyalás nélküli; [ ]. Tárgyalásos; [ ]. IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg). A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni). Részszempont; Súlyszám. 1.; 1. Ajánlati ár; 32. 2.; 2. Fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségek; 64. 3.; 3. Jótállási időtartam (hónap); 2. 4.; 4. A Dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatósága; 2.. IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]. Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges). IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) Dozimetriai rendszer 2010.. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [x] Hirdetmény száma a KÉ-ben: 37494 / 2010 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/12/29 (év/hó/nap). IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben). A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/03/25 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00. Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150000 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára nettó 150.000 Ft+Áfa. Az átutalásokat az ajánlatkérő MÁK-nál vezetett 10032000-00290445-00000000 számú számlájára kell teljesíteni, az eljárás számának (Dozimetriai rendszer 2010) feltüntetésével.. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/03/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00. IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb:. IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/03/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : Helyszín : Helyszín: : Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet , II. emelet, igazgatói titkárság. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80.§ (2) szerint..

V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:. V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:. V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011/04/05-én 15.00 óra Helyszín: : Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Igazgatóság 1221 Bp., Anna u. 5. szám alatti irodája II. emelet, igazgatói titkárság. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/04/18-án 15.00 óra Helyszín: : Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Igazgatóság 1221 Bp., Anna u. 5. szám alatti irodája II. emelet, igazgatói titkárság. V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ] V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció munkanapokon 9 órától 14 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9 órától 15 óráig vehető át az ajánlatkérő 1221 Bp., Anna u. 5. szám alatti irodája II. emelet, igazgatói titkárság a befizetését igazoló bankbizonylat ellenében, vagy kérésre ajánlatkérő elküldi a megadott címre. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (Vállalási ár, Fenntartási, üzemeltetési költségek) akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb (Jótállási időtartam (hónap), alkalmazhatóság), akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1.) Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az aláírási jogosultság ellenőrzése céljából az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolati formában kell az ajánlathoz csatolni, akik az ajánlatot, az abban szereplő nyilatkozatokat szignálják, aláírják. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (konzorcium esetén a konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell eredeti vagy közjegyző által hitelesített formában, melyen szerepelnie kell a felhatalmazott személy aláírás- és szignómintájának is. 2) Külföldi ajánlattevő esetén amennyiben az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is. 3.) Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 91. § (2) bekezdésében meghatározott lehetőséggel. 4.) A Kbt. 70. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat csatolni kell. 5.) Az ajánlati dokumentáció a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő honlapjáról az ajánlatkérő által, a dokumentáció megvásárlásakor megadott jelszóval is letölthető. A dokumentáció az ellenérték befizetéséről szóló igazolás ellenében személyesen is átvehető. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációkba való betekintésre, az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi dokumentáció ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. 6.) A nyertes ajánlattevőnek a jóteljesítési garancia rendelkezésre állását szerződéskötéskor a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt bármely teljesítési forma meglétét igazoló dokumentum bemutatásával kell igazolni. 7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetés kitöltött, tételesen beárazott formáját mind nyomtatott, mind elektronikus formában. 8.) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlásra lehetőséget biztosít. 9.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. 10.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő a MÁK-nál vezetett 10032000-00290445-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással (Dozimetriai rendszer 2010) az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték visszafizetése érdekében a Kbt. 59.§ (5) bekezdése szerint jár el. 11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a gyártó 90 napnál nem régebbi keltezésű meghatalmazását a forgalmazási jogosultságra, amelynek érvényesnek kell lenni a szerződés időtartama végéig. Az érvényes ajánlattétel feltétele a gyártó vállalja, hogy az ajánlattevőnek biztosítja a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljes időtartama alatt az eredeti alkatrészek és technológia szállítását. Az érvényes ajánlattétel feltétele a gyártó által kiadott igazolás benyújtása (másolati példányban), hogy a pályázó jogosult a berendezés gyártói technológia szerinti javítására és karbantartására. Amennyiben az engedély határozatlan időtartam vagy visszavonásig érvényes, akkor az ajánlattevő cégvezetőjének nyilatkozata szükséges, hogy a gyártó cég nem vonta vissza a jogosultságot. 12.) Az ajánlattevőnek a Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell. 13.) Az ajánlatot a Kbt. 70/A §-ban meghatározottak szerint kell benyújtani. Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 4 papír alapú példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani, valamint elektronikusan is CD vagy DVD adathordozón, Word ".doc" formátumban. Az ajánlat minden példányán szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A csomagoláson és az ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: „Dozimetriai rendszer 2010”, valamint : „Nem bontható fel csak az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljáráson 2011/03/25-én 10:00 órakor!” Az ajánlat elkészítése az ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át ajánlatkérőre. 14.)Az ajánlatban az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen az ajánlat megjelölésén túl szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, e-mail címét, valamint a kért ellenszolgáltatás összegét (az ajánlati árat). A felolvasólapot követően nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek a felhívási feltételek és a dokumentációban szereplő szerződéses feltételek elfogadásáról is. [70. § (2) bekezdés]. A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt formáját az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. 15.) Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, úgy ajánlattevő arról köteles ajánlatában nyilatkozni. 16.) Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően nyilatkoznia kell mindazon gazdálkodó szervezetek köréről, amely(ek) felett az ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely(ek) az ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorolnak. Ezen nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érintett gazdálkodó szervezet(ek) cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, elérhetőségét. 17.) Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal köteles az ajánlatához csatolni. 18.) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó vonatkozásában becsatolandók még az alábbi dokumentumok: - el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példánya, - ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát. 19. Az ajánlati árakat úgy kell megadni, hogy azok a szerződés teljes időtartama alatt fixek legyenek. Az árakat magyar forintban kell megadni. Az ajánlati ár tartalmazz minden felmerülő költséget, ráfordítást (így a termék árát, az ajánlattétel, a csomagolás és szállítás költségeit, a felmerülő adókat és illetékeket, stb.). Az adatokat SI mértékegységben kell megadni, amennyiben az elterjedt mértékegység nem SI, akkor az átváltás mértékét is meg kell adni. 20.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan. 21.) A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő I.1. pont szerinti címén sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. 22.) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy típusmódosítás esetén ajánlattevő az új terméket az eredetileg megajánlott termék árán szállítja (ha az új, kipróbált termék a dokumentációban rögzített elvárásoknak megfelel és hitelesítésre kerül). 23.) Az ajánlat érvénytelen, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján, amennyiben a megajánlott termékek, a termékleírás, vagy a személyi doziméterek a termékminták alapján, nem felelnek meg a meghatározott részletes, minimum szakmai követelményeknek. A szerződés teljesítése során szállított termékek minőségének meg kell egyeznie az ajánlathoz csatolt doziméter-termékminta minőségével. 24.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá: a) a megajánlott rendszer angol és magyar nyelvű származását/eredetét igazoló okirat egyszerű másolatát; b) ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott doziméter az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján orvostechnikai eszközöknek minősül-e; c) a megajánlott termék angol és magyar nyelvű részletes használati utasítását egyszerű másolatban, azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő fenti bekezdésben foglalt nyilatkozata szerint a megajánlott termék orvostechnikai eszköznek minősül, akkor a használati utasításnak a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletnek megfelelő tartalmúnak kell lennie és d) ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az általa benyújtott valamennyi fordítás teljes egészében megfelel az eredeti (idegen nyelvű) dokumentumok tartalmának; e) a megajánlott termék forgalmazási jogosultságáról szóló igazolást a Magyar Köztársaság területére forgalmazási jogosultsággal rendelkező gyártó/forgalmazó tekintetében olyan egyszerű másolati példányú okirat csatolásával, amely a forgalmazási jogosultságát legalább 2014. december 31. napjáig biztosítja az ajánlattevő számára. f) az ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy a jótállási idő alatti karbantartási szolgáltatásban részt vevő szakemberek a szolgáltatás ellátásához szükséges képzettséggel rendelkeznek; g) az ajánlattevőnek az Ajánlati Dokumentációban előírt minimum-követelményeknek megfelelő vagy kedvezőbb tulajdonságát termékleírással vagy a gyártó nyilatkozatával kell igazolnia. Amennyiben a termékleírás nem tartalmaz minden olyan adatot, amely annak megállapításához szükséges, hogy a termék megfelel-e az Ajánlati Dokumentációban előírt minimum-követelményeknek, az ajánlattevőnek csatolnia kell a gyártó nyilatkozatát a termék ezen jellemzőiről; h) a beszerelt anyagoknak és elemeknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok szerinti minőségnek. Erről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, illetve csatolni kell a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentést; i) ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy amennyiben az ajánlott termékre vonatkozó bármely – hazai vagy nemzetközi – rendszerben elismert minőségtanúsító intézmény által kibocsátott, az ajánlattevő által csatolt tanúsítvány érvényessége bármikor, a szerződéses periódus vége előtt lejárna, akkor a saját költségére és veszélyére beszerzi az új, érvényes tanúsítványt még a csatolt tanúsítvány lejárata előtt, és az új tanúsítványt haladéktalanul benyújtja az Ajánlatkérő részére. j) A kiértékelő kezelési utasítását magyar (csak a kiértékelési részre vonatkozó tartalom) és angol nyelven (teljes anyag) kell benyújtani, k) A személyi doziméterek első hitelesítésének díja 2300 Ft/db (Áfa mentes).A személyi doziméterek ajánlati árát 2012. február 01-i teljesítéssel kell kalkulálni. m) Az ajánlandó rendszer típusvizsgálatával, vagy a hitelesítéssel kapcsolatos kérdéseket Ajánlattevőnek közvetlenül az MKEH-nek kell címeznie. 25.) A Rendszer teljes leszállítását, végleges üzemeltetési célú üzembe helyezését, oktatását, valamint a járulékos adminisztratív kötelezettséget együttesen úgy kell teljesíteni, hogy az Ajánlatkérő a számlát legkésőbb 2012.02.20-ig megkapja, ezt követően kezdődik a berendezés 3 éven keresztül történő karbantartása.. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/04 (év/hó/nap).

## 1.HIRDETMÉNY A MÓDOSÍTÁSRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ KÉ nyilvántartási szám_________________________________. I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott módon) Hivatalos név: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Int.. Postai cím: Anna u. 5.. Város/Község Budapest; Postai irányítószám: 1221; Ország: Magyarország. Kapcsolattartási pont(ok): Intézet vezető Címzett: Dr. Turai István főigazgató főorvos; Telefon: 00-1-482-2001. E-mail: radbiol@osski.hu; Fax: 00-1-482-2003. Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.osski.hu A felhasználói oldal internetcíme (URL):. További információk a következő címen szerezhetők be:. [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) LEÍRÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben megadott módon) Automatizált, lumineszcencián alapuló dozimetriai rendszer beszerzés 2010. II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon) Automatizált, lumineszcencián alapuló dozimetriai rendszer ("kiértékelő", 600 db – tartóval ellátott – munkavállalói "doziméter" "sorszámozó") beszerzése. II.1. 3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon) Fő szószedet; Kiegészítő szószedet (adott esetben). Fő tárgy; 38547000-1. Kiegészítő tárgy(ak); 38341200-9. 50412000-6. 80590000-6..

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Adminisztratív információk III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben). III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel) III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás: Hirdetmény száma a KÉ-ben: 5781 / 2011 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/04 (év/hó/nap ) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/03/08 (év/hó/nap ) A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/03/25 (év/hó/nap ). III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: 37494 / 2010 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/16 (év/hó/nap ) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/12/29 (év/hó/nap ) A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/01/31 (év/hó/nap ) -------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------. III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő meghosszabbításra? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő: (év/hó/nap ) Időpont:.

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben) IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról [ ] Az ajánlattételi felhívás visszavonásra kerül/t. [ ] Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.. IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező). IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben) IV.2.1) Dátumok módosítása. A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben; A következő helyett; A következő időpont irányadó. IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje; Dátum: 2011/03/25 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00; Dátum: 2011/03/31 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő; Dátum: 2011/03/25 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00; Dátum: 2011/03/31 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00. IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei; Dátum: 2011/03/25 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00; Dátum: 2011/03/31 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00. V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:; Dátum: 2011/04/05 (év/hó/nap) Időpont: 15 : 00; Dátum: 2011/04/14 (év/hó/nap) Időpont: 15 : 00. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:; Dátum: 2011/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 15 : 00; Dátum: 2011/04/27 (év/hó/nap) Időpont: 15 : 00.. IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben). A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A következő helyett: a) Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont és 68. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése (legalább 1 db), amelyek sikeres műszaki átadás átvétellel lezárultak. Dozimetriai értékesítésre, legalább nettó 40 millió Ft értékű, pozitív minősítésű referencia-igazolás csatolása egyszerű másolatban, A következő irányadó: a) Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont és 68. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése: a leszállított és beüzemelt ionizáló sugárzás alkalmazásán alapuló, orvosi, laboratóriumi vagy mérő műszerekre, berendezésekre vonatkozó legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább egy nettó 20 millió Ft értékű, pozitív minősítésű referencia-igazolás csatolása egyszerű másolatban, és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A következő helyett: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben együttesen rendelkezniük kell alkalmazási területenként legalább a) 1 db, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, dozimetriai rendszer átadására vonatkozó (ld. II.1.6. pont szerinti főtárgy CPV kód), egyenként legalább nettó 40 millió Ft értékű pozitív minősítésű referenciával (együttes megfelelés). A következő irányadó: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben együttesen rendelkezniük kell legalább 1 db, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, ionizáló sugárzáson alapuló rendszer átadására vonatkozó, legalább nettó 20 millió Ft értékű pozitív minősítésű referenciával (együttes megfelelés). és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: IV.2.1) Bírálati szempontok A következő helyett: Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár 32 2. Fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségek 64 3. Jótállási időtartam (hónap) 2 4. A Dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatósága 2 A következő irányadó: 1. Ajánlati ár 16 2. Fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségek 74 3. Jótállási időtartam (hónap) 2 4. A Dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatósága 4.1. Külső-foton sugárzás minimális energiája 0,85 4.2. Külső-foton sugárzás maximális energiája 0,85 4.3. Külső-foton sugárzás minimális dózisa 0,85 4.4. Homogenitás 0,85 4.5. Fading 0,85 .4.6. A foton-egésztest Doziméterek természetes elhasználódása 0,43 4.7. A foton-egésztest Doziméter használhatósága 0,44 4.8. A foton-résztest Doziméterek természetes elhasználódása 0,44 4.9. A béta-résztest Doziméterek természetes elhasználódása 0,44 5. A személyi doziméter 5.1. Kidolgozottsága, 0,68 5.2. Viselhetősége, 0,66 5.3.Felhasználói tapasztalatok 0,66 és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A következő helyett: Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (Vállalási ár, Fenntartási, üzemeltetési költségek) akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb (Jótállási időtartam (hónap), alkalmazhatóság), akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat . A következő irányadó: Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (1.,2. 4.1-4.6., 4.8. és 4.9. részszempontnál) akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb (3., 4.7. és 5. részszempont), akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat . és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: V.7) Egyéb információk: A következő helyett: 13) pont utolsó előtti mondata: A csomagoláson és az ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: „Dozimetriai rendszer 2010”, valamint : „Nem bontható fel csak az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljáráson 2011/03/25-én 10:00 órakor!” A következő irányadó: A csomagoláson és az ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: „Dozimetriai rendszer 2010”, valamint : „Nem bontható fel csak az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljáráson 2011/03/31-én 10:00 órakor!” és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben):. ------------------------------- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány használható] -------------------------- IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben) IV.3.1) Dátumok változása. A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben; A következő helyett; A következő időpont irányadó. Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :; Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :.. IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka. IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben) IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma IV.5.1) A feladás dátuma: 2011/03/10 (év/hó/nap).

## 2.HIRDETMÉNY A MÓDOSÍTÁSRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ KÉ nyilvántartási szám_________________________________. I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott módon) Hivatalos név: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Int.. Postai cím: Anna u. 5.. Város/Község Budapest; Postai irányítószám: 1221; Ország: Magyarország. Kapcsolattartási pont(ok): Intézet vezető Címzett: Dr. Turai István főigazgató főorvos; Telefon: 00-1-482-2001. E-mail: radbiol@osski.hu; Fax: 00-1-482-2003. Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.osski.hu A felhasználói oldal internetcíme (URL):. További információk a következő címen szerezhetők be:. [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) LEÍRÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben megadott módon) Automatizált, lumineszcencián alapuló dozimetriai rendszer beszerzés 2010. II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon) Automatizált, lumineszcencián alapuló dozimetriai rendszer ("kiértékelő", 600 db – tartóval ellátott – munkavállalói "doziméter" "sorszámozó") beszerzése. II.1. 3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon) Fő szószedet; Kiegészítő szószedet (adott esetben). Fő tárgy; 38547000-1. Kiegészítő tárgy(ak); 38341200-9. 50412000-6. 80590000-6..

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Adminisztratív információk III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben). III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel) III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás: Hirdetmény száma a KÉ-ben: 6202 / 2011 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/10 (év/hó/nap ) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/03/11 (év/hó/nap ) A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/03/31 (év/hó/nap ). III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: 37494 / 2010 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/16 (év/hó/nap ) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/12/29 (év/hó/nap ) A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/01/31 (év/hó/nap ) -------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------. III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő meghosszabbításra? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2011/04/07 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00.

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben) IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról [ ] Az ajánlattételi felhívás visszavonásra kerül/t. [ ] Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.. IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező). IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben) IV.2.1) Dátumok módosítása. A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben; A következő helyett; A következő időpont irányadó. Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :; Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :. Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :; Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :. IV.3.3) , IV.3.4), IV.3.7); Dátum: 2011/03/31 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00; Dátum: 2011/04/07 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00. V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:; Dátum: 2011/04/14 (év/hó/nap) Időpont: 15 : 00; Dátum: 2011/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 15 : 00. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:; Dátum: 2011/04/27 (év/hó/nap) Időpont: 15 : 00; Dátum: 2011/04/29 (év/hó/nap) Időpont: 13 : 00.. IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben). A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A következő helyett: a) Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont és 68. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése: a leszállított és beüzemelt ionizáló sugárzás alkalmazásán alapuló, orvosi, laboratóriumi vagy mérő műszerekre, berendezésekre vonatkozó legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább egy nettó 20 millió Ft értékű, pozitív minősítésű referencia-igazolás csatolása egyszerű másolatban, A következő irányadó: a) Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont és 68. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése: a leszállított és beüzemelt ionizáló sugárzás alkalmazásán alapuló, orvosi, laboratóriumi vagy mérő műszerekre, berendezésekre vonatkozó legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább egy nettó 10 millió Ft értékű referencia, és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A következő helyett: b) Rendelkeznie kell min. 2 fő a teljesítésbe bevonni kívánt dozimetriai szakemberrel, akik az oktatásban közvetlenül részt vesznek és akik rendelkeznek jogosultsággal az adott oktatási munkák végzésére; (együttes megfelelés). A következő irányadó: b) Rendelkeznie kell 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt dozimetriai szakemberrel, aki az oktatásban közvetlenül részt vesz és aki rendelkezik jogosultsággal az adott oktatási munkák végzésére; (együttes megfelelés). és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: IV.2.1) Bírálati szempontok A következő helyett: 4.6. A foton-egésztest Doziméterek természetes elhasználódása 0,43 4.7. A foton-egésztest Doziméter használhatósága 0,44 4.8. A foton-résztest Doziméterek természetes elhasználódása 0,44 4.9. A béta-résztest Doziméterek természetes elhasználódása 0,44 A következő irányadó: 4.6. A foton-egésztest Doziméterek természetes elhasználódása 0,78 4.7. A foton-egésztest Doziméter használhatósága 0,77 4.8. A foton-résztest Doziméterek természetes elhasználódása 0,1 4.9. A béta-résztest Doziméterek természetes elhasználódása 0,1 és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: V.3.5.2) A következő helyett: Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (1.,2. 4.1-4.6., 4.8. és 4.9. részszempontnál) akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb (3., 4.7. és 5. részszempont), akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat . A következő irányadó: Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (1.,2. 4.1.,4.3.-4.6., 4.8. és 4.9. részszempontnál) akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb (3., 4.2.,4.7. és 5. részszempont), akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.” és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: III.2.3) A következő helyett: 13) pont utolsó előtti mondata: A csomagoláson és az ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: „Dozimetriai rendszer 2010”, valamint : „Nem bontható fel csak az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljáráson 2011/03/31-én 10:00 órakor!” A következő irányadó: A csomagoláson és az ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: „Dozimetriai rendszer 2010”, valamint : „Nem bontható fel csak az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljáráson 2011/04/07-én 10:00 órakor!” és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben):. ------------------------------- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány használható] -------------------------- IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben) IV.3.1) Dátumok változása. A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben; A következő helyett; A következő időpont irányadó. Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :; Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :.. IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka. IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben) IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma IV.5.1) A feladás dátuma: 2011/03/17 (év/hó/nap).

# II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A fejezetben az ajánlattevők megtalálják azokat az űrlapokat, melyek alapján az ajánlatot el tudják készíteni. Azokon a helyeken, ahol az előírt igazolások, nyilatkozatok becsatolása szükséges, erre utaló megjegyzéssel üres oldalakat találnak, amelyek után az ajánlat összeállítása során – a kinyomtatást követően – be kell illeszteni a szükséges dokumentumokat.

A következőkben felhívjuk szíves figyelmüket néhány olyan előírásra, melyet az ajánlat összeállítása és benyújtása során feltétlenül be kell tartani:

Az ajánlat benyújtásakor Önök ajánlatot tesznek az ajánlattételi felhívásnak megfelelő szerződés szerinti teljesítésre, azaz automatizált, lumineszcencián alapuló, a foglalkozási sugárterhelés ellenőrzésére alkalmas dozimetriai rendszer leszállítására, telepítésére, sikeres üzembe helyezésére és próbaüzemére (hitelesíttetésére), a rendszer üzemeltetőinek oktatására és a jótállási idő alatti karbantartására.

## 1. Követelmények

Az ajánlati dokumentáció jelen fejezete segítséget nyújt ajánlatuk elkészítéséhez. Kérjük, hogy szíveskedjenek betartani az általunk megadott formát, sorrendet és minden egyéb előírást. Az ajánlatkérő jelen dokumentációban a megjelölt szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése esetén minden esetben az azzal egyenértékű megoldást is elfogadja. Ha az ajánlatkérő jelen dokumentációban a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozott, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ezen esetekben az ajánlatkérő a hivatkozásokkal egyenértékű megoldást is elfogad.

## 2. Az ajánlatok nyelve

2.1. Az ajánlattételi felhívás szerint az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti mindennemű levelezés magyar nyelven történik. Az ajánlathoz mellékelt idegen nyelvű anyagok fordítás hiányában nem vesznek részt az értékelésben, azokat csak tájékoztató jellegűnek tekinti a Bíráló Bizottság. Tartalom szempontjából a magyar szöveg tekintendő hitelesnek. Az Ajánlattevő is készíthet fordítást, de ez esetben is csatolni kell a nyilatkozatot arról, hogy valamennyi fordítás teljes egészében megfelel az eredeti dokumentumok tartalmának.

2.2. Kapcsolattartás

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag a Kapcsolattartásra kijelölt személyen keresztül kerülhet sor, minden egyéb helyről származó információért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Az Ajánlattevő valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, e-mailen, levélen, faxon tüntesse fel az eljárás tárgyát.

## 3. Az ajánlattételi határidő

3.1. Az ajánlatkérő határidőn túli ajánlatot nem fogad el. A postai úton, vagy más módon késedelmesen beérkező ajánlatot – a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül – felbontatlanul, öt évig megőrzi. A postai úton feladott ajánlatok kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő

1221 Budapest Anna u. 5.

szám alatti irodája címén sor került.

3.2. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.

3.3. Határidők:

Az ajánlattételi határidő; Dátum: 2011/04/07 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00. Az ajánlatok felbontásának feltételei; Dátum: 2011/04/07 (év/hó/nap) Időpont: 10 : 00. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:; Dátum: 2011/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 15 : 00. A szerződéskötés tervezett időpontja:; Dátum: 2011/04/29 (év/hó/nap) Időpont: 13 : 00. A szerződés teljesítése; 2012.02.20-ig.

## 4. Az ajánlatok kötése, műszaki tartalma és módosítása

4.1. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. A kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két, egymástól minimum 6 cm-re levő lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós címkével leragasztják, majd arra aláírást és cégbélyegzést tesznek. Az ajánlat minden oldalát (az üres oldalakat is) kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, folyamatos sorszámozással kell ellátni.

4.2. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az esetleges konkrét termékre, vagy folyamatra utalás csak a termék, vagy folyamat egyértelmű beazonosítását szolgálja, az Ajánlattevő ajánlatában szerepeltethet ettől eltérő terméket, folyamatot is, amennyiben az a kiírás feltételeit teljesíti.

4.3. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy biztosítsa a szerződés teljesítése érdekében szükséges munkaerőt (erőforrásokat), valamint a forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi hatósági engedélyt. Különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire és az ezzel kapcsolatos Magyarországon érvényes szabályozásokat, törvényeket és utasításokat kötelezően be kell tartani. Abban az esetben, ha jelen kiírás bármely eleme ellentétes lenne a Kbt. szabályaival vagy nem teljes egészében tartalmazná a Kbt előírásait, úgy a Kbt. előírásai érvényesek, azokkal az előírásokkal együtt, és/vagy kiegészítve alkalmazandóak.

4.4. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig – a nyilatkozattételre jogosult által cégszerűen aláírt írásos nyilatkozattal – vonhatja(ák) vissza. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig – a nyilatkozattételre jogosult által cégszerűen aláírt írásos nyilatkozattal – módosíthatja. A módosítás esetében ismételten egységes szerkezetű, a felhívás és a dokumentáció feltételeit kielégítő ajánlatot kell az ajánlattételi határidőig benyújtani Az Ajánlattevők – a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó és a nyertesként kihirdetett. Ajánlattevő kivételével – az ajánlati kötöttség alól az eredményhirdetés jogi cselekményével a tervezett szerződéskötés napjától külön további nyilatkozat vagy cselekmény nélkül mentesülnek. Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a Kbt. alkalmazását, valamint a Kbt. előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás, és dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

4.5. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59.§ (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő visszafizeti az Ajánlattevőknek.

## 5. Költségek

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. Az ajánlati dokumentációt, illetve annak részeit, vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára.

A tenderdokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.

A Kbt. 54.§ (6) bekezdése alapján: „Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit is. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.

Több ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozók esetén legalább egy cégnek meg kell vásárolnia a dokumentációt.

Ha megbízott vállalkozás vásárolta meg a tenderdokumentációt külföldi ajánlattévő részére, akkor csatolni kell az alábbi adatokat:

A külföldi ajánlattévő

Cég név:

Székhely:

E-mail:

Telefon:

Fax:

A dokumentáció egyéb esetekben nem ruházható át más vállalkozás részére.

## 6. Az ajánlatok bontása, értékelése és a pénzügyi fedezet

6.1. Az ajánlatot az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó borítékra (csomagra), valamint átvételi elismervényt állít ki. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig sor kerül.

6.2. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor – az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők képviselőinek, valamint a Kbt. 80. § (2) bekezdésben meghatározott személyek jelenlétében – kerül sor az Ajánlatkérő ajánlati felhívásban megadott címén. Az ajánlatok bontásakor a Kbt.-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek ismertetésre.

6.3. Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. Az ajánlattételi határidőn túl, késve beérkező ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.

6.3. Az ajánlatok pontosítása

Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett,  felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.

6.4. Az ajánlatok részletes átvizsgálása, értékelése és elbírálása

Az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és formai ellenőrzését az Ajánlatkérő által megbízott személyek (Bíráló Bizottság) végzik. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésre vagy kizárásra okot adó körülmények. Ennek megállapítása érdekében sor kerül az ajánlatok elsődleges tartalmi áttekintésére is. Az ajánlatok tételes átvizsgálásának keretében kerül sor annak megállapítására is, hogy mely Ajánlattevők tekinthetők alkalmatlannak a szerződés teljesítésére az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott szempontok alapján.

6.5. Az Ajánlatkérő döntést követő egy napon belül írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt a kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, vagy ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról.

6.6. A hiánypótlás alapvető szabályai

Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.-ben foglaltak alapján biztosítja, a Kbt. szerinti teljes körben. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat.

A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülő tartalmi elemeinek módosítását, továbbá a hiánypótlás során az ajánlattevő új közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá a 66. § (2) bekezdése vagy a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatot.

6.7. Az eredményhirdetés

Az eredményhirdetés időpontja: Az eredményhirdetésre az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban kerül sor, az alábbi helyen:

1221 Budapest Anna u. 5.

Az eredményhirdetésre az Ajánlatkérő ezennel meghívja az Ajánlattevőt, további értesítést már nem küld.

6.8. A szerződéskötés

A szerződés megkötésére az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban kerül sor. A szerződés az ajánlatkérő, azaz a vevő, valamint a nyertes ajánlattevő, mint eladó között jön létre. A szerződéskötés tervezett időpontja: a felhívásban előírt időpontban kerül sor a szerződés megkötésére az alábbi helyen:

1221 Budapest Anna u. 5.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevővel köti meg a szerződést. A szerződés az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció, a közbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre adott válaszok és az ajánlat tartalma szerint kerül megkötésre. Az Ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. A szerződés – az ajánlatban megjelölt üzleti titkok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A Kbt. 306/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.9. A beruházásra az ajánlatkérő saját forrása nyújt fedezetet.

## 7. Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatkérő az elbírálás előkészítésére, valamint a döntési javaslat meghozatalára Bíráló Bizottságot hoz létre.

## 8. Bírálati szempontok

| Bírálati szempontok | Súlyszám |
| --- | --- |
| 1. Ajánlati ár | 16 |
| 2. Fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségek | 74 |
| 3. Jótállási időtartam (hónap) | 2 |
| 4. A Dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatósága | ------ |
| 4.1. Külső-foton sugárzás minimális energiája | 0,85 |
| 4.2. Külső-foton sugárzás maximális energiája | 0,85 |
| 4.3. Külső-foton sugárzás minimális dózisa | 0,85 |
| 4.4. Homogenitás | 0,85 |
| 4.5. Fading | 0,85 |
| 4.6. A foton-egésztest Doziméterek természetes elhasználódása | 0,78 |
| 4.7. A foton-egésztest Doziméter használhatósága | 0,77 |
| 4.8. A foton-résztest Doziméterek természetes elhasználódása | 0,1 |
| 4.9. A béta-résztest Doziméterek természetes elhasználódása | 0,1 |
| 5. A személyi doziméter | ----- |
| 5.1. Kidolgozottsága | 0,68 |
| 5.2. Viselhetősége | 0,66 |
| 5.3.Felhasználói tapasztalatok | 0,66 |

Az értékelés során adható pontszám: 1-100 pont.

## 9. Az ajánlatok értékelésének módszerei

9.1. Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (1.,2. 4.1.,4.3.-4.6., 4.8. és 4.9. részszempontnál) akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,

Pmax: a pontskála felső határa,

Pmin: a pontskála alsó határa,

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme,

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A költségeket három éves futamidőre kell kalkulálni és részletesen indokolni kell.

A személyi doziméterek árát 2012. február 01-i teljesítéssel kell kalkulálni.

9.2. Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb (3., 4.2.,4.7. és 5. részszempont), akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,

Pmax: a pontskála felső határa,

Pmin: a pontskála alsó határa,

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme,

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

3.” Jótállási időtartam”  bírálati szempont esetében az előírt kötelező jótállási időn túl további maximum 24 hónap jótállási idő vállalható.

A 4. bírálati szempontnál a kiemelésre került paramétereket értékeli az ajánlatkérő.

Az 5. bírálati szempontnál a Bíráló Bizottság az értékelés során azt vizsgálja, hogy az eszközök minősége milyen módon felel meg az előírt követelményeknek, milyen a kidolgozottság, viselhetőség és a teljesítmény. Értékelésre kerül, hogy a termék tervezési és kivitelezési minősége, mennyire felel meg a dozimetriai feladatnak, a kiértékelési tevékenység folytatásának és a viselhetőségnek.

A használhatóság értékelése során a bírálóbizottság felhasználói körülmények között értékeli a termék használhatóságát, minőségét és kidolgozottságát. A vizsgálat a termékben rejlő, a használat közben jelentkező előnyök és, esetleges hibák feltárására irányul.

A vizsgált elemek

A használat módja – hány lépésben lehet a dozimétert a célnak megfelelően használni.

A pontosság- a felhasználók helyesen tudják-e használni a terméket,

Megjegyezhetőség- a használat módja egyszerűen memorizálható-e,

Érzelmi reakciók- a felhasználók, hogyan viszonyulnak a termékhez, ajánlanák-e másoknak is?

A nyertes termék esetében természetesen további vizsgálatokat kell végezni a hitelesítés során.

Metódus

A bíráló bizottság az értékelést alapvetően nem orvosi felhasználás közben vizsgálja.

Az ajánlatok a bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeit 1-100 terjedő ponthatárok között értékeli az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (3) bekezdésének d) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja; az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb [Kbt. 90. § (1) bekezdés].

9.3. A személyi doziméter árát 2012. február 01-i teljesítéssel kell kalkulálni, az egyéb költségeket a jelenlegi közületi árakon kell számításba venni. Az ajánlatkérő a dozimétereket  - jelen szerződés teljesülését követő egy éven belül - külön  közbeszerzési eljárás keretében szerzi be ennek során a megajánlott áraknak összefüggésben kell lenniük jelen eljárásban prognosztizált árral, figyelemmel a Kbt. 99.§ (1) bekezdésére és arra a követelményre, hogy az ajánlatban valós adatokat kell megjelölni. Ezekre figyelemmel a személyi doziméter ár prognosztizált fix ár, amely csak olyan esetben változhat, mely körülmény a dozimetria piaci szegmensben nem volt előre látható. A bírálati szempontok kialakításánál a második helyre sorolt tételénél, azért adott az Ajánlatkérő kiemelt súlyszámot, mert ez az érték fejezi ki a becsült érték meghatározása során számított optimális értéket. Ez az Ajánlatkérő számára kedvező értékarány, amelyre az Ajánlattevő valós adatot köteles megjelölni. Az ajánlati kötöttség ebben az értelemben jelen eljárás ajánlati ár táblázatában megjelölt árakra vonatkozik a közölt értelmezés szerint, a doziméterek beszerzésére vonatkozó eljárás során kedvezőbb árajánlat megjelölhető. Az ajánlattevő feladata az, hogy az ajánlatában megjelölt doziméterek ára azok valóságos forgalmi értékéhez és a piaci viszonyokhoz igazodjon a 2012 évben lefolytatandó közbeszerzési eljárás idején. Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződést arra alapozza, hogy az ajánlattevők által közölt adatok valós adatok. Az Ajánlatkérő valótlan adat közlése esetén a szerződést nem kötheti meg.

## 10. A nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések kötelező részei; 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (kivonat)

36/A. § *  (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó.

(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.

(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg.

(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelésarányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.

(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.

(9) *  E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett.

## 10/A.Hitelesítés

- Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) érvényes hitelesítéssel rendelkező személyi dozimetriai rendszert kíván beszerezni jelen közbeszerzési eljárás során. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény (Tv.) végrehajtásáról szóló 127/1991 Korm. rendelet 2. mellékletének 17. pontja alapján e dozimetriai rendszer kötelező hitelesítésű mérőeszköz, melyet a Tv. 8.§ (1) pontja szerint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által kiadott hitelesítési engedély alapján lehet csak üzmeltetni. Továbbá, a Tv. 8.§ (4) pontja szerint a hitelesítési engedély megszerzéséről a mérőeszköz belföldi forgalmazója, vagy ha ez nem állapítható meg egyértelműen, a mérőeszköz felhasználója tartozik gondoskodni [jelen esetben a forgalmazó egyértelműen az Ajánlattevő]. Tekintve, hogy a vonatkozó típusvizsgálatok/hitelesítések lebonyolítására a jogszabályi felhatalmazás alapján kizárólag az MKEH jogosult, ezek feltételeit is kizárólag az MKEH szabhatja meg, ezért javasoljuk az Ajánlattevőknek, hogy az ajánlott eszközök típusvizsgálatával/hitelesítésével kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak az MKEH-hez.

- Az MKEH az engedély megadásának műszaki követelmény rendszerét, melyet típusvizsgálat során az MKEH ellenőriz, a passzív személy dózismérőkre vonatkozó IEC 62387-1/2008 illetve az IEC 61066/2006 szabványok tartalmazzák.

- A típusvizsgálathoz - a kiértékelő berendezésen kívül - kb. 150 db dózismérő szükséges, (valamint a teljes körű magyar nyelvű dokumentáció) melynek költsége a Tv. 8.§ (4) pontja szerint az Ajánlattevőt terheli.

- MKEH-nek módjában áll elfogadni a nevezett szabványokban szereplő vizsgálatok eredményei közül azokat, melyeket más, a gyártótól független akkreditált vizsgáló vagy kalibráló laboratóriumban végeztek el. Az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó vizsgálatokat mindenképpen más laboratóriumban szükséges elvégeztetni, mert azokat az MKEH jelenleg nem tudja elvégezni. A típusvizsgálati mérések közül a kiolvasó berendezés környezetállóságára vonatkozóakat csak az MKEH telephelyén tudják elvégezni, a többi a helyszínen is elvégezhető.

- A pozitív eredményű típusvizsgálat után kiadott hitelesítési engedély birtokában, a dózismérők első hitelesítéséről a Tv. 7. § (3) pontja alapján, szintén a belföldi forgalmazónak szükséges gondoskodnia.

- A kétévente szükséges további időszakos hitelesítésekről a mérőeszköz tulajdonosának (az Ajánlatkérőnek),illetve használójának kötelessége gondoskodni. Tekintettel a várható nagy darabszámra (40.000) és a dózismérők specifikációjának kis szórására, ez várhatóan mintavételes eljárás keretében is elvégezhető, melynek technikai részleteit a típusvizsgálati eredmények ismeretében állapítja meg az MKEH.

- Az OSSKI azért kér a jelen eljárásban 200-200 db dozimétert, hogy az MKEH általi esetleges típusvizsgálathoz, illetve kötelező hitelesítéshez szükséges doziméter mennyiség is rendelkezésre álljon. A típusvizsgálati/hitelesítési eljárásban felhasznált doziméterek – ha azok funkcionalitásában semmiféle romlás nem következett be a típusvizsgálati/hitelesítési eljárás alatt – a jelen ajánlatkérésben szereplő 200-200 darabnyi doziméter-igény részét képezik.

- Az MKEH tájékoztatása szerint az engedélyezés idő tartama várhatóan 3 hónap, költsége pedig cca. 3,9 millió Ft. Kéjük az ajánlattételnél vegyék figyelembe e kockázati elemet, amelyre tekintettel kell ajánlatot tenni.

- Kérjük az Ajánlattevőket, hogy az engedélyeztetés és hitelesítés tekintetében minden jelen dokumentációban nem szereplő adatokkal vagy a vizsgálatokkal illetve ezek költségeivel kapcsolatos kérdést a MKEH-hez címezzenek.

## 10/B.KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A Kbt. 250.§ (3) bekezdés b) pontja alapján:

"b) az ajánlattételi felhívásra az 52. §, a kiegészítő tájékoztatásra az 56. § azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap;".

## 11. Ellenőrző lista

Az ajánlatnak az alábbi iratokat kell tartalmaznia (javasoljuk, hogy az esetleges hiányosságok elkerülése érdekében az ajánlat összeállításakor az utolsó oszlop felhasználásával az iratok meglétét ellenőrizzék):

Ellenőrző lista

| Tartalomjegyzék |  |
| --- | --- |
| - Felolvasólap |  |
| - Ajánlattevői nyilatkozat |  |
| - Közös ajánlattevői nyilatkozat |  |
| - Együttműködési megállapodás |  |
| - Cégkivonat |  |
| - Változásbejegyzési kérelem |  |
| - Aláírási címpéldány |  |
| - Aláírási címpéldány |  |
| - Nyilatkozat a műszaki minimumkövetelményekről |  |
| - Költségvetés |  |
| - A Rendszer elhelyezési terve |  |
| - Átalakítások vállalása |  |
| - Átalakítások költségvetése |  |
| - Üzemeltetési költségek |  |
| - Üzemeltetési költségek – „III. Műszaki Leírás” 1. sz. Mellékletének táblázatai kitöltve |  |
| - Az informatikai ajánlat |  |
| - Az oktatási tevékenység ismertetése |  |
| - A karbantartás ismertetése |  |
| - Nyilatkozat a fogyóeszközökről |  |
| - Ajánlati biztosíték |  |
| - Teljesítési biztosíték |  |
| - Forgalmazási jogosultság igazolása |  |
| - Nyilatkozat típusmódosítás esetére |  |
| - Nyilatkozat többségi befolyásról |  |
| - Származást/eredetet igazoló okirat |  |
| - Nyilatkozat a doziméter termékmintákról |  |
| - Használati utasítás |  |
| - Nyilatkozat a fordításról |  |
| - Forgalmazási jogosultság igazolása a Magyar Köztársaság területére |  |
| - Nyilatkozat a szakemberekről |  |
| - Szakmai önéletrajzok |  |
| - Oklevelek, bizonyítványok |  |
| - Termékleírás |  |
| - A szabványokra vonatkozó iratok |  |
| - Nyilatkozat tanúsítvány megújításról |  |
| - Ütemterv |  |
| - Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról |  |
| - Szállítási szerződés |  |
| - CD vagy DVD melléklet |  |
| - Doziméter termékminták csatolása |  |
| - Adóigazolások |  |
| - Pénzintézeti nyilatkozatok |  |
| - Nyilatkozat más pénzintézetekről |  |
| - Mérleg |  |
| - Referencia igazolás |  |
| - Minőségi/megfelelőségi tanúsítvány |  |
| - Laboratóriumi igazolás |  |
| - Minőségbiztosítási rendszer |  |
| - Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról, szervezetekről és személyekről |  |
| - A tíz százalék feletti alvállalkozók iratai |  |
| - Igénybe vett erőforrások iratai |  |
| - A rendelkezésre állás igazolása |  |
| - Igazolások a közbeszerzés értékének tíz százalékát el nem érő alvállalkozó esetében |  |
| - Igazolások az erőforrást nyújtó szervezetre |  |
| - Az Ajánlat mellékletei |  |

### 11.1. Felolvasólap

“Eredeti /“Másolat”

Az ajánlat ……. folyamatosan számozott lapot tartalmaz.

A J Á N L A T

”Dozimetriai rendszer 2010”

tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz.

Ajánlattevő neve :

székhelye:

Kapcsolattartó:

Neve:

Beosztása:

Telefonszáma:

Telefaxszáma:

E-mail címe:

Ajánlati ár táblázat

|  | Ajánlat | A megajánlott érték, nettó | A megajánlott érték, Áfa összegével növelt bruttó |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Az ár (nettó és bruttó összegben megadva) |  |  |
| 2. | Fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségek |  |  |
| 3. | Jótállási időtartam (hónap) |  |  |

……………….., 2011……………. hó …... nap

......................................

cégszerű aláírás(ok)

### 11.2. Ajánlattevői nyilatkozat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az Ajánlatkérő felhívásának feltételeit, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációt a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, melyek kézhezvételét ezennel is igazoljuk. Alulírottak ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésére az alábbiakban foglaltak alapulvételével.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a jelen ajánlat tartalma, valamint a dokumentáció, és az ajánlati felhívás feltételei szerint elkészített szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírjuk. Kijelentjük, hogy az ajánlattételi időpontot követő 60. napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt – a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén – bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy a tárgyi ajánlati felhívás által kért és az általunk benyújtott adatok és                                           dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

Kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősülök / hatály alá nem tartozok.

Cégünk, mint ajánlattevő és az erőforrást nyújtó ……………………szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, nem áll fenn. Cégünk, mint ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezetet nem vesz igénybe.

Tudomásul vesszük, hogy az ajánlatkérő az ajánlatot az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el.

…………., 2011. ....................... hó ....... nap

......................................

cégszerű aláírás(ok)

### 11.3. Közös ajánlattevői nyilatkozat

(Közös ajánlattétel esetén)

Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet által a

”Dozimetriai rendszer 2010”

tárgyban kiírt, közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására

1. Ajánlattevő cég

2. Ajánlattevő cég

...

közös ajánlattevőként kíván jelentkezni, illetve az eljárásban részt venni.

A Felek kijelentik, hogy a tárgyi ajánlati felhívás által kért és a Felek által benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

A Felek tudomásul veszik, hogy az ajánlatkérő az ajánlatot az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el.

Az Ajánlatkérő felhívásának feltételeit, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációt a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, melyek kézhezvételét ezennel is igazoljuk. Alulírottak ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésére az alábbiakban foglaltak alapulvételével.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a jelen ajánlat tartalma, valamint a dokumentáció, és az ajánlati felhívás feltételei szerint elkészített szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírjuk. Kijelentjük, hogy az ajánlattételi időpontot követő 60. napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt – a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén – bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a jelen ajánlat tartalma, valamint a dokumentáció, és az ajánlati felhívás feltételei szerint elkészített szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírjuk.

…………….., 2011. ………………. hó ….... nap

………………….…………

cégszerű aláírások(ok)

### 11.4. Együttműködési megállapodás

1. Ajánlattevő (cég) és 2. Ajánlattevő (cég) között

az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet által kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatban.

Alulírottak a

”Dozimetriai rendszer 2010”

tárgyában kiírt ajánlati felhívással kapcsolatban a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik, egyetemleges felelősségvállalás mellett:

- A konzorcium vezetőjének szerepét a ……………. (cégnév, cím) ……….. vállalja magára

- A felelősségi körök meghatározása

A projekt operatív lebonyolítása

A projekt irányítására mindkét cégnél egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre.

Megbízott személy 1. Ajánlattevő (cég) részéről:

Megbízott személy 2. Ajánlattevő (cég) részéről:

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

Az ajánlatkérővel folytatott tárgyalásokon a konzorciumot a konzorciumvezető cég megbízottja ……………………………………… képviseli. Személye felhatalmazást kap kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre és a vitás kérdésekben való döntésre.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják, és cégszerű aláírással hitelesítik.

………………, 2011. ………………. hó ….... nap

### 11.5. Cégkivonat

### 11.6 Változásbejegyzési kérelem

### 11.7. Aláírási címpéldány

11.8. Aláírási címpéldány

### 11.9. Nyilatkozat a műszaki minimumkövetelményekről

Ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a III. "Műszaki Leírás" 3. Táblázatában megfogalmazott műszaki minimumkövetelményeknek az ajánlott Rendszer eleget tesz és csatolnia kell a kitöltött 3.sz. Táblázatot.

### 11.10. Költségvetés

| Sorszám | Beszerzendő eszköz | Igényelt mennyiség | Ajánlott ár nettó (HUF) | Ajánlott ár+Áfa (HUF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | "Kiértékelő” | 1 db |  |  |
| 1.2 | A külső foton-sugárzás egésztestre vonatkozó sugárterhelésének mérésére alkalmas, a Rendszerrel kompatibilis "Doziméterek" | 200 db |  |  |
| 1.3 | A Rendszerrel kompatibilis foton-egésztest Doziméterek munkaruhára való rögzítését lehetővé tévő Tartó. | 200 db |  |  |
| 1.4 | A külső foton-sugárzás résztestre vonatkozó sugárterhelésének mérésére alkalmas, a Rendszerrel kompatibilis "Doziméterek. | 200 db |  |  |
| 1.5 | A Rendszerrel kompatibilis foton-résztest Dozimétereknek a kézen való rögzítését lehetővé tévő gyűrű formátumú Tartó. | 200 db |  |  |
| 1.6 | A külső béta-sugárzás résztestre vonatkozó sugárterhelésének mérésére alkalmas, a Rendszerrel kompatibilis "Doziméterek". | 200 db |  |  |
| 1.7 | A Rendszerrel kompatibilis béta-résztest Dozimétereknek a kézen való rögzítését lehetővé tévő gyűrű formátumú Tartó. | 200 db |  |  |
| 1.8 | "Sorszámozó" – csak akkor, ha a Doziméterek ún. "Gépi Azonosítóval" vagy ún. "Személyi Azonosítóval" történő ellátása nem gyárilag történik | 1 db |  |  |
| 1.9 | Összesen |  |  |  |

### 11.11. A Rendszer elhelyezési terve

### 11.12. Átalakítások vállalása

### 11.13. Átalakítások költségvetése

### 11.14. Üzemeltetési költségek

3 éves üzemeltetési költségkimutatás

| Sorszám | Megnevezés | Beszerzendő mennyiség (db) |  | Költségek (nettó) (HUF) | Költségek+Áfa (bruttó) (HUF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | A Rendszerrel kompatibilis foton-egésztest Doziméter | 32000 |  |  |  |
| 2.2 | A Rendszerrel kompatibilis foton-egésztest Doziméterek munkaruhára való rögzítését lehetővé tévő Tartó. | 32000 |  |  |  |
| 2.3 | A Rendszerrel kompatibilis foton-résztest Doziméter a kezek sugárterhelésének mérésére. | 3000 |  |  |  |
| 2.4 | A Rendszerrel kompatibilis foton-résztest Dozimétereknek a kezeken való rögzítését lehetővé tévő, gyűrű formátumú Tartó. | 3000 |  |  |  |
| 2.5 | A Rendszerrel kompatibilis béta-résztest Doziméter a kezek sugárterhelésének mérésére. | 1000 |  |  |  |
| 2.6 | A Rendszerrel kompatibilis béta-résztest Dozimétereknek a kezeken való rögzítését lehetővé tévő, gyűrű formátumú Tartó. | 1000 |  |  |  |
| "Működtetési szcenárió" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Munkaidő (óra) | Költségek (nettó) (HUF) | Költségek+Áfa (bruttó) (HUF) |
| 2.7 | Két havonta 16000 db foton-egésztest Doziméternek a Kiértékelővel történő lemérés előkészítéséhez szükséges járulékos munkaidő és költségek, 3 évre vetítve? (A Dozimétereknek a Kiértékelő eszköz számára történő előkészítéséhez, illetve, a mérést követően a Dozimétereknek a munkavállalók számára történő kiosztásra kész állapotban való visszaállításhoz szükséges járulékos élőmunka szükséglet.) |  |  |  |  |
| 2.8 | Két havonta 16000 db foton-egésztest Dózismérőnek a Kiértékelővel történő leméréséhez szükséges munkaidő és költségek, 3 évre vetítve? |  |  |  |  |
| 2.9 | Évente 32000 db foton-egésztest Dózismérőnek a mSv nagyságrendbe eső dózissal (a minőségellenőrzésre szolgáló Besugárzóval) történő besugárzásához, majd ezeknek a Kiértékelővel történő minőségellenőrzési célú leméréséhez szükséges munkaidő és költségek, 3 évre vetítve, feltételezve, hogy a Doziméterek kezdetben a Kiértékelő megfelelő berendezése számára vannak előkészítve? |  |  |  |  |
| 2.10 | A 32000 db foton-egésztest Doziméterből a 3 év alatti természetes elhasználódásuk következtében pótlandó Doziméterek beszerzési költsége? |  |  |  |  |
| 2.11 | Havonta 1500 db foton-résztest Doziméternek a Kiértékelővel történő lemérés előkészítéséhez szükséges járulékos munkaidő és költségek, 3 évre vetítve? (A Dozimétereknek a Kiértékelő eszköz számára történő előkészítéséhez, illetve, a mérést követően a Dozimétereknek a munkavállalók számára történő kiosztásra kész állapotban való visszaállításhoz szükséges járulékos élőmunka szükséglet.) |  |  |  |  |
| 2.12 | Havonta 1500 db foton-résztest Doziméternek a Kiértékelővel történő leméréséhez szükséges munkaidő és költségek?. |  |  |  |  |
| 2.13 | Évente 3000 db foton-résztest Dózismérőnek a mSv nagyságrendbe eső dózissal (a minőségellenőrzésre szolgáló Besugárzóval) történő besugárzásához, majd ezeknek a Kiértékelővel történő minőségellenőrzési célú leméréséhez szükséges munkaidő és költségek, 3 évre vetítve, feltételezve, hogy kezdetben a Doziméterek a Kiértékelő megfelelő berendezése számára vannak előkészítve? |  |  |  |  |
| 2.14 | A 3000 db foton-résztest Doziméterből a 3 év alatt a természetes elhasználódásuk következtében pótlandó Doziméterek beszerzési költsége? |  |  |  |  |
| 2.15 | Havonta 500 db béta-résztest Doziméter leméréséhez történő előkészítéshez szükséges járulékos munkaidő és költségek, 3 évre vetítve? (A Dozimétereknek a Kiértékelő eszköz számára történő előkészítéséhez, illetve, a mérést követően a Dozimétereknek a munkavállalók számára történő kiosztásra kész állapotban való visszaállításhoz szükséges járulékos élőmunka szükséglet.) |  |  |  |  |
| 2.16 | Havonta 500 db béta-résztest Dózismérőnek a Kiértékelővel történő leméréséhez szükséges munkaidő és költségek, 3 évre vetítve?. |  |  |  |  |
| 2.17 | Az 1000 db béta-résztest Doziméterből a 3 év alatt a természetes elhasználódásuk következtében pótlandó Doziméterek beszerzési költsége? |  |  |  |  |
| 2.18 | A fenti "Működtetési szcenárióban" megfogalmazott valamennyi kiértékelési és besugárzási feladat ellátása esetére a rendszeres tervszerű karbantartás (kalibrálás, beállítás stb.) 3 éves költsége (HUF)? |  |  |  |  |
| 2.19 | A fenti "Működtetési szcenárióban" megfogalmazott valamennyi kiértékelési és besugárzási feladat ellátása esetére az esetlegesen szükséges külső fogyóanyagok (pl. nitrogén, szűrt tisztított levegő, hűtővíz stb.) összköltsége 3 évre? (a III. "Műszaki Leírás" 1. sz. Melléklete szerint kell részletezni) |  |  |  |  |
| 2.20 | A fenti "Működtetési szcenárióban" megfogalmazott valamennyi kiértékelési és besugárzási feladat ellátása esetére az esetlegesen szükséges olyan eszközök, alkatrészek összköltsége, amelyek a rendeltetésszerű használatuk mellett is 3 évnél rövidebb idő alatt elkopnak, tönkremennek, ezért cseréjük szükséges (például, de nem kizárólag: izzólámpák, gumigörgők, továbbító szalagok stb.) (a III. "Műszaki Leírás" 1. sz. Melléklete szerint kell részletezni). |  |  |  |  |
| 2.21 | A fenti "Működtetési szcenárióban" megfogalmazott valamennyi kiértékelési és besugárzási feladat ellátása esetére a Rendszer energiafelhasználása 3 évre? (kWh) |  |  |  |  |
| 2.22 | A Rendszer kialakítási építészeti és szakipari, valamint egyéb költségei? |  |  |  |  |
| 2.23 | Összesen |  |  |  |  |

### 11.15. Üzemeltetési költségek („III. Műszaki Leírás” 1. sz. Mellékletének táblázatai)

### 11.16. Az informatikai ajánlat

### 11.17. Az oktatási tevékenység ismertetése

### 11.18. A karbantartás ismertetése

### 11.19. Nyilatkozat a fogyóeszközökre

### 11.20. Ajánlati biztosíték

### 11.21. Teljesítési biztosíték

### 11.22. Forgalmazási jogosultság igazolása

(Kiértékelő)

### 11.23. Nyilatkozat típusmódosítás esetére

### 11.24. Nyilatkozat többségi befolyásról

### 11.25. Származást/eredetet igazoló okirat

### 11.26. Nyilatkozat a doziméter termékmintákról

### 11.27. Használati utasítás

### 11.28. Nyilatkozat a fordításról

### 11.29. Forgalmazási jogosultság igazolása a Magyar Köztársaság területére

(Doziméterek)

### 11.30. Nyilatkozat a szakemberekről

(megnevezésük, képzettségük ismertetése)

### 11.31. Szakmai önéletrajzok

### 11.32. Oklevelek, bizonyítványok

### 11.33. Termékleírás

### 11.34. A szabványokra vonatkozó iratok

### 11.35. Nyilatkozat tanúsítvány megújításról

### 11.36. Ütemterv

### 11.37. Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet által kiírt

”Dozimetriai rendszer 2010”

tárgyú, közbeszerzési eljárás szerződéstervezetét módosítás nélkül elfogadjuk / az alábbi észrevételeket tesszük:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fenti észrevételeink javaslatok, melyeknek az ajánlatkérő részéről történő elutasítása esetén is tartjuk ajánlatunkat.

Kijelentjük, hogy valamennyi hiányzó - a keretszerződés, vagy a dokumentáció szövegében kipontozott( tartalom nélküli részt) - a vállalkozóra vonatkozó adatot megadtunk, a keretszerződésben megadott adatok helytállóak.

Budapest, 2011………………. hó ….... nap

.........................…………............

cégszerű aláírás(ok)

### 11.38. Szállítási szerződés

### 11.39. CD vagy DVD melléklet

### 11.40. Doziméter termékminták csatolása

### 11.41. Adóigazolások

### 11.42. Pénzintézeti nyilatkozatok

(bankinformáció a számlavezető pénzintézettől)

Az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetének 90 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozatainak az alábbi információkat, adatokat kell tartalmaznia:

- az ajánlattevő fizetési fegyelmének jellemzése (fizetési kötelezettségeinek mindig időben eleget tesz, előfordult, hogy késve teljesített, rendszeresen késve teljesít);

- az ajánlattevő bankszámláján van-e, volt-e 30 napot meghaladó sorban állás az igazolás kiadását megelőző 24 hónapban, ha igen mikor és mennyi ideig;

- számlaszám.

……………., 2011………….. hó … nap

.............................................

a bank cégszerű aláírása

Ez a lap a szükséges számú bankinformációra cserélendő (valamennyi ajánlattevő és alvállalkozó valamennyi számlavezetőjétől)! A pénzintézeti nyilatkozatok – a kialakult helyi szokásoknak megfelelően – eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek. A nyilatkozato(ka)t akkor fogadjuk el, ha a kért tartalmi elemeket magában foglalja.

### 11.43. Nyilatkozat más pénzintézetekről

NYILATKOZAT

a számlavezető pénzintézet(ek)ről

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………….………………. cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az alábbi számlavezető pénzintézetek vezetnek a cég részére számlát:

| Pénzintézet neve | Számlaszám |
| --- | --- |

Nyilatkozom, hogy az itt felsorolt pénzintézete(ke)n kívül más pénzintézet a cég részére számlát nem vezet.

Budapest, 2011…………..  hó  …  nap

……………………………

cégszerű aláírás(ok)

### 11.44. Mérleg

A. mérleg,

B. eredménykimutatás,

C. amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett, akkor könyvvizsgálói záradék

### 11.45. Referencia-igazolás

### 11.46. Minőségi/megfelelőségi tanúsítvány

### 11.47. Laboratóriumi igazolás

### 11.48. Minőségbiztosítási rendszer

### 11.49. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról, szervezetekről és személyekről

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet által kiírt

”Dozimetriai rendszer 2010”

tárgyú közbeszerzési eljárás teljesítése során a(z)

- a közbeszerzés értékének tíz százaléka alatti mértékben alvállalkozókat igen / nem* kívánunk bevonni,

- a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozókat vagy közreműködőt igen / nem* kívánunk bevonni, és a

- szerződés teljesítése érdekében erőforrást nyújtó szervezetet igen / nem* kívánunk bevonni.

Igen válaszok esetén az alvállalkozók (cégszerű megnevezés, székhely, munka-, részfolyamat(ok) megnevezése,………. %-os aránya):

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyát képező szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt (10%-on aluli és felüli) alvállalkozók nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

………………., 2011………………. hó ….... nap

.........................…………............

cégszerű aláírás(ok)

Nyilatkozni abban az esetben is kell, ha az ajánlattevő nem kíván a teljesítésbe alvállalkozó(ka)t bevonni.

* A kívánt választ kérjük aláhúzni!

### 11.50. A tíz százalék feletti alvállalkozók iratai

### 11.51. Igénybevett erőforrások iratai

### 11.52. A rendelkezésre állás igazolása

### 11.53. Igazolások a közbeszerzés értékének tíz százalékát el nem érő alvállalkozó esetében

### 11.54. Igazolások az erőforrást nyújtó szervezetre

# III. MŰSZAKI LEÍRÁS

"Automatizált, lumineszcencián alapuló személyi dozimetriai rendszer"

(Angolul: automated, luminescence-based personal dosimetry system)

## 1. A beszerzendő "Rendszer"

A továbbiakban "Rendszer"-nek nevezzük az alábbi 1.1., 1.2. és 1.3. pontok alatt körülírt

- Kiértékelő berendezésből (vagy e célnak együttesen eleget tevő berendezések összességéből),

- Doziméterekből és Tartóikból, valamint

- a feltételesen szükséges Sorszámozóból

álló, egymással kompatibilis eszközök együttesét.

1.1. "Kiértékelő"

A továbbiakban: "Kiértékelő"-nek nevezzük az ionizáló sugárzás hatásának kitett munkavállalók foton- és béta-sugárzásból származó külső sugárterhelésének rendszeres meghatározására használatos, a lumineszcencia (termolumineszcencia (TL), vagy radiofotolumineszcencia (RPL), vagy optikailag stimulált lumineszcencia (OSL)) jelenségén alapuló Doziméterek (ld. 1.2. pontban) nagy teljesítményű, automatizált kiértékelésére képes személyi dozimetriai mérőberendezést (vagy berendezések együttesét), amely a mérési eredményeket további számítógépes adatfeldolgozásra alkalmas elektronikus formában is előállítja, továbbá magában foglal egy minőségellenőrzési célokra használatos, automata referencia-besugárzót .

1.2. "Doziméterek" és "Tartóik"

A továbbiakban: "Doziméter"-nek nevezzük a foglalkozási eredetű,

- a külső foton-sugárzásból származó egésztest,

- a külső foton-sugárzásból származó résztest, valamint

- a külső béta-sugárzásból származó résztest

sugárterhelést jellemző dózisegyenértéknek a Kiértékelővel történő meghatározására alkalmas, a lumineszcencia jelenségén alapuló, többször használatos, passzív detektort.

A továbbiakban "Tartó"-nak nevezzük

- a Dozimétereknek a rendszeres napi munkavégzés alatt azok viselését (a munkaruházaton, illetve a megfelelő testrészeken történő biztonságos rögzítését), továbbá

- az emberi szem által könnyen leolvasható egyedi azonosítását

lehetővé tevő eszközöket (egésztest Doziméterek esetén: "kazetta"; illetve a résztest Doziméterek esetén a kézen történő rögzítéshez: "gyűrű").

A Doziméterek és a hozzájuk rendelt Tartóik együttesével szemben teljesülnie kell, hogy

- "Gépi Azonosítóval" és

- "Személyi Azonosítóval"

kell rendelkezniük.

"Gépi Azonosító": a Kiértékelővel automatikusan leolvasható azonosító adat, amelyet a Kiértékelő a Doziméterből kiolvasott dozimetriai eredménnyel egyértelműen összekapcsolva tárol/dolgoz fel. (Nem követelmény, hogy a gépi azonosító emberi szemrevételezés révén közvetlenül észlelhető vagy értelmezhető legyen.)

"Személyi Azonosító": az emberi szem által könnyen leolvasható, közvetlenül értelmezhető numerikus vagy alfanumerikus azonosító.

Mind a "Gépi Azonosítók", mind a "Személyi Azonosítók" vonatkozásában külön-külön kell teljesülnie, hogy általuk

- az egésztest foton sugárterhelés mérésre alkalmas Doziméterekből/Tartóikból legalább 40000 darabnak,

- a résztest sugárterhelés mérésére alkalmas Doziméterekből/Tartóikból legalább 10000 darabnak

egyidejűleg megkülönböztethetőeknek (egyedieknek) kell lennie.

1.3. Opcionális "Sorszámozó"

A Dozimétereket/Tartóikat a gyártója már a gyártás során elláthatja egyedi "Gépi Azonosítókkal", de ekkor a gyártónak garantálnia kell, hogy a jövőben is biztosítja a gyárilag egyedi "Gépi Azonosítóval" ellátott Doziméterek/Tartóik gyártását.

A Dozimétereket/Tartóikat a gyártója már a gyártás során elláthatja egyedi "Személyi Azonosítókkal", de ekkor a gyártónak garantálnia kell, hogy a jövőben is biztosítja a gyárilag egyedi "Személyi Azonosítóval" ellátott Doziméterek/Tartóik gyártását.

Ha a Dozimétereken/Tartóikon nincs gyári "Gépi Azonosító", vagy ha a gyártó nem vállalja, hogy a Dozimétereket/Tartóikat a jövőben is egyedi "Gépi Azonosítóval" ellátva gyártja, akkor az Ajánlattevőnek biztosítania kell olyan eszközt ("Gépi Azonosító Sorszámozó"), amellyel a Szolgálat munkatársai a Doziméterek/Tartóik egyedi "Gépi Azonosítóval" történő ellátását végre tudják hajtani.

Ha a Dozimétereken/Tartóikon nincs gyári "Személyi Azonosító", vagy ha a gyártó nem vállalja, hogy a Dozimétereket/Tartóikat a jövőben is egyedi "Személyi Azonosítóval" ellátva gyártja, akkor az Ajánlattevőnek biztosítania kell olyan eszközt ("Személyi Azonosító Sorszámozó"), amellyel a Szolgálat munkatársai a Doziméterek/Tartóik egyedi "Személyi Azonosítóval" történő ellátását végre tudják hajtani.

A továbbiakban fentebb körülírt funkcionalitással bíró, feltételesen szükséges "Gépi Azonosító Sorszámozó" és feltételesen szükséges "Személyi Azonosító Sorszámozó" együttesét nevezzük "Sorszámozó"-nak.

## 2. A beszerzendő „Rendszer” célja

Az 1. pontban körülírt Rendszert az ajánlatkérő (OSSKI), mint részleges gazdasági önállósággal rendelkező állami költségvetési intézmény, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 16/2000 (VI. 8.) EüM. rendeletben megfogalmazott akkreditált foglalkozási sugárterhelési ellenőrzési feladatok rendszeres jogszerű végrehajtására kívánja használni. Így az ajánlott Rendszernek egyrészt meg kell felelnie a jogszabályokból eredő, de jelen Műszaki Leírásban tovább nem részletezett implicit követelményeknek, másrészt a Rendszernek és annak bármely részegységének – beleértve a benne alkalmazott technológiát, az esetleges szoftver-komponenseket és a mellékelt dokumentáció információtartalmát – az OSSKI által e célra történő birtoklása és használata nem ütközhet egyetlen hatályos hazai és nemzetközi jogszabályba gyártói, kereskedelmi vagy bármely egyéb jellegű kizáró feltétel miatt.

## 3. Az Ajánlat maximális értéke

Az Ajánlat maximális értéke nettó 39,92 millió HUF lehet.

## 4. A jelen eljárás során beszerzendő eszközök – Ajánlati ár

Az 1. Táblázat tartalmazza jelen közbeszerzési eljárás során beszerzendő eszközöket. amelyek együttes értéke – a szállítás, engedélyeztetés, hitelesítés, üzembe helyezés, oktatás, valamint 2000 db Doziméter kiértékeléséhez esetlegesen szükséges fogyóanyagok költségét is beleértve – képezi az "Ajánlati árat", s nem haladhatja meg a 3. pontban szereplő nettó maximális értéket.

A jelen közbeszerzési eljárás során beszerzendő eszközök együttes értéke – a szállítás, engedélyeztetés, hitelesítés, üzembe helyezés, oktatás, valamint 2000 db Doziméter kiértékeléséhez esetlegesen szükséges fogyóanyagok költségét is beleértve – képezi az "Ajánlati árat", s nem haladhatja meg a 3. pontban szereplő nettó maximális értéket."

Az igényelt Doziméterek mennyisége 200 db foton-egésztest doziméter (munkaruhára történő rögzítésre alkalmas tartóban), 200 db foton-résztest doziméter (a kézre történő rögzítést lehetővé tevő gyűrű formátumú tartóban) és 200 db béta-résztest doziméter (a kézre történő rögzítést lehetővé tevő gyűrű formátumú tartóban).

Ha az ajánlott Rendszerrel e doziméter fajták bármelyikének kiértékeléséhez nem csak a Doziméterek, a Kiértékelő, és a Kiértékelő működtetéséhez szükséges elektromos energia, hanem ezeken túlmenően bármilyen fogyóanyag (például: bizonyos passzív dozimetriai rendszerek külön bevezetett, inert N2-gáz atmoszférát igényelnek a Kiértékelő működtetéséhez) is szükséges,akkor olyan mennyiségű fogyóanyag átadását is kéri az Ajánlatkérő, amely elégséges arra, hogy a Szolgálat az igényelt Doziméter mennyiség kiértékelését tízszer végre tudja hajtani.

1. Táblázat. A jelen Ajánlatkérésben beszerzendő eszközök

| Sorszám | Beszerzendő eszköz | Igényelt mennyiség | Ajánlott ár nettó (HUF) | Ajánlott ár+Áfa (HUF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | "Kiértékelő” | 1 db |  |  |
| 1.2 | A külső foton-sugárzás egésztestre vonatkozó sugárterhelésének mérésére alkalmas, a Rendszerrel kompatibilis "Doziméterek" | 200 db |  |  |
| 1.3 | A Rendszerrel kompatibilis foton-egésztest Doziméterek munkaruhára való rögzítését lehetővé tévő Tartó. | 200 db |  |  |
| 1.4 | A külső foton-sugárzás résztestre vonatkozó sugárterhelésének mérésére alkalmas, a Rendszerrel kompatibilis "Doziméterek" | 200 db |  |  |
| 1.5 | A Rendszerrel kompatibilis foton-résztest Dozimétereknek a kézen való rögzítését lehetővé tévő gyűrű formátumú Tartó | 200 db |  |  |
| 1.6 | A külső béta-sugárzás résztestre vonatkozó sugárterhelésének mérésére alkalmas, a Rendszerrel kompatibilis "Doziméterek" | 200 db |  |  |
| 1.7 | A Rendszerrel kompatibilis béta-résztest Dozimétereknek a kézen való rögzítését lehetővé tévő gyűrű formátumú TartóError: Reference source not found. | 200 db |  |  |
| 1.8 | "Sorszámozó" – csak akkor, ha a Doziméterek ún. "Gépi Azonosítóval" vagy ún. "Személyi Azonosítóval" történő ellátása nem gyárilag történik. | 1 db |  |  |
| 1.9 | Összesen |  |  |  |

## 5. Fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségek kimutatása

A 2. Táblázatban kimutatandó a Rendszer létesítési, valamint átlagos fenntartási és működtetési költsége 3 évre, annak feltételezésével, hogy az alább részletezett Doziméterek és Tartóik beszerzésre kerülnek, és minden egésztest Doziméter évente háromszor, minden résztest-Doziméter évente hatszor kerül kiértékelésre.

2. Táblázat. 3 éves üzemeltetési költségkimutatás

| Sorszám | Megnevezés | Beszerzendő mennyiség (db) |  | Költségek (nettó) (HUF) | Költségek+Áfa (bruttó) (HUF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | A Rendszerrel kompatibilis foton-egésztest Doziméter | 32000 |  |  |  |
| 2.2 | A Rendszerrel kompatibilis foton-egésztest Doziméterek munkaruhára való rögzítését lehetővé tévő Tartó. | 32000 |  |  |  |
| "Működtetési szcenárió" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Munkaidő (óra) | Költségek (nettó) (HUF) | Költségek+Áfa (bruttó) (HUF) |
| 2.3 | Két havonta 16000 db foton-egésztest Doziméternek a Kiértékelővel történő lemérés előkészítéséhez szükséges járulékos munkaidő és költségek, 3 évre vetítve? (A Dozimétereknek a Kiértékelő eszköz számára történő előkészítéséhez, illetve, a mérést követően a Dozimétereknek a munkavállalók számára történő kiosztásra kész állapotban való visszaállításhoz szükséges járulékos élőmunka szükséglet.) |  |  |  |  |
| 2.4 | Két havonta 16000 db foton-egésztest Dózismérőnek a Kiértékelővel történő leméréséhez szükséges munkaidő és költségek, 3 évre vetítve? |  |  |  |  |
| 2.5 | Évente 32000 db foton-egésztest Dózismérőnek a mSv nagyságrendbe eső dózissal (a minőségellenőrzésre szolgáló Besugárzóval) történő besugárzásához, majd ezeknek a Kiértékelővel történő minőségellenőrzési célú leméréséhez szükséges munkaidő és költségek, 3 évre vetítve, feltételezve, hogy a Doziméterek kezdetben a Kiértékelő megfelelő berendezése számára vannak előkészítve? |  |  |  |  |
| 2.6 | Havonta 1500 db foton-résztest Doziméternek a Kiértékelővel történő lemérés előkészítéséhez szükséges járulékos munkaidő és költségek, 3 évre vetítve? (A Dozimétereknek a Kiértékelő eszköz számára történő előkészítéséhez, illetve, a mérést követően a Dozimétereknek a munkavállalók számára történő kiosztásra kész állapotban való visszaállításhoz szükséges járulékos élőmunka szükséglet.) |  |  |  |  |
| 2.7 | Havonta 1500 db foton-résztest Doziméternek a Kiértékelővel történő leméréséhez szükséges munkaidő és költségek?. |  |  |  |  |
| 2.8 | Évente 3000 db foton-résztest Dózismérőnek a mSv nagyságrendbe eső dózissal (a minőségellenőrzésre szolgáló Besugárzóval) történő besugárzásához, majd ezeknek a Kiértékelővel történő minőségellenőrzési célú leméréséhez szükséges munkaidő és költségek, 3 évre vetítve, feltételezve, hogy kezdetben a Doziméterek a Kiértékelő megfelelő berendezése számára vannak előkészítve? |  |  |  |  |
| 2.9 | Havonta 500 db béta-résztest Doziméter leméréséhez történő előkészítéshez szükséges járulékos munkaidő és költségek, 3 évre vetítve? (A Dozimétereknek a Kiértékelő eszköz számára történő előkészítéséhez, illetve, a mérést követően a Dozimétereknek a munkavállalók számára történő kiosztásra kész állapotban való visszaállításhoz szükséges járulékos élőmunka szükséglet.) |  |  |  |  |
| 2.10 | Havonta 500 db béta-résztest Dózismérőnek a Kiértékelővel történő leméréséhez szükséges munkaidő és költségek, 3 évre vetítve? |  |  |  |  |
| 2.11 | A fenti "Működtetési szcenárióban" megfogalmazott valamennyi kiértékelési és besugárzási feladat ellátása esetére a rendszeres tervszerű karbantartás (kalibrálás, beállítás stb.) 3 éves költsége (HUF)? |  |  |  |  |
| 2.12 | A fenti "Működtetési szcenárióban" megfogalmazott valamennyi kiértékelési és besugárzási feladat ellátása esetére az esetlegesen szükséges külső fogyóanyagok (pl. nitrogén, szűrt tisztított levegő, hűtővíz stb.) összköltsége 3 évre? (a III. "Műszaki Leírás" 1. sz. Melléklete szerint kell részletezni) |  |  |  |  |
| 2.13 | A fenti "Működtetési szcenárióban" megfogalmazott valamennyi kiértékelési és besugárzási feladat ellátása esetére az esetlegesen szükséges olyan eszközök, alkatrészek összköltsége, amelyek a rendeltetésszerű használatuk mellett is 3 évnél rövidebb idő alatt elkopnak, tönkremennek, ezért cseréjük szükséges (például, de nem kizárólag: izzólámpák, gumigörgők, továbbító szalagok stb.) (a III. "Műszaki Leírás" 1. sz. Melléklete szerint kell részletezni). |  |  |  |  |
| 2.14 | A fenti "Működtetési szcenárióban" megfogalmazott valamennyi kiértékelési és besugárzási feladat ellátása esetére a Rendszer energiafelhasználása 3 évre? (kWh) |  |  |  |  |
| 2.15 | A Rendszer kialakítási építészeti és szakipari, valamint egyéb költségei? |  |  |  |  |
| 2.16 | Összesen |  |  |  |  |

## 6. A műszaki minimumkövetelmények

A 3. Táblázatbeli kérdések lehetnek IGEN/NEM típusú eldöntendő kérdések, vagy számszerű érték/intervallum megadásával megválaszolható kérdések.

Azok a kérdések, melyeknél a „Minimum követelmény” című oszlop megfelelő sorában az „Igen” szó szerepel, mind "IGEN/NEM" típusúak. Ezek bármelyikére adott nemleges válasz esetén az Ajánlat nem megfelelőnek minősítendő, azaz a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, így a további kiértékelésben nem vesz részt és emiatt ennek értékelését a Kbt. 88.§ (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő mellőzi.

Azok a kérdések, melyeknél a „Minimum követelmény” című oszlop megfelelő sorában a „Kérjük megadni” kifejezés szerepel, nem számítanak minimum követelménynek. Ezen részszempontok súlyfaktorral rendelkeznek. A részszempontokon belül a kiértékelés arányosítással történik. A legjobb ajánlat a "súlyszámnak" megfelelő pontszámot kapja, az ettől eltérő ajánlatok a legkedvezőbbtől való eltérés arányával kapnak kevesebb pontszámot.

3. Táblázat. Minimumkövetelmények teljesülése és a rendszer paraméterei.

| Sorszám | Elvárt műszaki követelmények | Minimum követelmény? | Az ajánlott rendszer paramétere |
| --- | --- | --- | --- |
| Dozimetriai teljesítmény - Egésztest dozimetria |  |  |  |
| 3.1 | Energiatartomány. Az az energiatartomány, amelyben a Rendszer az Egésztest dozimetriára szolgáló kiépítésben a külső foton sugárzást detektálni képes: a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek,(„rated range”: átlagos fotonenergiára 80 keV-től 1,25 MeV-ig, ld. IEC 61066 ed2.0, 6. fejezet „Table 3”/7. sor, illetve 7.3. alfejezet) VAGY b) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek? | Igen |  |
| 3.1.1 | Energiatartomány. A Rendszerrel az Egésztest dozimetriára szolgáló kiépítésben kimutatható külső-foton sugárzás minimális energiája, keV-ban. [Előny a kisebb érték.] | Kérjük megadni |  |
| 3.1.2 | Energiatartomány. A Rendszerrel az Egésztest dozimetriára szolgáló kiépítésben kimutatható külső-foton sugárzás maximális energiája MeV-ban. [Előny a nagyobb érték.] | Kérjük megadni |  |
| 3.2 | Mérési tartomány Hp(10)-re, minimum. A Rendszerrel az Egésztest dozimetriára szolgáló kiépítésben kimutatható külső-foton sugárzás minimális dózisa: (kimutatási határa): - megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (<= 0,1 mSv (személyi dózisegyenérték, Hp(10)), ld. IEC 61066 ed2.0, 6. fejezet „Table 3”, illetve 7.2. alfejezet) VAGY - megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek? | Igen |  |
| 3.2.1 | A Rendszerrel az Egésztest dozimetriára szolgáló kiépítésben kimutatható külső-foton sugárzás minimális dózisa (kimutatási határa), mSv-ben, személyi dózisegyenérték, Hp(10). [Előny a kisebb érték.] | Kérjük megadni |  |
| 3.3 | Mérési tartomány Hp(10)-re, maximum. A Rendszerrel az egésztest dozimetriára szolgáló kiépítésben kimutatható külső-foton sugárzás maximális dózisa - megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (>= 1 Sv (személyi dózisegyenérték, Hp(10)), ld. IEC 61066 ed2.0, 6. fejezet „Table 3”, illetve 7.2. alfejezet) VAGY - megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek? | Igen |  |
| 3.4 | Energiafüggetlenség, Hp(10)-re. A Rendszerrel a külső foton-sugárzás egésztestre vonatkozó effektív dózisegyenértékét /Hp(10)/ mérve a Doziméter válaszának (ld. ISO VIM/JCGM 200, EU 160) energiafüggése megfelel az IEC 61066 Ed2.0 VAGY az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (az energia függvényében a Doziméter válasza a [0,71;1,67] 95%-os konfidencia-intervallumon belül marad a 80 keV – 1,25 MeV energiatartományban - ld. IEC 62387-1, EU 160, ill. IEC 61066 Ed2.0, 6. fejezet „Table 3”, illetve 9.5. alfejezet szerint)? | Igen |  |
| 3.5 | Szögfüggetlenség, Hp(10)-re,. A Rendszerrel a külső foton-sugárzás egész testre vonatkozó effektív dózisegyenértékét /Hp(10)/ mérve, a Doziméter válaszának (ld. ISO VIM/JCGM 200, EU 160) a foton-sugárzás beesési szögétől való függése megfelel az IEC 61066 ed2.0 VAGY az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (a foton-sugárzás beesési szögének függvényében a Doziméter válasza a [0,71;1,67] 95%-os konfidencia-intervallumba esik, a 80 keV-1,25 MeV energiatartományba és a a [-60°, 60°] beesési szögtartományba eső, a fenti szabványokban leírt módon rögzített energiájú és szögű foton-besugárzások esetén - ld. IEC 62387-1 és EU 160, ill. IEC 61066 Ed2.0, 6. fejezet „Table 3”, illetve 9.5. alfejezet szerint)? | Igen |  |
| 3.6.1 | Linearitás, Hp(10)-re. A Rendszerrel a Hp(10)-re vonatkozó dózis függvényében mérve, a Doziméter válaszának (ld. ISO VIM/JCGM 200, EU 160) a lineáristól való eltérése megfelel az IEC 61066 ed2.0 VAGY az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (A Doziméter válasza legfeljebb ±10% eltérést mutat a lineáristól az 0,1 mSv – 1 Sv tartományban - ld. IEC 62387-1, EU 160, ill. IEC 61066 Ed2.0, 6. fejezet „Table 3”, illetve 9.3. alfejezet szerint) | Igen |  |
| 3.6.2 | Additivitás, Hp(10)-re. A Rendszerrel a Hp(10)-re vonatkozó dózist mérve, a Doziméter válaszának (ld. ISO VIM/JCGM 200, EU 160) additivitása - megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (a Dozimétereket egymás után több alkalommal, adott (de nem feltétlenül azonos), a 80 keV-1,25 MeV energiatartományba és a a [-60°, 60°] beesési szögtartományba eső sugárminőségek különböző ismert dózisaival, de a 0,1 mSv – 1 Sv tartományba eső össz-dózissal besugarazva, a Doziméterek válasza a csak az egyes besugárzási alkalmakkor besugarazott Doziméterek válaszainak összegétől legfeljebb - ±10% eltérést mutat, amennyiben a különböző besugárzási alkalmakkor a sugárminőségek azonosak, - [-29%;+67%] eltérést mutat, amennyiben a különböző besugárzási alkalmakkor a sugárminőségek – a fent rögzített intervallumokon belül, de – különbözőek. ld. IEC 61066 Ed2.0, 6. fejezet „Table 3”, illetve 10. fejezet szerint), VAGY b) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (a Dozimétereket egymás után több alkalommal adott, de nem feltétlenül azonos sugárminőségek különböző dózisaival besugarazva a Doziméterek válasza a csak az egyes besugárzási alkalmakkor besugarazott Doziméterek válaszainak összegétől legfeljebb [-9%;+11%] eltérést mutat - ld. IEC 62387-1, EU 160)? | Igen |  |
| 3.7 | Reprodukálhatóság, Hp(10)-re. A Rendszer mérési tartományába – azaz a 3.2 és 3.3 pontokban megadott dózisintervallumba – eső adott dózissal ugyanazon a dózismérőn végzett besugárzás majd kiértékelés többszöri megismétléséből adódó eredmény relatív szórása (sokaságra vonatkoztatva) megfelel az IEC 61066 ed2.0 VAGY az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (A több mérés eredményeinek statisztikai fluktuációit jellemző „coefficient of variation”, v értéke <=15% „kis” (<=0,1 mSv) dózisra, <=5% „nagy” (>=1 mSv) dózisra - ld. IEC 62387-1, EU 160, ill. IEC 61066 Ed2.0, 3.6 alfejezet, 6. fejezet „Table 3”/5.sor, illetve 9.2. alfejezet szerint)? | Igen |  |
| 3.8 | Homogenitás, Hp(10)-re. A Rendszer mérési tartományába – azaz a 3.2 és 3.3 pontokban megadott dózisintervallumba – eső dózissal történő besugárzás után véletlenszerűen kiválasztott Doziméterek kiértékelési eredményének relatív szórása megfelel az IEC 61066 ed2.0 VAGY az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (A több mérés eredményeinek statisztikai fluktuációit jellemző „coefficient of variation”, v értéke <=15% „kis” (<=0,1 mSv) dózisra, <=5% „nagy” (>=1 mSv) dózisra - ld. IEC 62387-1, EU 160, ill. IEC 61066 Ed2.0, 3.6 alfejezet, 6. fejezet „Table 3”/5.sor, illetve 9.2. alfejezet szerint)? | Igen |  |
| 3.8.1 | Homogenitás, Hp(10)-re, 2. kritérium. Valamely, a mérési tartományba eső dózissal történő besugárzás után véletlenszerűen kiválasztott Doziméterek kiértékelési eredményeinek relatív szórása, %-ban kifejezve? [Előny a kisebb érték.] | Kérjük megadni |  |
| 3.9 | Fading. A halványodás mértéke a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (>= 1 hónap az az időtartam, amikor a halványodásból eredő doziméterválasz-eltérés még nem nagyobb, mint ±10%, ld. IEC 61066 Ed2.0, 6. fejezet „Table 5”/4.sor, illetve 11.4. alfejezet szerint), VAGY b) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek? | Igen |  |
| 3.9.1 | Fading. A halványodás (fading) mértéke szobahőmérsékleten, normál páratartalom mellett a foton egésztest dózismérők esetén (%/hónap)? [Előny a kisebb érték.] | Kérjük megadni |  |
| Dozimetriai teljesítmény – Résztest dozimetria |  |  |  |
| 3.10 | Résztest foton sugárterhelés mérésére a Rendszer alkalmas? | Igen |  |
| 3.11 | Energiatartomány. Az az energiatartomány, amelyben a Rendszer az Résztest dozimetriára szolgáló kiépítésben a külső foton sugárzást detektálni képes: a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. IEC 61066 ed2.0, 6. fejezet „Table 4”/7. sor, illetve 7.3. alfejezet) VAGY b) megfelel az ISO 12794 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. ISO 12794:2000, „Table 1”/10. sor) VAGY c) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (ha van ilyen)? | Igen |  |
| 3.12 | Mérési tartomány Hp(0,07)-re, minimum. A Rendszerrel kimutatható résztest foton sugárterhelés minimális dózisa (kimutatási határa) a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (<= 1 mSv (személyi dózisegyenérték, Hp(0,07)) - ld. IEC 61066 ed2.0, 6. fejezet „Table 4”, illetve 7.2. alfejezet) VAGY b) megfelel az ISO 12794 szabvány vonatkozó követelményeinek? (<= 1 mSv (személyi dózisegyenérték, Hp(0,07)) - ld. ISO 12794:2000, „Table 1”/5. sor) VAGY c) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (ha van ilyen)? | Igen |  |
| 3.13 | Mérési tartomány Hp(0,07)-re, maximum. A Rendszerrel kimutatható résztest foton sugárterhelés maximális dózisa >= 1 Sv (személyi dózisegyenérték, Hp(0,07) - ld. ISO 12794:2000, „Table 1”)? | Igen |  |
| 3.14 | Energiafüggetlenség, Hp(0,07)-re. A Rendszerrel a külső foton-sugárzás résztestre vonatkozó egyenérték dózisát /Hp(0,07)/ mérve a Doziméter válaszának (ld. ISO VIM/JCGM 200, EU 160) energiafüggése a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. IEC 61066 ed2.0, 6. fejezet „Table 4”/7. sor, illetve 9.6. alfejezet) VAGY b) megfelel az ISO 12794 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. ISO 12794:2000, „Table 1”/10. sor, vagy EU 160 szerint) VAGY c) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (ha van ilyen)? | Igen |  |
| 3.15 | Szögfüggetlenség, Hp(0,07)-re. A mérőrendszerrel külső foton-sugárzás szervre vonatkozó egyenérték dózisát /Hp(0,07)/ mérve, a Doziméter válaszának (ld. ISO VIM/JCGM 200, EU 160) a foton-sugárzás beesési szögétől való függése a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. IEC 61066 Ed2.0, 6. fejezet „Table 4”/7. sor, illetve 9.6. alfejezet szerint) VAGY b) megfelel az ISO 12794 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. ISO 12794:2000, „Table 1”/9. sor, vagy EU 160 szerint) VAGY c) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (ha van ilyen)? | Igen |  |
| 3.16 | Linearitás, Hp(0,07)-re. A Rendszerrel a Hp(0,07)-re vonatkozó dózis függvényében mérve, a Doziméter válaszának (ld. ISO VIM/JCGM 200, EU 160) a lineáristól való eltérése a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. IEC 61066 Ed2.0, 6. fejezet „Table 4”/4.sor, illetve 9.3. alfejezet szerint) VAGY b) megfelel az ISO 12794 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. ISO 12794:2000 „Table 1”/3.sor, ill. EU 160 szerint) VAGY c) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (ha van ilyen)? | Igen |  |
| 3.17 | Reprodukálhatóság, Hp(0,07)-re. A résztest foton Hp(0,07) mérésekre vonatkozólag, az ugyanazon a dózismérőn végzett több egymás utáni kiértékelés eredményének sokaságra átlagolt relatív szórása a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (<= 7,5%, 10 mSv dózisra) VAGY b) megfelel az ISO 12794 szabvány vonatkozó követelményeinek (résztestre <=10% - ld. ISO 12794 ill. EU 160 szerint)? VAGY c) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek? | Igen |  |
| 3.18 | Reprodukálhatóság, Hp(0,07)-re. A résztest foton Hp(0,07) mérésekre vonatkozólag, az ugyanazon a dózismérőn végzett több egymás utáni kiértékelés eredményének sokaságra átlagolt relatív szórása a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek. (ld. „coefficient of variation”-ra vonatkozó követelmény, IEC 61066 Ed2.0, 3.6 alfejezet, 6. fejezet „Table 4”/5.sor, illetve 9.2. alfejezet szerint) VAGY b) megfelel az ISO 12794 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. ISO 12794:2000 „Table 1”/2.sor, ill. EU 160 szerint)? VAGY c) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (ha van ilyen)? | Igen |  |
| 3.19 | Fading. A halványodás (fading) mértéke a foton résztest dózismérők esetén a) megfelel az IEC 61066 ed2.0 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. IEC 61066 Ed2.0, 6. fejezet „Table 5”/4.sor, illetve 11.4. alfejezet szerint) VAGY b) megfelel az ISO 12794 szabvány vonatkozó követelményeinek (ld. ISO 12794:2000 „Table 1”/4.sor, ill. szerint)? VAGY c) megfelel az IEC 62387-1 szabvány vonatkozó követelményeinek (ha van ilyen)? | Igen |  |
| 3.20 | A Rendszer külső-béta sugárzás általi sugárterhelés kimutatására alkalmas? | Igen |  |
| 3.21 | Létezik legalább egy, a Rendszert használó béta-dozimetriai laboratórium, amely rendelkezik ISO 17025 szabvány szerinti akkreditációval? | Igen |  |
| Egyéb műszaki követelmények |  |  |  |
| 3.22 | Tartalmaz-e minőségellenőrzési célú referencia-besugárzót a Rendszer? | Igen |  |
| 3.23 | A Rendszer kiértékelési sebessége >= 140 db Doziméter / óra ? | Igen |  |
| 3.24 | A "Működtetési szcenárióban" feltüntetett valamennyi kiértékelési és minőségellenőrzési célú besugárzási feladat végrehajtásához szükséges egy évi munkaórák összege <= 2300 munkaóra? | Igen |  |
| 3.25 | Közönséges laboratóriumi munkahelyi körülmények között (átlagosan a hőmérséklet  +20...+25C, a légnyomás  101,3 kPa, a relatív páratartalom  50%) a Rendszer napi folyamatos üzemideje lehet több mint 8 óra? | Igen |  |
| 3.26 | Ha a Rendszer működéséhez szükségesek fogyóanyagok (például, de nem kizárólag: nitrogén-gáz stb.), akkor az Ajánlattevő vállalja, hogy átadja az OSSKInak - az oktatáson elhasználandó mennyiségen túlmenően legalább 2000 db Doziméter kiértékeléséhez elegendő – és a 600 db Doziméter/Tartó azonosítóval történő ellátásához esetlegesen szükséges – mennyiségű fogyóanyagot is az OSSKInak? | Igen |  |
| 3.27 | Ha a Rendszer működéséhez szükségesek fogyóanyagok (például, de nem kizárólag: nitrogén-gáz stb.), akkor létezik e fogyóanyagokkal történő rendszeres ellátásra magyarországi gyártó/beszállító VAGY az Ajánlattevő vállalja ennek jövőbeli forgalmazását az OSSKI részére legalább 10 évig? (szükség esetén a III. "Műszaki Leírás" 1. sz. Melléklete szerint kell részletezni) | Igen |  |
| 3.27.1 | A foton-egésztest Doziméterek természetes elhasználódása évente <=10%? [Előny a kisebb érték. %-ban kifejezve] | Igen /Kérjük megadni |  |
| 3.27.2 | Átlagosan hányszor használható fel újra egy foton-egésztest Doziméter ? [Előny a nagyobb érték.] | Kérjük megadni |  |
| 3.27.3 | A foton-résztest Doziméterek természetes elhasználódása évente <=10%? [Előny a kisebb érték, %-ban kifejezve. ] | Igen /Kérjük megadni |  |
| 3.27.4 | A béta-résztest Doziméterek természetes elhasználódása évente <=10%? [Előny a kisebb érték, %-ban kifejezve.] | Igen /Kérjük megadni |  |
| 3.28 | A Doziméterek/Tartóik egyedi "Gépi Azonosítóval" gyárilag ellátottak, és a gyártó vállalja a jövőben 10 évig az egyedi "Gépi Azonosítóval" ellátott Doziméterek/Tartóik gyártását VAGY az Ajánlattevő átadja a Dozimétereknek egyedi "Gépi Azonosítóval" történő ellátására alkalmas, a gyártó által is elfogadott "Sorszámozót"? | Igen |  |
| 3.29 | A Doziméterek/Tartóik "Gépi Azonosítóját" a Kiértékelő képes külön beavatkozás nélkül, automatikusan leolvasni, és ezen azonosítókkal együtt tárolja vagy továbbítja a dozimetriai mérési eredményeket? | Igen |  |
| 3.30 | A Doziméterek/Tartóik egyedi "Személyi Azonosítóval" gyárilag ellátottak, és a gyártó vállalja a jövőben 10 évig az egyedi "Személyi Azonosítóval" ellátott Doziméterek/Tartóik gyártását VAGY az Ajánlattevő átadja a Dozimétereknek egyedi "Személyi Azonosítóval" történő ellátására alkalmas, a gyártó által is elfogadott "Sorszámozót"? | Igen |  |
| 3.31 | Ha a munkavállalók rendeltetésszerű használatára előkészített, a Tartókba helyezett Dozimétereknek a Kiértékelőbe (Besugárzóba) történő behelyezése közvetlenül nem lehetséges, hanem a Dozimétereket a Tartókból csak valamilyen segédeszköz(ök) igénybevételével lehet csak a Kiértékelőbe (Besugárzóba) belehelyezni, akkor az Ajánlattevő vállalja e segédeszköz(ök)nek az átadását jelen Ajánlattétel keretében? | Igen |  |
| 3.32 | Ha a Kiértékelőben kiolvasott (Besugárzóban besugarazott) Dozimétereket csak valamilyen segédeszköz(ök) igénybevételével lehet csak a Tartókba visszahelyezni, akkor az Ajánlattevő vállalja e segédeszköz(ök)nek az átadását jelen Ajánlattétel keretében? | Igen |  |
| 3.33 | A Rendszer a mellékelt alaprajzon (ld. III. "Műszaki Leírás" 2. sz. Melléklete) feltüntetett "B" épület I. emeletén annak átalakítása (pl. ajtókiemelés, falbontás stb.) nélkül üzembe helyezhető VAGY az Ajánlattevő vállalja az Épületben esetlegesen szükségessé váló átalakításokat a Rendszer üzembe helyezésének időpontjára? | Igen |  |
| 3.34 | A Rendszer üzemeltetéséhez a tápfeszültség ellátás: 50Hz, 230V, 1 fázis, vagy 400V, 3 fázis? | Igen |  |
| 3.35 | A Rendszer a tápfeszültség átmeneti kiesése/túlfeszültség esetén rendelkezik-e a dozimetriai eredmények, illetve egyéb adatok elvesztésének elkerülését biztosító védelemmel? | Igen |  |
| Informatikai követelmények |  |  |  |
| 3.36 | A Doziméterek kiértékelési eredményének rögzítése a Rendszer részét képező számítógépes adatgyűjtő egységben automatikusan történik? | Igen |  |
| 3.37 | A Rendszer számítógépes adatgyűjtő egységéből az automatikusan gyűjtött mérési eredmények - ASCII szövegfájlként/adatfolyamként VAGY - Microsoft Office VAGY - Open Office által importálható fájlformátumban kinyerhetőek? VAGY Ha a rendszer a mérési eredményeket más formátumban állítja elő, akkor e formátum értelmezéséhez és Microsoft Windows operációs rendszeren futó Microsoft Office Professional programcsomag komponenseivel felhasználható formátumú konverziójához szükséges teljes dokumentációt az Ajánlattevő átadja az OSSKInak? | Igen |  |
| 3.38 | A Rendszer a sugárterhelési eredményeket közvetlenül Hp(10) illetve Hp(0,07)-ben állítja elő (Sievert egységben)? VAGY Vállalja-e az Ajánlattevő, hogy a Rendszer által közvetlenül mért sugárterhelési adatok Hp(10)-re, illetve Hp(0,07)-re történő átszámításához szükséges dokumentációt (számítási eljárást) az OSSKInak átadja? | Igen |  |
| Dokumentáció és oktatás |  |  |  |
| 3.39 | A Rendszer hosszú idejű működtetéséhez és az ISO 17025 szabvány szerinti akkreditációjához szükséges tartalmú és terjedelmű dokumentációt (műszaki dokumentáció, tanúsítványok, stb.): - angol nyelven és - magyar nyelven az Ajánlattevő átadja az OSSKInak? | Igen |  |
| 3.40 | A Rendszer hosszú idejű, rutinszerű üzemeltetéséhez szükséges MAGYAR NYELVŰ részletes kezelői dokumentációt az OSSKI telephelyén történő képzés kezdete előtt az Ajánlattevő átadja az OSSKInak? | Igen |  |
| Referenciák |  |  |  |
| 3.41 | Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése: a leszállított és beüzemelt ionizáló sugárzás alkalmazásán alapuló, orvosi, laboratóriumi vagy mérő műszerekre, berendezésekre vonatkozó legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább egy nettó 10 millió Ft értékű referenciák száma legalább 1? (A referencia(ák) az Ajánlathoz csatolandó(k).) | Igen |  |
| Termékminták |  |  |  |
| 3.42 | Az Ajánlattevő az Ajánlat benyújtásával egyidejűleg köteles - a megajánlott doziméterekből és - azok különféle tartóiból fajtánként 5-5 darabot termékmintaként átadni. | Igen |  |
| Garanciák |  |  |  |
| 3.43 | Kijelenti-e a gyártó, hogy a Kiértékelő és a Doziméterek valamennyi részegységét azok üzembe helyezését követően legalább 10 évig gyártja? | Igen |  |
| 3.44 | Rendszer valamennyi részegységére vonatkozó teljes körű garanciális javítás >= 3 év? | Igen |  |
| 3.45 | A Rendszer bármelyik részegységének meghibásodása esetén a Rendszer működőképességének helyreállítása a hiba bejelentésétől kezdve <= 2 hét? | Igen |  |
| 3.46 | Vállalja-e az Ajánlattevő, hogy a Rendszer OSSKIban történő üzembe helyezéséhez a hatályos magyar jogszabályok értelmében szükséges valamennyi engedélyt (például, de nem kizárólag: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) általi hitelesítés, elektromágneses kompatibilitási bizonyítvány, sugárforrás szállítása stb.) beszerzi? Az Ajánlatkérő a Rendszer sikeres próbaüzemének fogadja el a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény értelmében az MHEK által végrehajtott sikeres hitelesítési eljárást. A hitelesítési eljárás sikerességét az Ajánlattevő az MKEH által kiadott hivatalos hitelesítési bizonyítvány átadásával igazolja, amelyet Ajánlatkérőnek az oktatás megkezdéséig átad. | Igen |  |
| 3.47 | Vállalja-e az Ajánlattevő az általa az OSSKIban üzembe helyezett Rendszeren annak gyakorlati oktatását az OSSKI munkatársai számára a Rendszer üzembe helyezését követő 1 héten belül? | Igen |  |
| 3.48 | Vállalja-e az Ajánlattevő a Rendszer teljes leszállításának, végleges üzemeltetési célú üzembe helyezésének, oktatásának, valamint a járulékos adminisztratív kötelezettségeinek olyan ütemezését, amely lehetővé teszi, hogy az OSSKI a benyújtott számlát legkésőbb 2012.02.20-ig megkapja. | Igen |  |
| 3.49 | A jótállási időtartam = 36 hónap? | Igen |  |

## 7. Kiegészítő kérdések

Csak tájékoztató jellegűek, a "NEM" válasz sem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.

| Sorszám | Műszaki kérdések | Az Ajánlattevő válasza |
| --- | --- | --- |
| 3.51 | A Rendszer szoftver komponensei (továbbiakban: megajánlott program) ingyenes-e? |  |
| 3.52 | Ha az előző kérdésre a válasz nem, akkor a fizetendő díj (3 évre HUF bruttó összegben) |  |
| 3.53 | A felhasználói jogviszonyt a megajánlott program használatára vonatkozó szerződés időben korlátozza-e? |  |
| 3.54 | A megajánlott program szabadon terjeszthető-e? |  |
| 3.55 | A megajánlott program használata korlátlan-e? |  |
| 3.56 | A megajánlott program célhoz/személyhez kötött-e? |  |
| 3.57 | A megajánlott program időtartamhoz/egyébhez kötött-e? |  |
| 3.58 | A forráskód megismerhető-e? |  |
| 3.59 | A forráskód módosítható-e? |  |
| 3.60 | A továbbfejlesztés a szoftver státuszát (copyleft) megtartja-e? |  |

## 8. Jótállás

| Sorszám | Műszaki kérdések | Az Ajánlattevő válasza |
| --- | --- | --- |
| 3.50 | Jótállási időtartam - Kérjük megadni (hónapban). |  |

## 9. A Dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatóságának értékelése

A Dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatósága részszempontnál a Bíráló Bizottság az értékelés során azt vizsgálja, hogy az eszközök milyen módon felelnek meg az előírt követelményeknek, milyen a kidolgozottság, viselhetőség és a teljesítmény. Ennek körében értékelésre kerül, hány lépésben kell a feladatot teljesíteni, milyen a pontosság, reprodukálhatóság, és a személyes felhasználói tapasztalat a termékekkel.

## III. / 1.sz. Melléklet: A Rendszer működtetéséhez szükséges fogyóanyagok részletezése.

Ha a Rendszer működtetéséhez szükségesek fogyóanyagok (például, de nem kizárólag: nitrogén-gáz, szűrt tisztított levegő, hűtővíz, stb.), akkor az ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatához az alábbi formátumú kitöltött 4. sz. táblázatot kell mellékelnie az "Üzemeltetési Költségek" c. alfejezet táblázatában megfogalmazott három féle (foton-egésztest, foton-résztest és béta-résztest) doziméter kiértékelési és besugárzási feladat ellátási szükségleteinek kimutatásához.

4. Táblázat. Fogyóanyagok részletezése

| Fogyóanyagok részletezése az "Üzemeltetési Költségek" 3 évre vonatkozó kimutatásához |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A fogyóanyag pontos kereskedelmi megnevezése | A 3 évre vonatkozó szükséglet |  |  |
|  | Anyagmennyiség | Jelenlegi költsége (HUF) | Beszállító megnevezése* |
| "Működtetési szcenárió / foton-egésztest doziméterek kiértékelése / besugárzása |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| "Működtetési szcenárió / foton-résztest doziméterek kiértékelése / besugárzása |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| "Működtetési szcenárió / béta-résztest doziméterek kiértékelése / |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| .... | ... | ... | ... |
| ÖSSZKÖLTSÉGE (HUF): |  |  | ––– |

Az 5. sz. táblázatban sorolandók fel azok az Rendszer részét képező alkatrészek és eszközök, amelyek azok rendeltetésszerű használata mellett is 3 év alatt elkopnak, tönkremennek a "Működtetési szcenráció" feladatainak ellátása során, ezért cseréjük/pótlásuk szükséges. (Akkor is kitöltendő a táblázat ha az ajánlattevő a garanciális időszak alatt vállalja ezen alkatrészek, eszközök térítésmentes cseréjét.)

5. Táblázat. Elhasználódó alkatrészek és eszközök részletezése

| Az elhasználódó alkatrészek és eszközök részletezése az "Üzemeltetési Költségek" 3 évre vonatkozó kimutatásához |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Az alkatrész/eszköz pontos kereskedelmi megnevezése | A 3 évre vonatkozó szükséglet |  |  |
|  | Mennyiség | Jelenlegi költsége (HUF) | Beszállító megnevezése |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ÖSSZKÖLTSÉGE (HUF) |  |  | ––– |

(Megjegyzés: a 4. és 5. táblázatok szükség szerint a tetszőleges számú, itt a fehér alapú s kipontozott tartalommal jelölt soroknak megfelelőekkel bővíthetők/szűkíthetők, a táblázatok elforgathatók és átméretezhetők.

Ha a Rendszer működéséhez szükségesek fogyóanyagok és/vagy elhasználódó alkatrészek és eszközök forgalmazását az ajánlattevő vállalja az OSSKI részére legalább 10 évig, akkor ezen a vállalást nem kell táblázatba foglalni, hanem erről szöveges nyilatkozatot kell adni.

## III. / 2.sz. Melléklet: A Rendszer telepítésére szolgáló helyiségek  alaprajza és ismertetésük

A "Rendszer" telepítésének elsődleges helyszíne az OSSKI telephelyén található "B" épület (készült: 1972-1975 között; két szintes tégla-épület) I. emeletén levő egyes  – az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat jelenleg is napi rendszerességgel is használt – helyiségei, melyek méretét és elhelyezkedését e mellékletben található alaprajz mutatja.

A "Rendszer" kialakítását, összeszerelését úgy kell végrehajtani, hogy annak üzembe helyezése és oktatása is a "Rendszer" távlati rendeltetésszerű használatára szánt végleges helyén történjen.

Tekintve, hogy a Szolgálatnak a "Rendszer" üzembe helyezésével, majd annak üzemeltetésével párhuzamosan továbbra is el kell látnia jelenlegi, az akkreditált filmdozimetriai szolgáltatásával és az országos dozimetriai nyilvántartás vezetésével kapcsolatos valamennyi feladatát, ezért a "Rendszer" kiszállítása, összeállítása, próbaüzeme, oktatása, és majdani rendeltetésszerű használata nem zavarhatja a Szolgálat említett tevékenységeit. Ugyan az alaprajz feltünteti, de a Szolgálat említett jelenlegi tevékenységének zavartalan és folyamatos ellátása szempontjából a következő helyiségekben semmiképp nem valósítható meg a "Rendszer" – vagy ennek bármilyen, akár csak szórványosan használandó részegységének – elhelyezése:

- "Sötétkamra (19,6 m2)"

- "Mérőszoba (18,1 m2)"

- "Adminisztrációs szoba (47,3 m2)",

- a lépcsőházzal egybenyíló "Előtér (4,1 m2)",

- az "Előtér (4,1 m2)"-ből megközelíthető "Öltöző (5,5 m2)",

- az "Öltöző (5,5 m2)" melletti két, névvel nem, csak alapterületükkel jelölt, 1,3 m2-es és 1,7 m2-es mellékhelyiségek,

- a "Folyosó (10,3 m2)", valamint

- a "Mérőszoba (18,1 m2)" melletti két, sem névvel, sem alapterülettel nem jelölt mosogató- és mellékhelyiség.

"Lehetséges Helyiségek": a "Rendszer" összeállítására, üzembe helyezésére, oktatására és távlatilag történő rendeltetésszerű használatára felhasználható helyiségek a következők:

- "Számozó (4,7 m2)",

- "Nyilvántartó (6,4 m2)",

- "Mérőszoba (11,6 m2)" – ez a Szolgálat által preferált elhelyezési helyiség,

- "Iroda (8,8 m2)", és

- "Iroda (8,0 m2)".

Mivel e helyiségek jelenleg is a Szolgálat napi használatában vannak, ezért az ajánlatban meg kell jelölni, hogy mely helyiségek szükségesek a Rendszer elhelyezésére.

A helyiségek paraméterei:

- belső magasságuk: kb. 2,5 m.

- jellegük, funkciójuk: adminisztratív munka végzésre kialakított irodahelyiségek

- megvilágítás. 230 V-os mennyezeti fénycsövekkel

- elektromos hálózat: Az épület főelosztójára (földszinten a lépcsőházban található) max. 400 V, 310 A terhelhetőségű 3 fázisú leágazás alakítható ki. A főelosztóról az I. emelet táplálása erenként 10 mm2 keresztmetszetű alumínium kábelen keresztül történik. A I. emeleti helyiségek esetén a falban futó kábelek anyaga alumínium. Ezen helyiségekben
- 230 V, 50 Hz, max. 10 A terhelhetőségű, 1 fázisú, (jelölésük: "1F."), illetve
- 400 V, 50 Hz, max. 10 A terhelhetőségű, 3 fázisú (jelölésük: "3F.") 
földelt csatlakozó aljzatok állnak rendelkezésre az alábbiak szerint:
"Iroda (8,8 m2)": 5 db 1F. 
"Iroda (8,0 m2)": 9 db 1F., 1 db 3F.
"Mérőszoba (18,1 m2)": 5 db 1F.
"Sötétkamra (19,6 m2)": 9 db 1F., 1 db 3F.
"Számozó (4,7 m2)": 1 db 1F., 2 db 3F.,
"Nyilvántartó (6,4 m2)": 6 db 1F.,
"Mérőszoba (11,6 m2)": 6 db 1F.,
"Adminisztrációs szoba (47,3 m2)": 9 db 1F., 2 db 3F.
Megjegyzés: a tápfeszültség ingadozására, és gyakori, de rövid idejű (1-2 perces) átmeneti kiesésére mindenképpen számítani kell.

- vezetékes folyóvíz és kommunális szennyvízelvezetés csak az alábbi helyiségekben:
- a "Mérőszoba (18,1 m2)" melletti két, sem névvel, sem alapterülettel nem jelölt mosogató- és mellékhelyiség
- az "Öltöző (5,5 m2)",
- az "Öltöző (5,5 m2)" melletti két, névvel nem, csak alapterületükkel jelölt, 1,3 m2-es és 1,7 m2-es mellékhelyiségek,
(vezetékes folyóvíz és kommunális szennyvízelvezetés rendelkezésre áll még a "Sötétkamra (19,6 m2)"-ban)

- a vezetékes folyóvíz-hálózat:
- nyomócső átmérő: ½"
- víznyomás: 5-6 bar
Megjegyzés: a nyomás leesésére, illetve vízszolgáltatás átmeneti kiesésére kell számítani, különösen a nyári hónapokban.

- a szennyvízhálózat:
- emeleti levezető csatorna átmérője: 110 mm

- fűtés: "cirko" rendszerű központi fűtés 
Megjegyzések
1) fűtési szezonban: az egyes helyiségekben a hőmérséklet középértéke munkaidőben 25 C, az egyes helyiségek között a különbség 3-4 C. December végén, január elején 1-2 hetes leállásra kell számítani, amikor a belső hőmérséklet 10-15 C.
2) fűtési szezonon kívül: mivel légkondícionálás kizárólag csak a "Sötétkamra (19,6 m2)"-ban van, a külső hőmérséklet erősen befolyásolja a belső hőmérsékletet, kánikulában a nappali hőmérséklet tartósan 27 C fölé is emelkedhet, több napon keresztül is.

- szellőztetés: csak a nyílászárók nyitásával oldható meg, légkondícionálás nincs (légkondícionáló és elszívó kizárólag csak a "Sötétkamra (19,6 m2)"-ban áll rendelkezésre, de nem áttelepíthetők és nem megoszthatók, mivel a dozimetriai filmek előhívásához a jövőben is jelenlegi kapacitásaikkal szükségesek)

- mennyezet: meszelt vakolat (felette közvetlenül az épület laposteteje helyezkedik el)

- falak burkolata: 
a) meszelt vakolat padlótól a mennyezetig:
"Mérőszoba (18,1 m2)"
"Nyilvántartó (6,4 m2)"
"Folyosó (10,3 m2)"
b) padlótól kb. 1/3 magasságig csempével burkolt, e fölött meszelt vakolat a mennyezetig:
"Iroda (8,8 m2)"
"Iroda (8,0 m2)"
"Sötétkamra (19,6 m2)"
"Számozó (4,7 m2)"
"Mérőszoba (11,6 m2)"
"Adminisztrációs szoba (47,3 m2)"

- padló: PVC műanyag padló-lemezzel burkolt beton, alatta salakfeltöltéses födém.

- ajtók: 
- az "Előtér (4,1 m2)" és a "Folyosó (10,3 m2)" között: alumínium-keretes, alumínium-vázas üvegbetétes két szárnyú ajtó
- a többi belső helyiség között: farostlemez ajtók, fakeretben.

- födémterhelés: max. 200 kp/m2

- informatikai hálózat:
- LAN: a Szolgálat területén 10/100 Mbites sebességű, árnyékolatlan sodort érpáras (UTP) , "CAT 5E" vezetékezésű, csillagpontos helyi hálózat áll rendelkezésre.
- Internet (jelenleg): a Szolgálatnál levő LAN-ra csatlakozó helyi kliensgépek az Intézeti hálózaton/tűzfalon keresztül az Intézet saját C-osztályú IPv4 címtartományából (193.225.144.*/24, domain: "osski.hu") kiosztott IP címmel rendelkeznek és TCP/IP, illetve UDP protokollokon keresztül az Interneten keresztül kétirányú kapcsolat alakítható ki velük. Az Intézet és a jelenlegi szolgáltató (MTA SzTAKI) közötti garantált sávszélesség: 512 kbit/s upload, 512 kbit/s download, menedzselt bérelt vonalon keresztül.
Megjegyzés: a jövőben az „Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Gyors Reagálási Képességet Növelő Komplex Információs Rendszerének Fejlesztése a külső szolgáltatások és a belső hatékonyság növelésének támogatására" c. EKOP 3.1.1 projekt "Sugáregészségügyi Szakrendszerére" kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként (megvalósulásának várható határideje: 2011. szeptember) révén az Intézet az ÁNTSZ informatikai rendszeréhez fog csatlakozni, amely maga után vonja mind a jelenlegi IP címtartomány, mind szolgáltató megváltozását, valamint a sávszélesség megnövelését, s a kliensek statikus IP-címkiosztása helyett a dinamikus címkiosztásra történő áttérést.

Amennyiben a "Rendszer" kialakítása érdekében az egyes helyiségekben bizonyos – akár csak átmeneti jellegű– átalakításokra, kiegészítésekre lenne szükség (például, de nem kizárólag: nyílászárók kiemelése, ajtótok kibontása; épületen kívüli N2-gázpalack-tároló és N2-gázvezeték kialakítása; légkondícionáló kialakítása; 3 fázisú / nagyobb terhelhetőségű elektromos kábelezés kialakítása, stb.), akkor ezek kivitelezését, beleértve az esetlegesen szükséges beépítésre kerülő anyagokat és a helyreállítást is, az Ajánlattevő külön díjazás nélkül is vállalhatja, ebben az esetben ezek költségét az Üzemeltetési költségek táblázat  2.19 sorában és Az ajánlati ár táblázat 2. sorában sem kell szerepeltetni.

Az Ajánlattevő köteles a leszállítást, helyszíni összeszerelést, üzembe helyezést, valamint a fentebb említett esetlegesen szükséges helyszín-kialakítási munkálatokat úgy megszervezni, hogy ezek a Szolgálat feladatainak munkaidőben (munkanapokon a kezdete 08:00; vége: hétfőn és kedden 16:00, szerdán és csütörtökön 15:00, pénteken 14:00) történő ellátását nem hátráltathatja, nem zavarhatja meg.

## III. / 3. sz. Melléklet: Szabványok.

Az alábbi felsorolás nem teljes körű! Az ajánlatban meg kell jelölni az alkalmazott fontosabb – a tárgyi munkára értelmezhető és alapvető – szabványokat!

|  | MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 : Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei |
| --- | --- |
|  | IEC 61066 : Thermoluminescence dosimetry systems for personal and environmental monitoring |
|  | IEC 62387-1 : Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for environmental and personal monitoring Part 1: General characteristics and performance requirements |
|  | ISO 12794 : Individual thermoluminescence dosemeters for extremities and eyes |
|  | EU 160 : (Ez nem szabvány, hanem EU bizottsági ajánlás) European Comission, Radiation Protection No 160 Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation |
|  | ISO VIM/JCGM 200: International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM) |

Vámtarifa szám:

90.30 Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék a 90.28 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék

## III. / 4. sz. Melléklet. A terv dokumentáció követelményei

I. Általános követelmények

1. A terv dokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat és a hozzá tartozó terv dokumentáció alapján készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége.

2. A terv dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel:

a) az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét,

b) a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket,

c) az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat,

d) az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkákat.

3. A terv dokumentációt legalább az itt meghatározott általános tartalommal, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően, az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni.

II. A terv tartamának részletezett követelményei

1. Alapadatok, okiratok:

a) Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

aa) az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése,

ab) az építési munkahely megjelölése,

ac) az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.),

ad) az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.),

ae) az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja.

b) Előzmény okiratok (másolatban):

ba) jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély,

bb) felmentések, valamint eltérési engedélyek.

c)A tervező által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:

ca) az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.),

cb) A megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia rendelkezésre bocsátása).

2. Műszaki leírás:

a) Az építmény, az építési munka általános leírása:

aa) telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, üzemeltetés stb.,

ab) az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes meghatározása.

b) A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:

ba) az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények meghatározásával,

bb) részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki terv dokumentációban kidolgozott megoldásokat,

bc) megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét.

c) Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.

3. Műszaki tervek:

a) helyszínrajz(ok), mely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények, illetve energia- és közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését,

b) általános tervek - alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-szelvények, keresztszelvények, nézetek stb., melyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető, illetve a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb műszaki tervek elkészíthetők,

c) részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, melyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók.

4. Költségvetési kiírás.

III.A terv dokumentáció kötelező tartalmi elemei

- a terv dokumentáció tartalmazza:

- a környezetvédelmi teljesítményre,

- a valamennyi követelménynek - így különösen a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának - megfelelő kialakításra,

- a biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzők meghatározását, ideértve az alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre vonatkozó követelményeket;

- tartalmazniuk kell a minőségbiztosításra,

- a munkák vizsgálati, ellenőrzési és átvételi feltételeit,

- az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint

- minden olyan egyéb műszaki feltételt, amelyet a tervezőnek módjában áll általános vagy különös rendelkezésekkel előírni az elkészült munka és azon anyagok vagy alkatrészek tekintetében, amelyeket az magában foglal.

- A terv dokumentációt valamennyi felhasználó, ezen belül a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának figyelembevételével kell meghatározni.

- A terv dokumentációt - a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül - a következő módon kell meghatározni:

a) építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása tekintetében az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki előírásokra, nemzetközi szabványokra, az európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással; vagy

b) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával; vagy

c) a b) pont szerinti követelmények alapján, az e követelményeknek való megfelelés vélelmét biztosító, az a) pontban meghatározottakra történő hivatkozással; vagy

d) egyes jellemzők tekintetében az a) pontban meghatározottakra, más jellemzők tekintetében pedig a b) pontban meghatározott követelményekre történő hivatkozással.

- A 3. bekezdés a) pontja esetén a tervező köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni.

- Amennyiben a tervező a 3 bekezdés b) pontja szerinti teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények keretében környezetvédelmi jellemzőket állapít - meg, hivatkozhat az európai vagy nemzeti (illetve nemzetközi) ökocímkékre vagy bármely más ökocímke által meghatározott részletes leírásokra, vagy szükség esetén azok egy részére, feltéve, hogy:

a) ezek a leírások alkalmasak a megkövetelt jellemzők meghatározására,

b) a címke követelményeit tudományos adatok alapján állapították meg,

c) az ökocímke olyan eljárás keretében került elfogadásra, amelyben valamennyi érdekelt fél részt vehetett, és

d) a leírások valamennyi érdekelt számára hozzáférhetők.

- A tervező jelezheti, hogy az ökocímkével ellátott termékek és szolgáltatások esetében vélelmezi a terv dokumentációnak való megfelelést. Ebben az esetben el kell fogadnia valamennyi megfelelő bizonyítási eszközt, így különösen a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentést. Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak. Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat.

***

# IV. A SZERZŐDÉS TERVEZETE

## 1. Szállítási szerződés

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Címlap

A szerződés tárgya:

Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Dozimetriai rendszer 2010.

***

2011. ………………..

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött:

egyrészről

az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Cím: 1221 Budapest, Anna u. 5.

Adószám: 15598794-2-43

Bankszámlaszám: 10032000-00290445-00000000

Statisztikai számjel: 15598794-8690-312-01

a továbbiakban: VEVŐ)

másrészről

Cím:

e-mail:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Statisztikai számjel:

a továbbiakban: SZÁLLÍTÓ, (a továbbiakban együtt: FELEK)

között az alábbi feltételek szerint:

I. A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEI ÉS TÁRGYA

- Az Ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályainak alkalmazásával a 2010. december 29. napján megjelent hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indított a Dozimetriai rendszer beszerzése tárgyában, a pályázati dokumentáció szerinti rendszer szállítása a II. fejezetben meghatározott feladatok teljesítése érdekében. Dozimetriai rendszer meghatározását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

- A szerződés hatálya kötelező érvénnyel kiterjed az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000 (VI. 8.) EüM. rendelet hatálya alá tartozó VEVŐ-re.

III. A SZÁLLÍTÁS KEZELÉSE

- A szerződés hatálya alá tartozó VEVŐ részére a Dozimetriai rendszer telepítését és az ehhez esetlegesen szükséges valamennyi építészeti munkát alábbi címre kell teljesíteni:

1221 Budapest, Anna u. 5.

- A SZÁLLÍTÓ a jelen szerződés keretein belül specifikált Dozimetriai rendszert a szerződéses célok eléréséig, de legfeljebb a 2012. február 20-ig jogosult és köteles telepíteni.

- A Dozimetriai rendszer pontos meghatározását, a szerződésben rögzített mennyiséget, az extra felszereléseket, a számított leghosszabb szállítási határidőt a jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

- A szerződés teljesítését a SZÁLLÍTÓ folyamatosan nyilvántartja, és a VEVŐ részére havonta – a tárgyhót követő hónap 15. napjáig – elektronikus formában (e-mail) összesítést küld a Dozimetriai rendszer kialakításának tárgyhavi előrehaladásáról a FELEK által közösen kialakított formátumban és módon.

IV. A TELJESÍTÉS IDEJE, MÓDJA

- A Dozimetriai rendszer átadása, átvétele a III. 1. pontban meghatározott helyen történik.

- A SZÁLLÍTÓ

- gondoskodik a 2. számú mellékletben rögzítettnél nem hosszabb - szállítási határidőig a Dozimetriai rendszer üzembe helyezett állapotban, érvényes hatósági engedélyekkel, tartozékokkal, valamint a szükséges okmányokkal, beüzemeléssel és a megtartott oktatással VEVŐ részére történő átadásáról;

- Dozimetriai rendszerhez a 3. számú mellékletben rögzített okmányokat biztosítja.

- A SZÁLLÍTÓ felelősségét képezi a VEVŐ által szolgáltatott tervek, műleírások, költségvetési kiírások és egyéb műszaki dokumentumok értelmezése és ellenőrzése,

- Az elkészült Dozimetriai rendszernek - mind a tervezés, mind pedig a kivitelezés tekintetében - teljes mértékben meg kell felelnie a dokumentációban megadott előírásoknak, a szabványokban és a vonatkozó Műszaki Irányelvekben megadott követelményeknek,

- A SZÁLLÍTÓ teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az elkészült rendszer a felhívásban és a dokumentációban megadott rendeltetésére alkalmas legyen.

V. A SZÁLLÍTANDÓ TERMÉKEK ÁRAI

- A Dozimetriai rendszer bruttó ára tartalmazza a vám, illeték és a biztosítás továbbá a behozatallal, valamint az üzembe helyezéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, ÁFA, adók, díjak, illeték, kötelező felszerelések és tartozékok ára) az 1. sz. mellékletben rögzítettek szerint.

- A vállalási ár tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák meg-valósításának és üzembe helyezésének költségeit, többek között például:

- Legyártás,

- Csomagolás,

- Szállítás,

- A kikötött paramétereket igazoló mérések,

- A beépített berendezések és felszerelések beszabályozása,

- Import anyagok, berendezések hazai minősítési bizonylatai,

- Az esetlegesen szükséges típus vizsgálat,

- Hitelesíttetés,

- Magyar nyelvű fordítások,

- Kezelési és karbantartási utasítások,

- A szükséges üzemi próbák elvégzése, kiértékelések, szakvélemények, műbizonylatok,

- A használatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatos feladatok költségeit,

- Garanciális feladatok valamennyi költségét,

- A műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése,

- A kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott termékek megfelelősségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása.

VI. FIZETÉSI MÓD ÉS SZERZŐDÉSI KONSTRUKCIÓ

- Az áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése a VEVŐ által a SZÁLLÍTÓ részére magyar forintban (HUF), az átadást követően a SZÁLLÍTÓ által kiállított számla igazolt kézhezvételét követő 15 napon belül történik. A SZÁLLÍTÓ a jelen szerződés szerint megvalósuló beszerzés során előleget nem kérhet, a VEVŐ pedig előleget nem adhat.

- Késedelmes fizetés esetén a VEVŐ a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a SZÁLLÍTÓ-nak.

- A közbeszerzési eljárás alapján a FELEK által kötött szerződés árubeszerzési szerződés, amelyhez szükség esetén építési és tervezési feladatok kapcsolódnak. Amennyiben a FELEK az 5. sz. melléklet szerint az Átalakítási munkákra is szerződést kötnek a SZÁLLÍTÓ jogosult e munkák értékére számlát kiállítani, mely számla értéke e szerződés alapján a VEVŐ által fizetendő összeget csökkenti, mivel az  Átalakítási munkákra a SZÁLLÍTÓ külön számla kibocsátására jogosult.

VII. 	PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

- Megrendelő kijelenti, hogy a munkák ellenértékének fedezete rendelkezésre áll.

- A munkálatok megfelelő elvégzésére a Megrendelő által elfogadott nettó szerződéses összeg 5%-ával egyező összegben teljesítési biztosítékot kell adni, s azt az átadás-átvételt követően elkészítendő pénzügyi zárás kiadásáig fenn kell tartani. A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja, mértéke elfogadott nettó szerződéses összeg 5%-ával egyező összeg. teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor, a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A garanciák időpontja a szerződés teljesítésének időpontjához igazodik.

- A Megrendelő jogosult a SZÁLLÍTÓ nem teljesítése, illetve a szerződéstől eltérő teljesítése esetén a teljesítési biztosítékként a SZÁLLÍTÓ által nyújtott teljesítési biztosíték lehívására. A Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása jelen szerződés aláírásának feltétele, az a jelen szerződés 8. számú mellékletét képezi. A teljesítési biztosíték a SZÁLLÍTÓ által fizetendő kötbérek és a SZÁLLÍTÓ szerződésszegéséből eredő károk megtérítésének fedezetéül szolgál. FELEK rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt Jóteljesítési biztosíték nem értelmezhető a SZÁLLÍTÓ kártérítési felelőssége korlátozásaként, a SZÁLLÍTÓ a teljesítési biztosíték és a felelősségbiztosítás által nem fedezett kártérítési követelésekkel szemben is köteles teljes mértékben helytállni. A Jóteljesítési  biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MÁK-nál vezetett 10032000-00290445-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással (megjegyzés rovatba „Dozimetriai rendszer 2010” hivatkozást kell beírni), vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. SZÁLLÍTÓ csak a sikeres műszaki átadás-átvételt követően jogosult számlája benyújtására. A SZÁLLÍTÓ által nyújtott ajánlati biztosíték is kiegészíthető, átalakítható a 8.2. pontban írt értéknek megfelelően teljesítési/jóteljesítési biztosítékká.

- A jóváhagyott számla kiegyenlítése a kézhezvételétől számított 15 banki napon belül átutalással történik meg. 	A Megrendelő a SZÁLLÍTÓ ……………………………… banknál vezetett ________-________-________ sz. bankszámlájára történő utalás iránt intézkedik.

- A jelen szerződés műszaki tartalma az alapját képező pályázatban leírthoz képest csak rendkívül indokolt esetben, csak a rögzített értékeknél kedvezőbb irányban és csak a VEVŐ engedélyével módosítható.

- A számlák késedelmes kifizetése esetén SZÁLLÍTÓt a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat illeti meg. A késedelmi kamatot a VEVŐnek a  késedelmes napok után kell megfizetni.

VIII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

- Amennyiben a szerződés hatálya alatt a szerződéssel érintett típusú Doziméterek magyarországi értékesítése megszűnik, tehát az érintett típus okmányai alapján a Dozimétereket a továbbiakban nem értékesítenek, a SZÁLLÍTÓ köteles erről a tényről a VEVŐ-t a tudomásra jutáskor haladéktalanul írásban tájékoztatni, megjelölve az értékesítés beszüntetésének időpontját.

- A SZÁLLÍTÓ kijelenti, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt a szerződéssel érintett típusú Doziméterekre termékfrissítés történik, kész az "utódmodell" legalább a jelenlegi típussal azonos műszaki, technikai és szerződéses paraméterekkel rendelkező típusának szállítására jelen szerződés feltételi szerint.

- A FELEK megállapodnak abban, hogy a szervizelésével kapcsolatos együttműködés részleteit 4. számú melléklet rendezi, melynek lejárta után új eljárást köteles VEVŐ a karbantartásra lefolytatni.

- A SZÁLLÍTÓ hibáján kívül bekövetkezett, elháríthatatlan események (pl.: természeti katasztrófák, háború, blokád, export és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) esetén a VEVŐ nem jogosult kártérítésre. A SZÁLLÍTÓ köteles az ilyen jellegű eseményről és annak várható időtartamáról a VEVŐ-t a legrövidebb időn belül értesíteni. Amennyiben e miatt a szerződés teljesítése egy hónapnál hosszabb késedelmet szenved, a VEVŐ jogosult a megrendeléstől elállni, a VEVŐ pedig a jelen szerződést felmondani.

- Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a FELEK-től független olyan körülményről, amely a jelen szerződés teljesítését akadályozza, a FELEK kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

- A jelen szerződés módosítása a Kbt. 303 §-ban meghatározottak szerint a FELEK közös megállapodása alapján, írásban történhet, ha szerződés kötését követően – előre nem látható ok miatt – előállott ok miatt, a szerződés valamelyik fél lényeges, jogos érdekét sértené.

- A SZÁLLÍTÓ - általános jótállási feltételei szerint …………………..havi teljes körű jótállást vállal. A SZÁLLÍTÓ - mind az alkatrészek, mind a munkadíj vonatkozásában térítésmentesen - a ………………………. elemekre ............. év kiegészítő, önként vállalt jótállást biztosít.

- Amennyiben a szerződés teljesítése érdekében a  SZÁLLÍTÓ a VEVŐ telephelyén a Dozimetriai rendszer elhelyezése céljából bármilyen szerkezetépítési, épületgépészeti, épületvillamossági, belső építészeti, homlokzati, informatikai vagy bármely egyéb szakipari munkát végez, úgy a felek az 5. számú mellékletben foglaltakat alkalmazzák. Amennyiben ilyen tevékenységre nem kerül sor, úgy e melléklet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

IX. SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

- A SZÁLLÍTÓ késedelmes és hibás teljesítés esetén a rögzített bruttó vételár alapulvételével a VEVŐ-nek a késedelembe esés napjától számítva a késedelem napjai alatt napi 50.000 Ft/nap mértékű kötbért köteles fizetni, a kötbér maximális mértéke 400.000,-FtHibás teljesítés esetén a hiba elhárítására a SZÁLLÍTÓ és a VEVŐ által közösen meghatározott határidő lejártát követő naptól/időponttól kezdődően a hibátlan teljesítés igazolásáig eltelt időre a VEVŐ ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) hitelesítési eljárásai miatti esetleges késedelem, amennyiben nem róható fel a Szállítónak, ezzel összefüggésben Vevő nem jogosult kötbérre és felmondással sem élhet erre hivatkozással. Ha a késedelem ezen ok miatt meghaladja a 60 napot és ennek oka az a körülmény, hogy a Kiértékelő nem teljesíti a műszaki követelményeket a Vevő jogosult a 2. pont szerint eljárni.

- A SZÁLLÍTÓ 30 napot meghaladó késedelme esetén VEVŐ a jelen szerződés a 2. pont szerint járhat el.

- A SZÁLLÍTÓ és a VEVŐ ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén, bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. Ha az elállásra, illetve azonnali hatályú felmondásra a SZÁLLÍTÓ-nak felróható ok miatt került sor, a VEVŐ jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni.

- Az 1. és 2. pontokban foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy a VEVŐ egyoldalú jognyilatkozatának - az elállási, illetve a felmondási ok megjelölésén túl, - részletesen tartalmaznia kell az igény érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások körét. A VEVŐ az érvényesített kötbért jogosult a vételárból visszatartani.

- A szerződés azonnali hatályú felmondására, felbontására, illetve a vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazására különösen akkor kerülhet sor, ha a SZÁLLÍTÓ:

- szállítási határidőhöz képest a késedelme a 30 napot meghaladja,

- nem a specifikált terméket, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációt szolgáltatta és azt a VEVŐ-vel történt megállapodás szerinti határidőn belül nem cserélte ki,

- a titoktartási kötelezettségét megszegte,

- a szerződés SZÁLLÍTÓ részéről történt szerződésszegő felmondása,

- a SZÁLLÍTÓ elleni csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás indult meg,

- a tájékoztatási kötelezettségének legalább 3 esetben határidőre nem tett eleget, vagy azt hibásan teljesítette.

Amennyiben a SZÁLLÍTÓ hibás teljesítése vagy a teljesítés meghiúsulása olyan, a VEVŐ érdekkörében felmerült ok miatt következett be, amelyért a VEVŐ felelős, úgy a SZÁLLÍTÓ-nál emiatt felmerülő többletköltséget, kárt - annak hitelt érdemlő igazolása alapján - a VEVŐ köteles a SZÁLLÍTÓ-nak megtéríteni.

X. A GARANCIA (JÓTÁLLÁS) ÉS A FELELŐSSÉG

- SZÁLLÍTÓ az általa végzett munkákra ………….   év/hónap teljes körű garanciát (jótállást) vállal, melynek időtartamára SZÁLLÍTÓ a nettó végelszámolási ár 5%-nak mértékében jóteljesítési bankgaranciát állít ki. Az átadás átvétel után a teljesítési garancia átalakul jóteljesítési garanciává.

- SZÁLLÍTÓ a vonatkozó jogszabályok és előírások szerinti alkalmassági idővel vállal szavatosságot az elvégzett munkájára, illetve a beépített berendezésekre.

- A garanciális (jótállási), illetve szavatossági idő kezdő dátuma a Dozimetriai rendszer  sikeres műszaki átadás-átvételének időpontja.

- A kivitelezés során és a használatbavételt követően, a garanciális (jótállási) határidőn belül jelentkező hibák kijavítását SZÁLLÍTÓ a 4. számú melléklet szerint köteles megkezdeni és a karbantartást követően, a rendeltetésszerű használatot biztosítva elvégezni.

- A szerződő FELEK kölcsönösen elismerik az ÉMI-TÜV illetékességét az esetleges építési tevékenységre vonatkozó minőségbiztosítás jellegű vittában.

- A Megrendelő által biztosítandó az építési tevékenységre vonatkozó engedélynek, egyéb hozzájárulásoknak esetleges hiányából származó következmények a SZÁLLÍTÓt nem terhelik.

- A SZÁLLÍTÓ a tevékenységével összefüggően keletkező károkra teljes körű felelősséget vállal. Vállalja, hogy a szerződéskötést követően, de legkésőbb a munkaterület átvételekor bemutatja a szerződésben vállalt munkákra megkötött építési-, szerelési-, és felelősségbiztosítási kötvényt, tehát az általa megajánlott ajánlati árral megegyező biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítását ezen összeg erejéig kiterjeszti (11. sz. melléklet).

8.	A SZÁLLÍTÓ az átadás-átvételi eljárástól számított ……….. hónapig felelősséget vállal minden olyan hiba, hiányosság saját költségén, a hiba bejelentés kézhezvételétől számított ……………. belül való kijavításra, mely ez idő alatt merült fel, és ami hibás anyagok, gyenge minőségű kivitelezés vagy a SZÁLLÍTÓ gondatlanságából adódott. SZÁLLÍTÓ köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely bárkit abból kifolyólag ért, hogy a SZÁLLÍTÓ a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit nem úgy teljesítette, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Amennyiben a VEVŐ írásos felszólítására a SZÁLLÍTÓ fenti határidőn belül nem javítja ki a hibát, vagy nem téríti meg a kárt, úgy a VEVŐ a határidő eltelte esetén a hibát a SZÁLLÍTÓ költségére, mással kijavíttatja és jogában áll a garanciális összegből e költségeket kifizetni. Mindazonáltal a SZÁLLÍTÓ jótállási és szavatossági kötelezettsége osztatlan és a jogszabályoknak megfelelően tovább él. A teljesítési biztosíték a VEVŐt illeti, ha a SZÁLLÍTÓ a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja.

- A garanciális időszak lejárta előtt a felek garanciális ellenőrzést tartanak, ahol a berendezést  ellenőrzik és elkészítik az esetleges garanciális hibajegyzékét, amit a SZÁLLÍTÓ a garanciális év lejártáig köteles saját költségén kijavítani.

- Jó teljesítési (jótállási) garanciaként SZÁLLÍTÓ köteles VEVŐnek a nettó vállalási árra vetített 5 %-os mértékű biztosítékot nyújtani, melynek érvényességi ideje az átadás-átvételi eljárástól számítottan, a SZÁLLÍTÓ által vállalt ……….. hónapos garanciális időszak végéig kell tartson. A teljesítési garancia az átadást követően jótállási garanciává alakul át.

XI. 	A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

1. 	A Megrendelő a SZÁLLÍTÓval szemben kötelezettségek nélkül, egyoldalúan jogosult a szerződés azonnali, írásban történő felmondására, amennyiben:

- A SZÁLLÍTÓ nem a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint végzi tevékenységét,

- A SZÁLLÍTÓ nem a szerződés szerinti minőségben teljesít,

- Ha a SZÁLLÍTÓ a kivitelezési munkát a szerződésben meghatározott időben nem kezdi el, vagy a lemaradás a SZÁLLÍTÓ hibájára visszavezethető okból a szerződés mellékletét képező ütemtervhez képest a 30 naptári napot meghaladja,

- SZÁLLÍTÓ 48 órán belül nem reagál a semmilyen formában,

- A SZÁLLÍTÓ a közösen elfogadott ütemtervet nem tudja tartani, és ennek módosítási igényéről nem értesíti Megrendelőt, vagy azt olyan mértékben kívánja módosítani, ami Megrendelőnek az adott megrendelés teljesítése szempontjából anyagi kárt okoz,

- A SZÁLLÍTÓ nem tudja biztosítani az adott megrendelés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat (emberi vagy technikai),

- Vis maior, ha az kihatással van a teljesítés megvalósításának határidejére.

- ha a SZÁLLÍTÓ e szerződés XX. vagy XXI. fejeztében rögzítettek szerint járt el.

2.	 A FELEK megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult a jelen Szerződés bármilyen jellegű a SZÁLLÍTÓ által történő megszegése esetén a SZÁLLÍTÓi díj arányos részének kifizetését a szerződésszegés orvoslásáig visszatartani, illetőleg a SZÁLLÍTÓ köteles a Szerződéssel összefüggésben a Megrendelőnél felmerülő összes igazolt költséget és a Megrendelőnek okozott teljes kárt megtéríteni, illetve köteles harmadik személyek irányában a szerződésszegésből eredő károkért közvetlenül helytállni.

3. 	Felek rögzítik, hogy amennyiben a SZÁLLÍTÓ a projekt megvalósítását az 1. pontban írtak szerint veszélyezteti, Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a SZÁLLÍTÓ egyidejű írásbeli értesítése mellett a munkát harmadik személy útján valósítsa meg (tárgyalásos közbeszerzési eljárás).

XII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE

1. Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, ha a SZÁLLÍTÓ:

- az előírt teljesítési határidőt túllépi;

- a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét más módon súlyosan megszegi.

2.	SZÁLLÍTÓ jogosult azonnali hatállyal elállni, ha a megrendelő az igazolt és elfogadott teljesítést határidőben nem fizeti ki.

3.	A szerződés megszüntetése esetén a SZÁLLÍTÓnak azonnal le kell állítania a teljesítést, a helyszínt és az elkészült munkákat biztonságossá kell tennie és mielőbb el kell hagynia a munkaterületet.

4.	FELEK szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon (visszaigazolt fax) vagy elektronikus (visszaigazolt elektronikus levél) úton elküldött, személyesen vagy futár által közvetlenül átadott (átvételi igazolás szükséges) írásbeli üzeneteket is. (Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik Fél részére az üzenetet megküldte.) Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott tértivevényes postai küldemény tértivevényével, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax igazolószelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. E-mail küldése telefonos megerősítést vagy a címzett e-mail formájában történő visszaigazolását teszi szükségessé. Amennyiben Megrendelő saját rendszerének meghibásodását tapasztalja, erről a SZÁLLÍTÓt értesíti.

5.	A Felek kötelesek haladéktalanul megtenni minden olyan nyilatkozatot, illetve közölni egymással minden olyan tényt, információt, amely a másik Fél jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, vagy azt befolyásolhatja.

6.	A SZÁLLÍTÓ által megjelölt kapcsolattartó(k) feladata a projektek koordinálása, kapcsolattartás a teljesítésbe bevont többi alvállalkozóval és a Megrendelővel, részvétel a Megrendelővel folytatott megbeszéléseken, a szerződés teljesítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

A SZÁLLÍTÓ a kapcsolattartást úgy köteles megszervezni, hogy a Megrendelő igényei szerint szükséges és ésszerű tájékoztatásának, és a Felek – akár a rendkívüli, előre nem látható körülmények hatására szükségessé váló haladéktalan - kapcsolatfelvételének, és együttműködésének lehetőségét folyamatosan biztosítsa.

XIII. A szerződő felek megbízottai, illetékesség

Megrendelő:

Név:

Telefon

E-mail:

Jognyilatkozat tételre kijelölt személyek

Név:

Telefon

E-mail:

Műszaki kérdésekben nyilatkozattételre kijelölt személy:

Név:

Telefon

E-mail:

Üzemeltetési kérdésekben nyilatkozattételre kijelölt személy:

Név:

Telefon

E-mail:

Műszaki Ellenőr:

Név:

Telefon

E-mail:

Kivitelező

Tervező:

Tervezői kérdésekben nyilatkozattételre kijelölt személy

Név:

Telefon

E-mail:

SZÁLLÍTÓ:

Név:

Telefon

E-mail:

XIV. JOGVITÁK

- FELEK megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezik.

- A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései, továbbá az idevonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az érvényesek.

- FELEK vitás kérdésekben a Fővárosi Bíróság illetékességét ismerik el.

XV. A VIS MAIOR

1.	Vis maiornak tekintendők a SZÁLLÍTÓ tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan külső okok, azaz olyan események, amelyek miatt A SZÁLLÍTÓ időszakosan nem tud a jelen Szerződésnek megfelelően szolgáltatni. VEVŐ ezen esetben nem számíthat fel késedelmi díjat. Vis maiornak, azaz az a SZÁLLÍTÓtól független objektív körülményeknek minősülnek különösen: szélsőséges időjárás vagy közlekedési akadályok áramszünet, természeti katasztrófa, lázadás, háború, terrortámadás, ha az a szolgáltatás teljesítését lehetetlenné teszi. A SZÁLLÍTÓnak kell bizonyítania az esemény vis maior voltát és azt haladéktalanul jeleznie a VEVŐ részére.

XVI. A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

- A nyertes Ajánlattevő SZÁLLÍTÓ köteles lesz biztosítani a beüzemeléshez szükséges egyéb feltételeket.

- A tesztelés és az üzembe helyezés során az épületen belül nem engedélyezett olyan munka, amely bármilyen módon veszélyeztetné az üzembe helyezést.

- A nyertes Ajánlattevőnek dokumentálnia kell majd, hogy a Dozimetria rendszer üzempróbái a tender dokumentáció részét képező műleírásokban foglalt követelményeknek megfelelően megtörténtek.

XVII. MINŐSÉGELLENŐRZÉS

- A SZÁLLÍTÓnak haladéktalanul ki kell cserélnie azokat a leszállított árukat illetve anyagokat, amelyek VEVŐ véleménye szerint nem felelnek meg a részletes leírásnak vagy mintának, illetve bármilyen módon hibásak vagy rossz minőségűek. A beszerelt iparcikkek esetében a kivitelezésnek kellő alaposságúnak és kifogástalan minőségűnek kell lennie. Amennyiben a szállítástól számított jótállási időtartamon  belül olyan hiba derül ki, amely közvetlenül kivitelezési hanyagságnak vagy anyaghibának tulajdonítható, a SZÁLLÍTÓ köteles a hibás részeket VEVŐ teljes megelégedésére saját költségén haladéktalanul kijavítani vagy kicserélni. Ez a rendelkezés a VEVŐ törvény által biztosított jogait nem érinti.

- Minden árunak, anyagnak és munkának meg kell felelnie a szerződéskötés időpontjában érvényben lévő, vonatkozó EU irányelv(ek)nek, illetve szabványügyi előírás(ok)nak.

XVIII. MENTESÍTÉS

- A SZÁLLÍTÓnak mentesítenie kell a VEVŐt mindennemű olyan fizetés tekintetében, amelyet valamely, a SZÁLLÍTÓ által alkalmazott személyt ezen jogviszony következtében és annak ideje alatt ért baleset miatti kártérítésként vagy egyéb címen követelnek a VEVŐtől, továbbá mentesítenie kell valamennyi olyan intézkedés, bejelentés, eljárás, költség, díj, kár, kiadás, igény és követelés tekintetében, amely VEVŐnek vagy bármely harmadik személynek okozott illetve azok tulajdonában keletkezett mindazon veszteségekkel, sérülésekkel vagy károkkal függ össze, amelyek a szerződés hanyag, szabálytalan vagy hiányos teljesítéséből erednek, illetve amelyeket bármi módon a SZÁLLÍTÓ, annak dolgozói, alkalmazottjai vagy megbízottjai okoznak. E rendelkezés kiterjed a biztosítással nem fedezett minden egyéb káreseményre.

XIX. KÖTELEZETTSÉGEK

- A SZÁLLÍTÓnak be kell tartania mindazokat a törvényi és egyéb rendelkezéseket (munka-, tűzvédelmi, az egészségügyi és a biztonsági jogszabályokat is beleértve), amelyeket a szerződés kapcsán be kell tartani és teljesíteni kell, és mentesítenie kell a VEVŐt azok bármilyen megsértése tekintetében; a SZÁLLÍTÓ különösképpen és maradéktalanul mentesíti a VEVŐt, annak alkalmazottjait és megbízottjait bárminemű és mindennemű olyan intézkedés, kárigény, követelés, eljárás, kár, költség, díj, kiadás és büntetés tekintetében, amely abból eredhet, hogy a SZÁLLÍTÓ nem tett eleget kötelezettségeinek.

XX. KORRUPCIÓ

- A VEVŐnek jogában áll a jelen szerződést felmondani és a SZÁLLÍTÓtól az esetlegesen keletkezett veszteségek megtérítését követelni, ha a SZÁLLÍTÓ illetve annak bármely alkalmazottja vagy megbízottja a SZÁLLÍTÓ tudtával vagy tudta nélkül valakinek ajándékot vagy bármilyen jutalmat ajánlott fel, adott át vagy egyezett bele annak átadásába

  - azért, hogy az illetőt rávegye arra, hogy valamit tegyen vagy ne tegyen, illetve díjazza azért, hogy valamit tett vagy nem tett a jelen szerződés illetve a VEVŐvel kötött bármely egyéb szerződés elnyerésével vagy teljesítésével kapcsolatban;

  - azért, hogy a jelen szerződés illetve a VEVŐvel kötött bármely egyéb szerződés kapcsán tanúsítson vagy ne tanúsítson jóindulatot vagy rosszindulatot valaki iránt; és/vagy

  - a korrupcióellenes jogszabályokba ütköző bűncselekményt követett el, vagy olyan díjazásban illetve jutalomban részesült, amelynek elfogadása a Btk. szerint bűncselekménynek minősül. (Btk. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények, A nemzetközi közélet tisztasági elleni bűncselekmények esetén)

XXI. ÖSSZEJÁTSZÁS

- A jelen szerződés értelmében történő ajánlattétel alkalmával a SZÁLLÍTÓ kijelenti, hogy az ajánlat összegét nem rögzítette vagy korrigálta valamely más megállapodás vagy valamely más személlyel való megegyezés alapján vagy ahhoz igazodva. A SZÁLLÍTÓ tanúsítja továbbá, hogy ajánlatának benyújtását megelőzően vagy azt követően semmikor sem tette illetve fogja tenni a következőket:

- a javasolt ajánlat összegének vagy körülbelüli összegének az ajánlatkérőn kívül más személlyel történő közlése, kivéve, ha az ajánlat hozzávetőleges összegének bizalmas közlése a tender elkészítéséhez szükséges biztosítási díj megállapításához elengedhetetlen;

- olyan megállapodás kötése vagy olyan megegyezés bármely személlyel, hogy az illető tartózkodik a tenderen való indulástól vagy bizonyos összegű ajánlat megtételétől;

- A SZÁLLÍTÓ versenytársak egymást jelölik meg ALVÁLLALKOZÓi minőségben;

- bármilyen pénzösszeg vagy értékes jutalom közvetlen vagy közvetett felajánlása vagy kifizetése vagy átadása vagy kilátásba helyezése valamely személynek azért, hogy az adott munkára vonatkozó valamely másik ajánlattal vagy javasolt tenderrel kapcsolatban a fenti jellegű cselekmények vagy dolgok bármelyikét megtegye, illetve amiért azt megtette, vagy annak megtételére mást rábírjon, illetve amiért arra mást rábírt. E pont értelmezése szempontjából a ‘személy’ szó bármely személyt, testületet, szervezetet, vállalatot vagy be nem jegyzett társaságot magában foglalhat; a ‘valamely megállapodás illetve megegyezés’ bármely hivatalos vagy nem hivatalos, jogilag kötelező vagy nem kötelező, ilyen tartalmú tranzakciót magában foglalhat.

2.	Amennyiben az VEVŐ az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.

3	A 2. pont alapján a Tpvt. 11. §-a megsértését a VEVŐ alapos okkal különösen akkor feltételezheti, ha

a) a közbeszerzési eljárásban benyújtott legalább két ajánlat tartalma az ajánlati felhívás és dokumentáció követelményeit meghaladó mértékben azonos vagy hasonló; vagy

b) a közbeszerzési eljárásban legalább két ajánlattevő egymásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy legalább két ajánlattevőben azonos személy vagy szervezet rendelkezik tulajdoni részesedéssel; vagy

c) az ajánlatkérő által egy költségvetési éven belül megindított több közbeszerzési eljárásban azonos ajánlattevők nyújtanak be ajánlatot, azonban az eljárások nyertese minden esetben különbözik a korábbi ilyen eljárások nyertesétől.

XXII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS KÖZZÉTÉTEL

- A szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő felek egyetértésével, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-a és a Polgári Törvénykönyv alapján lehetséges, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. szabályainak figyelembe vétele mellett.

- Szerződő FELEK kijelentik, hogy a nyertes ajánlat, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció  előírásai jelen szerződésre  irányadóak. Szerződő FELEK kijelentik, hogy jelen szerződés valamely pontjának esetleges érvénytelensége nem vonja maga után a teljes szerződés érvénytelenségét.

3	A VEVŐ a közbeszerzési eljárás alapján megkötött  szerződést   saját honlapján a megkötését követően haladéktalanul köteles közzétenni. A szerződésnek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

XXIII. SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI

Jelen szerződés a szerződés aláírásától a I. pontban megadott Dozimetriai rendszer leszállításának teljesüléséig, de legfeljebb a ………………………………….teljesüléséig hatályos.

A SZÁLLÍTÓ kijelenti, hogy alvállalkozói vonatkozásában feltétlen, teljes felelősséget vállal azok - jelen szerződés teljesítését érintő, illetve befolyásoló - bármely tevékenységéért.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A FELEK-nek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban merül fel.

Jelen szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből az egyik példány a SZÁLLÍTÓ-t, a másik négy példány a VEVŐ-t illeti.

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat - kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket - csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra hozni. Jelen szerződés az alábbi………  db mellékletet tartalmazza:

Jelen szerződésben nem szabályozott részekre irányadó a SZÁLLÍTÓ által benyújtott ajánlat teljes anyaga és az ajánlati dokumentáció. Jelen szerződést - elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt - a felek mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták. Jelen szerződést, a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a megelőző oldalakon kézjegyükkel látták el, jelen oldalon pedig cégszerűen írták alá. E szerződés … számozott oldalt, valamint az …….. számú mellékleteket (…. oldal) tartalmazza, készült öt példányban.

Mellékletek:

- sz. melléklet : Árak

- sz. melléklet : Időrend

- sz. melléklet : Dozimetriai rendszer meghatározása, okmányok

- sz. melléklet : Karbantartási feltételek

- sz. melléklet : Átalakítási munkák szerződése

- sz. melléklet: Tervezési szerződés

- sz. melléklet: Teljesítési/Jóteljesítési bankgarancia

- sz. melléklet: Szerződés általános feltételei, jóváhagyási és információs lap minták

- sz. melléklet: Teljesítési biztosíték

- sz. melléklet: Szoftver felhasználási szerződés

- sz. melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés

- sz. melléklet: Beszedési felhatalmazás - sz. melléklet: Az átadás átvétel és a fedezet kezelő

B u d a p e s t, 2011. …………………………...

| ................................................. | .............................................. |
| --- | --- |
| VEVŐ részéről | SZÁLLÍTÓ részéről |

4. számú melléklet :  Karbantartási feltételek

A hibabejelentés

- Amennyiben akár a SZÁLLÍTÓ, akár a VEVŐ hibát észlel, a hibabejelentőt 8 órán belül meg kell nyitni. A hibabejelentő hivatkozási számát a megnyitás után azonnal továbbítani kell.

- A hibabejelentő címzettjei a SZÁLLÍTÓnál:  …………………………………………….

- A hibabejelentők köre: VEVŐ képviselői.

- A hibajavítás folyamatáról a kézhezvétel követő napon  felvilágosítást kell adni a VEVŐ számára.

- Egy hibabejelentőt akkor lehet lezárni, ha a szolgáltatás helyreállt és a VEVŐ beleegyezett a hibabejelentő lezárásába.

- Valós hiba esetén a hibaelhárítást átlagosan a bejelentéstől számított 14 napon belül be kell fejezni. (Az a hiba tekinthető valósnak, amit a VEVŐ bejelentett)

- A Hibabejelentő formátumát és adattartamát a SZÁLLÍTÓ határozza és a jelen melléklet részét képezi.

- Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a SZÁLLÍTÓ a  VEVŐ érdekkörében felmerült ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg ez az akadályoztatás el nem hárul. Ilyen ok lehet különösen, -  de nem kizárólag - ha VEVŐ nem biztosítja SZÁLLÍTÓ hibaelhárító szakembere számára a hibához történő hozzáférést (nem teszi lehetővé az ingatlanba jutást, vagy az ingatlan területén történő munkavégzést.)

- Téves hibabejelentésnek az minősül, ha az VEVŐ hiba felmerülésének hiányában, vagy a SZÁLLÍTÓ -nak fel nem róható, a szolgáltatással össze nem függő hiba felmerülése esetén értesíti SZÁLLÍTÓ hibabejelentést fogadó szolgálatát. Ez esetben a hibaelhárító szakember kiszállásával kapcsolatos minden költséget az VEVŐ megtérít SZÁLLÍTÓ részére.

Karbantartás

- Minden tervszerű karbantartás időpontját a VEVŐ képviselőjével előzetesen ( a javítás időpontját megelőző két héttel előbb) írásban (fax, e-mail) kell egyeztetni” Minden olyan tervezett karbantartást, amely a szolgáltatási színvonal csökkenéséhez vezethet, két héttel előbb írásban (faxon, e-mail) be kell jelenteni és a VEVŐ képviselőjével írásban egyeztetve kell a döntést meghozni a karbantartás időpontjáról és időtartamáról

- A rendkívüli karbantartást az esedékesség előtt be kell jelenteni. A tervezett és rendkívüli karbantartásból származó évenkénti kiesés nem haladhatja meg a 14 napot. A 14 napot meghaladó karbantartási időszak abban az esetben számít szolgáltatás kiesésnek, ha a FELEK nem tudnak az esetleges újabb karbantartások elvégzésének feltételeiről megállapodni. Amennyiben VEVŐ a SZÁLLÍTÓ által – műszakilag indokolt – karbantartás elvégzéséhez nem járul hozzá, úgy a karbantartás elmaradásának minden következménye őt terheli.

- A karbantartás ideje az éves rendelkezésre állás idejébe nem számít bele.

- A VEVŐ köteles a SZÁLLÍTÓ munkatársai vagy megbízottjai részére azon ingatlanokra vagy épületekbe történő belépést engedélyezni - a berendezések szerelése vagy karbantartása céljából – ahol a mérőműszer található.

- Ha a belépés harmadik féltől függ, az ehhez szükséges nyilatkozatot az VEVŐ köteles időben beszerezni. Jelen szerződéssel összefüggésben a VEVŐ megadja az ingatlanra történő belépést, illetőleg az ott történő munkavégzést lehetővé tevő tulajdonosi hozzájárulást.

- A VEVŐ haladéktalanul köteles a berendezések hiányosságait Szolgáltatónak jelenteni. A VEVŐ biztosítja az érintett telephelyen a munkavégzés feltételeit (munkaterület, áramellátás, stb.).

5. számú melléklet

## 2. Átalakítási munkák

1.1 Megrendelő:

az

Cím:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Statisztikai számjel:

ajánlatkérő, mint VEVŐ (a továbbiakban: VEVŐ),

1.2 Vállalkozó:

Cím:

e-mail:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Statisztikai számjel:

a továbbiakban: SZÁLLÍTÓ

A VEVŐ megrendelésére SZÁLLÍTÓ elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező építési-szerelési munkák kivitelezését a következő feltételekkel

I. CÉLOK

A Szerződő Felek célja, hogy a Dozimetriai rendszer 2010 ajánlati felhívásban és a dokumentációban megfogalmazott célokat teljesítse.

II. TÁRGY, MŰSZAKI TARTALOM

  - Dozimetriai rendszer 2010 szerződéshez szükséges valamennyi építészeti és gépészeti munkálat elvégzése. A tervezett munkák műszaki tartalmát részletesen a VEVŐ által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció és a szerződő felek által elfogadott ajánlati költségvetés, valamint az ajánlati dokumentációban rögzített feltételek határozzák meg. Az igényelt teljesítés a vonatkozó szabványok szerint I. osztályú minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben történik.

III. ÁRAK

3.1	Szerződő FELEKa szerződés tárgyát képező munkák díját a szerződés 4.sz. melléklet : Árak-ban írt összegben határozzák meg.

3.2	Minden olyan munka szerződéses feladatnak minősül – tehát a vállalási árban beszámít -, amely a költségvetés kiírásban nem szerepel, de a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációból, SZÁLLÍTÓi ajánlatból kiolvasható, illetve a SZÁLLÍTÓ által megtekintett helyszíni körülményekből egyértelműen adódott, illetve szükséges ahhoz, hogy a megvalósuló Dozimetriai rendszer a tervezett funkciónak megfeleljen. Pótmunkának minősül a VEVŐ által igényelt egyéb munka.

Kivitelező köteles elvégezni a Dozimetriai rendszer szerződés tartalma szerinti rendeltetésszerű használatához szükséges munkákat.

IV. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Befejezési határidő :	2012. február 20.

A befejezési határidő a szerződés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadását jelenti, 2012. február 20.-ig.

SZÁLLÍTÓ köteles az átadást az ütemterv szerint végezni.

SZÁLLÍTÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ennek kapcsán VEVŐ vállalja, hogy a felmerült kérdésben 3 munkanapon belül döntést hoz. A felmerült értelmezési vagy egyéb vitákat felek menet közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.

V. A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1	SZÁLLÍTÓ kijelenti, hogy a szerződés mellékletét képező műszaki tervdokumentációt megvalósításra alkalmasnak tartja.

5.2	A SZÁLLÍTÓ fotódokumentáció készítésével dokumentálja a munkaterület munkakezdés előtti műszaki állapotát.

5.3	A bontott anyagok deponálása és elszállítása a SZÁLLÍTÓ feladata. Egyéb anyagoknál SZÁLLÍTÓ sittbe bontást alkalmazhat.

5.4	A SZÁLLÍTÓ köteles a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetésére az építési naplóban.

5.5	Az épületen jelentkező károk észlelése esetén SZÁLLÍTÓ köteles haladéktalanul a szükséges intézkedést megtenni, valamint VEVŐt értesíteni és a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni.

5.6	A SZÁLLÍTÓ köteles saját hatáskörében gondoskodni arról, hogy az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi szabványok előírásait dolgozói betartsák.

5.7	A teljesítéshez szükséges hatósági engedélyezések közül a kivitelezés lebonyolításához szükséges engedélyek beszerzése (pl.: közterület foglalási engedély, amennyiben előírás, stb.) SZÁLLÍTÓ kötelezettsége.

5.8	A SZÁLLÍTÓ köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani. SZÁLLÍTÓ köteles a munkaterületekről és az érintett területekről az építkezéssel okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítani. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást VEVŐ a SZÁLLÍTÓ költségére elvégezteti.

5.9	SZÁLLÍTÓ a szerződés általános feltételeit figyelembe véve köteles gondoskodni az építkezéshez szükséges összes felvonulási anyagokról, az ideiglenes lehatárolásokról.

5.10	SZÁLLÍTÓ köteles a kivitelezési munkák során a megvalósítást befolyásoló összes információról a VEVŐt tájékoztatni. Minden fontosnak minősülő és gyors döntést igénylő kérdésben SZÁLLÍTÓ köteles az építési naplóban tett bejegyzését a VEVŐ képviselői részére faxon/e-mailben megküldeni.

5.11	SZÁLLÍTÓ köteles az eltakarásra kerülő munkák, a kritikus munkarészek és minden megkezdett új munkafolyamat esetén a műszaki ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Ennek elmaradása esetén a kért feltárásokat, ill. helyreállítási munkákat saját költségén, az eredeti kivitelezési ütemezést tartva kell elvégeznie. A SZÁLLÍTÓtól származó értesítést követően, a VEVŐ műszaki megbízottja közreműködésével köteles 3 munkanapon belül megtekinteni az eltakarandó, vagy kritikus munkarészt.

5.12 SZÁLLÍTÓnak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok bármikor ellenőrzéseket végezzenek a munkavégzések és a kiadott engedélyek betartásával kapcsolatban. Hatósági intézkedésekből származó határidő-módosítást és ezek esetleges többletköltségeit SZÁLLÍTÓ nem érvényesítheti.

5.13 A szerződés tárgyát képező irodák üzemelő helyiségek, ezért SZÁLLÍTÓ a rendelkezésre bocsátott munkaterületen fokozott figyelmet fordít a munka-, zaj-, baleset és tűzvédelmi előírások betartására.

5.14 SZÁLLÍTÓ tudomásul veszi, hogy a 07.00 órától 19,00 óráig bármely munkavégzést folytathat, de csak úgy, hogy a VEVŐ tevékenységét annak munkaideje alatt (munkanapokon ennek kezdete 08:00; vége: hétfőn és kedden 16:00, szerdán és csütörtökön 15:00, pénteken 14:00) nem zavarhatja.

5.15 SZÁLLÍTÓ minden megkezdett új munkafolyamatnál mintadarabot mutat be, a munkát csak ezek jóváhagyása esetén folytathatja.

VI. MEGRENDELŐI SZOLGÁLTATÁSOK

6.1	A munkaterületet a szerződés szerinti időpontban átadja.

6.2	A folyamatos munkavégzéshez szükséges a műszaki ellenőrzést biztosítja. Tároló helyet biztosít a SZÁLLÍTÓ részére.

6.3	Részt vesz a menetközben szervezett egyeztetéseken és kooperációkon, meghozza a szükséges döntéseket.

VII. A MUNKATERÜLET ÁTADÁSA

7.1	A VEVŐ a kivitelezési munkákat megelőzően, a SZÁLLÍTÓ képviselőivel közösen egyezteti a teljesítések feltételeit, műszaki határait és ütemezését. A SZÁLLÍTÓ ez alapján köteles együttműködni. A VEVŐ kivitelezés során az ütemtervben rögzített időben és megfelelő tájékoztatással biztosítja a kivitelezők részére a bejutás lehetőségét és a munkaterületet.

7.2.	A szerződéskötéstől a műszaki átadás-átvétel megtörténtéig – a VEVŐi,  lebonyolítói és műszaki ellenőrzési feladatokat a VEVŐ látja el. Rajta keresztül történhet a menetközben felmerülő műszaki és egyéb jellegű problémák felvetése, döntések kérése, számlák, teljesítések igazolása.

7.3.	VEVŐ feladata az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti teljesítésről kiállított számla eljuttatása a VEVŐ  részére.

VIII. AZ ÁTADÁS, ÁTVÉTEL ÉS FIZETÉS

8.1.	Az elkészült munkát a SZÁLLÍTÓ a szerződéses határidőt megelőzően 5 nappal korábban köteles készre jelenteni.

8.2.	Az elvégzett munkák átadás-átvétele a Felek által jelzett befejezési határidőt követő 5 munkanapon belül megtörténik. Az átadás-átvétel lezárását megelőzően a VEVŐ által kifogásolt hibákat és hiányokat SZÁLLÍTÓ köteles haladéktalanul, 5 munkanapon belül megszüntetni. Csak hiba és hiánymentes átadás lehetséges.

8.3.	A SZÁLLÍTÓ köteles az átadás-átvétel lezárásáig a VEVŐnek átadni az általa végzett munkarészekre vonatkozó valamennyi műbizonylatot és átadási dokumentációt magyar nyelven az alábbiak szerint:

- A tervtől eltérő kivitel esetén 2 pld. megvalósulási tervdokumentáció nyomtatva és elektronikus adathordozón CAD formában. A tervvel egyező kivitel esetén az eredeti tervek egy példányának kivitelező által cégszerűen hitelesített példánya, Műbizonylatok, Import anyagok és berendezések hazai minősítése,

- a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozat,

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot,

- a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt,

- az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját,

- ha rendelkezésre áll, az energetikai tanúsítványt, és

- minden olyan egyéb dokumentációt, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges.

- építési naplópéldányt annak összes mellékletével,

- a megvalósítási dokumentációt,

- a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,

- üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,

- a nyomáspróba jegyzőkönyveit,

- a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,

- a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot,

- a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,

- az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és egészségvédelmi tervet,

- a sikeres próbaüzem dokumentációját,

- mindazon iratokat, amelyet SZÁLLÍTÓ ajánlatában megjelölt.

8.4.	A VEVŐ, amennyiben a SZÁLLÍTÓ írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő öt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben meghatározott határidőben,  a SZÁLLÍTÓ kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

8.5.	A VEVŐ, köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb 15 napon belül az ellenszolgáltatást teljesítése érdekében a számlákat továbbítani.

8.6.	A VEVŐ által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a tizenöt napos  határidő eredménytelen elteltét követően, a SZÁLLÍTÓ  a VEVŐ által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a  VEVŐ fizetési számlája terhére (4. számú melléklet: 	Beszedési felhatalmazás).

8.7.	Az építtetői fedezetkezelő tevékenységet külön szerződés alapján a Magyar Államkincstár látja el:

Név: Magyar Államkincstár

Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Állampénztári Iroda

Cím: 1139 Budapest Váci út 71.

Tel.: 06 1/ 452 8823

Törzskönyvi szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

Fedezetkezelői számla száma: ……………………………..

8.8.	VEVŐ a munka ellenértékének megfelelő összeget a kifizetési  határidőre a fedezetkezelő – tárgyi beruházásra megnyitott – számláján biztosítja. A benyújtott számla kifizetését határidőre a fedezetkezelő biztosítja.

VEVŐ a fedezetkezelői számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építtetői fedezetkezelő részére.

VEVŐ feladata az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti teljesítésről kiállított számla eljuttatása az építtetői fedezetkezelő részére.

A fedezetkezelői számlát az építtető VEVŐnek legkésőbb az építési szerződés hatályának beálltáig kell megnyitnia. Az építtető köteles az építési szerződésben meghatározott kivitelezési szakasz kivitelezésének megkezdése időpontjáig a teljesítés szerződés szerinti ellenértékének fedezetét - ami a fedezetkezelői számlára történő befizetés vagy olyan pénzügyi eszköz értéke képezhet, amely biztosítja az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét - az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni.

  - A jóváhagyott számla kiegyenlítése a kézhezvételétől számított 15 banki napon belül átutalással történik meg. 	A Megrendelő a SZÁLLÍTÓ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… banknál vezetett ________-________-________ sz. bankszámlájára történő utalás iránt intézkedik.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1.	Jelen szerződés a szerződés aláírásától a I. pontban megadott Dozimetriai rendszer leszállításának teljesüléséig hatályos.

  - A SZÁLLÍTÓ kijelenti, hogy alvállalkozói vonatkozásában feltétlen, teljes felelősséget vállal azok - jelen szerződés teljesítését érintő, illetve befolyásoló - bármely tevékenységéért.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

  - A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat - kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket - csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra hozni. Jelen szerződés az alábbi………  db mellékletet tartalmazza.

Jelen szerződésben nem szabályozott részekre irányadó a SZÁLLÍTÓ által benyújtott ajánlat teljes anyaga és az ajánlati dokumentáció. Jelen szerződést - elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt - a felek mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták. Jelen szerződést, a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a megelőző oldalakon kézjegyükkel látták el, jelen oldalon pedig cégszerűen írták alá. E szerződés … számozott oldalt, valamint az …….. számú mellékleteket (…. oldal) tartalmazza, készült öt példányban.

Mellékletek:

|  | számú melléklet: | Tervezési szerződés, Tervdokumentáció tervjegyzéke |
| --- | --- | --- |
|  | számú melléklet: | Kivitelezési ütemterv |
|  | számú melléklet: | Biztosítási kötvény |
|  | számú melléklet: | Árak |

| VEVŐ részéről: | SZÁLLÍTÓ részéről: |
| --- | --- |
| ……………………………………………….. | …………….…………………………………….. |

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.	BEVEZETÉS

A felek rögzítik, hogy a szerződésben szereplő feladatok költségeit, melyek a feladat egészére vonatkoznak SZÁLLÍTÓ rezsióradíjában, egységáraiban, átalányáraiban teljességgel figyelembe vette.

2.	AZ ÉPÜLETEK

Az épületeteket folyamatosan használják. A SZÁLLÍTÓnak úgy kell megszerveznie és kiviteleznie a munkálatokat, hogy ne zavarja vagy szakítsa meg az épületek, továbbá a lépcsőházak és egyéb bejáratok használatát a dolgozók, látogatók és egyéb használók számára, s minden utasítást be kell tartania, amit a projekt vezetőjétől ebben a vonatkozásban kap.

A SZÁLLÍTÓnak részletes adatlapokat és fényképeket is tartalmazó állapotfelmérést/hibalistát kell készítenie a Munkálatok megkezdése előtt a munkavégzésével érintett, illetve azokkal szomszédos területekről és egyéb érintett helyiségekről.

Az állapotfelmérést/hibalistát az üzemeltetőn kívül a Projekt vezetővel is jóvá kell hagyatni, kivitelezési munka csak e jóváhagyások birtokában kezdhető.

A SZÁLLÍTÓnak minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie, hogy ne okozzon kárt az épület többi helyiségeiben. A SZÁLLÍTÓnak 48 órával előre írásban értesítenie kell a Projekt Vezetőt és az üzemeltetőt, ha a szerződésbe nem tartozó területeken munkálatokat kíván végezni. A SZÁLLÍTÓnak minden ezzel kapcsolatos költséget fedeznie kell. A munka befejezése után vagy utasítás szerint köteles mindent eltakarítani és helyre állítani.

3.	KÉRDÉSEK FELTÉTELE

Ajánlatuk benyújtását megelőzően a SZÁLLÍTÓnak lehetősége volt a VEVŐ által biztosított időpontban a helyszínt megtekintetni és a VEVŐ által az ajánlati felhívásban megadott módon a pályázattal, kiadott felhívási dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket feltenni.

4.	KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK

A SZÁLLÍTÓ ajánlatának benyújtása előtt tájékozódott a munkaterületen a kivitelezési munkák során várható különleges, a kivitelezési munkákat esetlegesen akadályozó, az épület jellegéből és folyamatos üzemeléséből adódó körülményekről és meggyőződött róla, hogy az ebből eredő minden költséget figyelembevett.

A SZÁLLÍTÓ az épületnek csak a munkával érintett részét használhatja. A munkálatokhoz szükséges berendezések, eszközök és anyagok tárolását az organizációs követelményekben rögzített módon és helyen kell megoldania.

5.	A MEGBÍZÓ ÁLTAL TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

5.1	Építés-szerelési felelősségbiztosítás és felelősség

A szerződéskötést követően, de legkésőbb a munkaterület átvételekor a egyes szakipari tevékenységek SZÁLLÍTÓi bemutatják a szerződésben vállalt munkára vonatkozó építésszerelési felelősségbiztosítási kötvényüket.

A biztosító kötelezettség-vállalása ki kell terjedjen az épületre, a dolgozókra, a gépekre és egyéb értékekre, magára az elvégzett munkára. A biztosítás időtartama a teljes kivitelezési idő. A biztosítás értékhatárai:

- Épülettel és berendezéseivel, kapcsolatos károk valamennyi vagyon-osztályra, biztosítási fedezet minimális összege:

a megajánlott ajánlati árral megegyező biztosítási értékű, esetenként, korlátlan esetszám mellett.

- Harmadik félnek okozott kárra vonatkozó biztosítási fedezet minimális összege:

20.000.000 Ft esetenként, korlátlan esetszám mellett.

A SZÁLLÍTÓ felelnek a közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkáknak az érvényes szabványelőírásokkal összhangban történő kivitelezéséért, szigorú összhangban a jelen dokumentáció részét képező műleírásokkal és tervekkel. A feladat tartalmazza a szükséges műhelyrajzok, gyártmánytervek, stb. elkészítését, esetleg jóváhagyásra való benyújtását és esetleg szükségessé váló átdolgozását is. Ugyancsak a SZÁLLÍTÓ felelősségét képezi a VEVŐ által szolgáltatott tervek, műleírások, költségvetési kiírások és egyéb műszaki dokumentumok értelmezése és ellenőrzése is.

Az elkészülő munkáknak - mind a tervezés, mind pedig a kivitelezés tekintetében - teljes mértékben meg kell felelniük a dokumentációban megadott előírásoknak, a szabványokban és a vonatkozó Műszaki Irányelvekben megadott követelményeknek.

A SZÁLLÍTÓnak teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az elkészült beruházás a megadott rendeltetésére alkalmas legyen.

5.2	ALVÁLLALKOZÓK és szállítók

SZÁLLÍTÓ felelősséggel tartozik a munkaterületen tevékenykedő valamennyi ALVÁLLALKOZÓja munkájának összehangolásáért. Úgy tekintendő, hogy a SZÁLLÍTÓ minden, az ALVÁLLALKOZÓkkal és a szállítókkal kapcsolatos irányítási teendőt belefoglalt az ajánlatába.

5.3	Kivitelezési ütemterv

A SZÁLLÍTÓnak az ajánlat részeként ütemtervet is be kell nyújtani. Az ütemtervnek lehetőség szerint illeszkednie kell VEVŐ igényeihez, de köteles azt műszaki szempontból véleményezni, illetve e szerint módosítani, nem érintve a véghatáridő teljesítését.

5.4	Az ütemtervben figyelembe kell venni a jelen ajánlatkérési dokumentáció mellékletében szereplő véghatáridőt, illetve fel kell tűntetnie a beüzemelés és az átadás-átvétel időpontjait.

5.5	Öt nappal azután, hogy a  VEVŐ bármilyen döntést hoz, a SZÁLLÍTÓ köteles felülvizsgálni és újból kiadni az ütemtervet, az eszközölt változtatásokat, módosításokat tükröző formában.

5.6	A  SZÁLLÍTÓ köteles a hetente - a fentiektől függetlenül is - aktualizált kivitelezési ütemtervből egy példányt a munkaterületen tartani, amit a tervezett ütemezéshez viszonyított tényleges előrehaladás nyomon követésére szolgál, s amelybe mindenkor betekintés nyerhető.

5.7	A VEVŐtől és tanácsadóitól kapott rajzok és egyéb dokumentumok

A pályázati dokumentumokkal együtt átadott műszaki dokumentumok kizárólag az ajánlat elkészítésének alapjául szolgálnak, azokat a SZÁLLÍTÓ semmilyen egyéb célra nem használhatja fel.

A SZÁLLÍTÓnak minden dokumentumot meg kell vizsgálnia, és tájékoztatnia kell a VEVŐt az esetleg tisztázásra váró ellentmondásokról. A VEVŐ egyetlen olyan munka pótlólagos kifizetését sem vállalja, amely annak folytán merül fel, hogy a SZÁLLÍTÓ nem tartotta be a fenti feltételeket.

A kivitelezési munkák során minden dokumentáció (kiviteli tervek, azok módosításai, kiegészítései, kivitelezői műhelyrajzok stb.) a jelen szerződéses általános feltételek mellékleteként csatolt Dokumentáció kísérő lappal együtt kerül átadása a másik félnek, aki ezen dokumentumon köteles azt 5 munkanapon belül észrevételezni, melynek kategóriái a következők:

A – Feltétel nélkül jóváhagyva,

B – Megjegyzéssel jóváhagyva és

C – Elutasítva.

A kivitelezési munkák során minden SZÁLLÍTÓ rendelkezésére bocsátott dokumentáció (kiviteli tervek, azok módosításai, műszaki leírások stb.) kapcsán felvetődött kiegészítései információ kiegészítési igényt a SZÁLLÍTÓ a jelen általános szerződési feltételek mellékleteként csatolt Információkérő lapon jelezhetik. VEVŐ illetve annak képviselői 5 munkanapon belül kötelesek reagálni az ily módon jelzett információigényre.

5.8	VEVŐtől kapott információk korlátozott felhasználása

A VEVŐ által a SZÁLLÍTÓ rendelkezésére bocsátott információk, rajzok, képek és szerződéses dokumentumok nem bocsáthatók harmadik fél rendelkezésére a VEVŐ kifejezett engedélye nélkül.

5.9	Kooperációs találkozók

A rész-teljesítésenként a SZÁLLÍTÓ a Szerződés időtartama alatt szükség szerint helyszíni adatszolgáltatási és egyeztető találkozókat kötelesek tartani a  SZÁLLÍTÓ nevében eljárni jogosult, képviselő személyek részvételével.

5.10	Építési Napló

A nyertes Ajánlattevőnek az érvényes előírások szerint napi nyilvántartást kell vezetnie, hivatalos Építési napló formájában, melyben rögzítésre kerülnek az időjárási viszonyok, a legnagyobb és a legalacsonyabb napi hőmérséklet, a kedvezőtlen külső körülményekből kifolyólag elveszett munkaidő, a munkavégzők (beleértve az ALVÁLLALKOZÓK alkalmazottait is) száma a helyszínen, valamint a munkaterületre szállított anyagok és berendezések listája. Az Építési Naplónak mindenkor elérhetőnek kell lennie a VEVŐ számára.

A kivitelezés dokumentálása céljából rész-teljesítésenként a nyertes  SZÁLLÍTÓ minden megkezdett új munkafolyamat előtt illetve minden jelentős munkafolyamat közben digitális fényképeket kell készítsenek. A heti kooperációs találkozókat megelőzően a Projekt Vezető, vagy Műszaki Ellenőr részére ezek a felvételek át kell adni elektronikus adathordozón.

5.11	A munkaterület birtokbavétele

A Munkálatok megkezdésének a szerződésben rögzített napjától kezdve a jelen dokumentáció részét képező rajzokon és organizációs terveken jelölt munkaterület teljes egészében a SZÁLLÍTÓ rendelkezésére áll.

5.12	Környezetvédelem,  munkavédelem és kivitelezés biztonság

A SZÁLLÍTÓnak minden szükséges lépést meg kell tennie a környezet védelméért mind a munkaterületen belül, mind azon kívül, valamint annak érdekében, hogy elkerülje a személyi sérüléseket, illetve a köz- és magánvagyonban való károkozást a kivitelezési munkákból fakadó szennyezés, zaj vagy más ok folytán.

A SZÁLLÍTÓ és ALVÁLLALKOZÓI egyetemlegesen felelnek a VEVŐ kártalanításáért bárminemű kiadás, veszteség kártérítési kötelezettség vagy peres eljárás esetén, mely a munkavégzés során fellépő szennyezés, zajkeltés vagy egyéb káros hatás folytán előforduló károkozás kapcsán áll elő.

A SZÁLLÍTÓ az építési munkahely kialakításának megkezdés előtt az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló rendeletben írtak figyelembevételével  biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles igénybe venni, illetőleg a rendeletben előírt előzetes bejelentési kötelezettségét a munkavédelmi hatóság részére is köteles teljesíteni.

A SZÁLLÍTÓ a kivitelezés során a kivitelezés-biztonsági terv alapján köteles a  munkát végezni.

5.13	Zajszint szabályozás

A SZÁLLÍTÓ az üzemeltető szempontjából a lehető legkisebb zaj és kellemetlenség kíséretében végzi a munkálatokat.

5.14	Rezgésvédelem

A meglévő épületben várhatóan rezgést okozó munkálatokat gondosan és körültekintéssel kell végezni.

5.15	Porvédelem

A SZÁLLÍTÓnak meg kell tennie minden szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy a munkaterületen és annak környezetében minimálisra csökkentse a porszennyezést.

5.16	Ideiglenes védőtakarás

A nyertes Ajánlattevőjének ajánlatában számolnia kell megfelelő ideiglenes védőfólia, védő burkolat, terítés stb. létesítésével, hogy a munkaterületet mind a saját, mind pedig a dolgozók védelme érdekében többi a kivitelezés idejére biztosítsa a megfelelő biztonságú munkavégzést a munkaterületen.

A SZÁLLÍTÓ köteles a szerződéses időszakon belül szükség esetén megváltoztatni vagy átigazítani az ilyen ideiglenes védő rendszereket valamint,  a befejezés után pedig eltávolítani azokat, s a helységekben keletkezett esetleges károkat helyreállítani.

5.17 	Az ideiglenes szerkezetek pontos helyét és kivitelét a VEVŐvel, előzetesen egyeztetni kell, az meg kell, hogy feleljen a tervekben és leírásokban rögzített elvárásoknak.

5.18	Meglévő közműszolgáltatások, kábelek és lefolyók, stb.

A nyertes Ajánlattevő minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie, hogy a Munkák elvégzése közben megtámassza, karbantartsa és megvédje a meglévő vezetékeket, csöveket, csatornákat, lefolyókat, stb., mégpedig a VEVŐ megelégedésére, s jóvátegyen minden kapcsolatos kárt és/vagy megfizessen minden kapcsolatos költséget vagy terhet.

A nyertes Ajánlattevő adott esetben haladéktalanul értesíti a VEVŐt a vezetékekben, csövekben stb. okozott kárról.

A nyertes Ajánlattevőnek a Munkálatok során nem zavarhatja a meglévő gépészeti és elektromos rendszerek üzemelését sem a munkaterületen, sem az azzal szomszédos területeken az Üzemeltető beleegyezése nélkül.

5.19	A meglévő gépészeti és elektromos vezetékek a VEVŐ beleegyezése nélkül nem téríthetők el, csak a rajzokban vagy a későbbiekben itt leírt módon. Ezek a vezetékek az Üzemeltető által megadott időpontokban, ideiglenesen kapcsolhatók ki, ahogy a Munkák ezt megkívánják.

5.20	Tűzvédelmi rendszabályok

A nyertes Ajánlattevőnek minden ésszerű óvintézkedést meg kell tenniük, hogy megakadályozzák a tűz kitörését és továbbterjedését, továbbá megfelelő számú és kivitelű tűzoltó készüléket kell elhelyezniük a munkaterület alkalmas pontjain, a SZÁLLÍTÓ és az ALVÁLLALKOZÓI alkalmazottai számára könnyen elérhető módon, továbbá az épület egész területén szigorúan be kell tartania a tűzvédelmi intézkedéseket.

A SZÁLLÍTÓnak biztosítania kell, hogy a tűzoltósági ellenőr felkereshesse a munkaterületet és épületeket s megvizsgálja, megfelelőek-e a tűzvédelmi óvintézkedések, a SZÁLLÍTÓnak a tűzoltósági ellenőr minden ezzel kapcsolatos ésszerű kérésének eleget kell tennie.

A munkaterületről minden gyúlékony szemetet el kell vinni, s nem szabad megengedni, hogy azok ott felhalmozódjanak.

A munkaterületen dohányozni csak az arra kijelölt és a VEVŐvel előzetesen egyeztetett és általa jóváhagyott helye(ke)n lehet. A munkaterületen a tűzrakás tilos.

5.21	Balesetvédelmi és egészségvédelmi intézkedések

A SZÁLLÍTÓnak az érvényes törvényeknek, rendeleteknek, előírásoknak megfelelő balesetvédelmi és egészségvédelmi intézkedéseket kell foganatosítania.

A nyertes Ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt a jogszabályokban előírt munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesíti alkalmazottait, ALVÁLLALKOZÓit.  A munkavédelmi oktatás megtörténtét az építési naplóban is köteles rögzíteni!

A munkaterületre való felvonulástól kezdve SZÁLLÍTÓ köteles gondoskodni a munkaterületen a baleset-megelőzésről és az elsősegélynyújtásról, az ezzel kapcsolatos rendszabályok betartásáról, a megfelelő felszerelések meglétéről és használatáról.

A munkavégzéssel éppen nem érintett területeket a SZÁLLÍTÓ köteles a jogszabályokban előírt módon, biztonságosan hátrahagyni.

Az egyéni védőfelszerelések használata a teljes munkaterületen kötelező.  Azok megléte és megfelelő használata nyertes SZÁLLÍTÓ felelőssége.  Megfelelő egyéni védőfelszerelés nélkül a munkaterületen tartózkodni tilos, ezek hiányában a dolgozó a munkaterületről kiutasítható.

A munkaterületen alkoholt fogyasztani, ittas állapotban a munkaterületen tartózkodni tilos. Ittasság gyanúja esetén SZÁLLÍTÓ köteles dolgozóját, vagy érdekkörébe tartozó ALVÁLLALKOZÓját alkoholvizsgálatnak alávetni és az ittas személyt a munkaterületről kitiltani.

5.22	Vagyonvédelem

SZÁLLÍTÓ köteles megtenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket a munkaterületen, beleértve a VEVŐ által közvetlenül alkalmazott SZÁLLÍTÓk vagyonának védelmét is, az Átadás-átvételi Bizonylat kiadásáig. A VEVŐ nem vállal felelősséget azon értékek biztonságáért, melyek hivatalos átadás-átvételére nem került sor.

5.23	Az elkészült munkák védelme

A SZÁLLÍTÓ köteles letakarni és megvédeni minden olyan munkát és anyagot (az ALVÁLLALKOZÓI és szállítók munkáit és anyagait is), melyek a közlekedés, az időjárás vagy más ok miatt megsérülhetnek, s kötelesek minden, a fentiekkel kapcsolatban szükséges ideiglenes takarást, burkolatot vagy egyéb borítást biztosítani, illetve utólag eltávolítani.

A SZÁLLÍTÓ köteles ügyelni az elkészült építési-szerelési munkák épségére, beleértve a VEVŐ által közvetlenül alkalmazott többi SZÁLLÍTÓ által készített munkákat is, az Átadás-átvételi Bizonylat kiadásáig. Az elkészült és a meglévő épületszerkezetekben általuk okozott károk helyreállításáért a rész-teljesítések nyertes Ajánlattevői anyagi felelősséggel tartoznak.

  - Hulladék kezelés, takarítás

A SZÁLLÍTÓ köteles betartani az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, az adatszolgáltatás szabályai a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint  az építési és bontási hulladék  kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szabályait és vonatkozó rendeletek.

A SZÁLLÍTÓ a kivitelezés ideje alatt rendszeresen, majd a kivitelezési munkák után minden szemetet és fölösleges anyagot stb.  köteles eltávolítania a munkaterületről. A SZÁLLÍTÓnak az átadást megelőzően alaposan ki kell takarítania az általa kivitelezett területet s annak egészét tisztán kell átadnia.

A Műszaki Ellenőr felel a kivitelező takarítási kötelezettségének ellenőrzéséért.

5.25	A járdát és azokat a területeket, ahol munka nem folyik, folyamatosan tisztán kell tartani, a munka befejeztével a munkaterületet letakarítva kell átadni.

5.26	Hirdetések

A munkaterületen sem ideiglenes, sem állandó reklámok, feliratok elhelyezése nem engedélyezett.

5.27	Használati és karbantartási útmutatók

A nyertes Ajánlattevő felel a munkákkal, beépített anyagokkal, szerkezetekkel kapcsolatos használati és karbantartási információk megadásáért, melyeket a Projekt Vezetőnek kell eljuttatni a szerződéses időszak végén.

Szintén a nyertes Ajánlattevő felel a Megvalósulási rajzok CAD formátumban való elkészítéséért, amennyiben a kivitelezés bármiben eltér a tervezettől, az elektronikus formában átadott eredeti tervdokumentáció alapján. A megvalósulási dokumentáció 2 ellenjegyzett példányát - az elektronikus adathordozón való átadás mellett - A SZÁLLÍTÓnak papíron is át kell adnia. A tervezettel azonos kivitel esetén köteles az eredeti tervcsomag egy példányát hitelesítés után, a hozzá tartozó nyilatkozattal együtt leadni.

5.28	Anyagok és kivitelezés

Az összes munka, felhasznált / beépített anyag, áru és technológia feleljen meg:

-	a terv dokumentációban rögzített követelményeknek,

-	az általánosan elfogadott építési gyakorlatnak, valamint a

-	a vonatkozó szabványok előírásainak.

-	a tervezett rendeltetésének, tartóssági követelményeknek.

Felhasználásra, beépítésre kerülő anyagoknak, áruknak és technológiáknak, felhasználás, beépítés és alkalmazás előtt a Projekt Vezető egyetértése vagy hozzájárulása szükséges,

5.29	Együttműködés

A nyertes Ajánlattevő köteles együttműködni az alábbi szervezetekkel:

-	az illetékes helyi Önkormányzattal,

-	Tűzoltósággal,

-	azon közművállalatokkal melyeknek vezetékei a helyszínen vagy annak közelében helyezkednek el,

-	hatóságokkal, melyek hatáskörébe az elkészítendő Dozimetriai rendszer kapcsolódik.

5.30	Minták

Minden anyagot, amelyet a rész-teljesítések nyertes Ajánlattevői felhasználni kívánnak, minta formájában az erre a célra rendszeresített Anyagminta Jóváhagyási Laphoz (Szerződéses általános feltételek (melléklet) csatoltan be kell mutatni a VEVŐnek jóváhagyás céljából, ha az a tervben, illetve a költségvetésben nem pontos típussal szerepel, az alkalmasságát tanúsító további dokumentumokkal együtt. A VEVŐ köteles azt 5 munkanapon belül észrevételezni, melynek kategóriái a következők: A – Feltétel nélkül jóváhagyva, B – Megjegyzéssel jóváhagyva és C – Elutasítva.  A jóváhagyás megszerzéséig nem szabad megrendeléseket visszaigazolnia vagy anyagokat felhasználnia.

A jóváhagyott mintákat a VEVŐ utasításai szerint a munkaterületen kell tartani, hogy össze lehessen hasonlítani őket a kivitelezés során ténylegesen használt termékekkel és anyagokkal. A SZÁLLÍTÓ akkor viheti el őket, amikor a VEVŐnek már nincs rájuk szüksége.

A nyertes Ajánlattevő gondoskodik az ellenőrzést célzó feltárásokról és olyan tesztek elvégzéséről, amelyek a Projekt Vezető véleménye szerint elfogadhatóan szükségesek annak illusztrálására, hogy az anyagok és a kivitelezés megfelelnek a VEVŐ elvárásainak és a SZÁLLÍTÓ ajánlatának.

A mintáknak a VEVŐ által történő jóváhagyása semmilyen tekintetben nem csökkenti a SZÁLLÍTÓ felelősségét a Munkáknak a szerződéses dokumentációban rögzített módon történő kivitelezésével kapcsolatban.

5.31	Ellenőrző vizsgálatok

A nyertes SZÁLLÍTÓ gondoskodik az ellenőrzést célzó feltárásokról és olyan ellenőrző vizsgálatok elvégzéséről, amelyek a VEVŐ véleménye szerint ésszerű határok közt szükségesek annak bizonyítására, hogy az anyagok és a kivitelezés módja megfelelnek a műszaki dokumentációban foglaltaknak.

A  SZÁLLÍTÓ szolgáltat minden szükséges információt, mérési jegyzőkönyvet és bizonylatot, vizsgálatokat végez, és ha szükséges bemutatókat is szerveznek annak érdekében, hogy a VEVŐ vagy annak képviselője meggyőződhessen a beépíteni kívánt anyag, szerkezet vagy berendezés megfelelő voltáról.

5.32	Az épületbe kerülő berendezések tesztelése, üzem behelyezése és beszabályozása

A nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani a próbaüzemhez és beüzemeléshez szükséges egyéb feltételeket.

A tesztelés és az üzembe helyezés során az épületen belül nem engedélyezett olyan munka, amely bármilyen módon veszélyeztetné az üzembe helyezést.

A nyertes Ajánlattevőnek dokumentálnia kell majd, hogy a Dozimetriai rendszer, a gépészeti és villamossági berendezések / rendszerek üzempróbái a tender dokumentáció részét képező műleírásokban foglalt követelményeknek megfelelően megtörténtek.

5.33	Minőségellenőrzés, Használati és karbantartási útmutatók / Megvalósulási dokumentációk

A VEVŐ a szerződés értelmében leszállított árukból időről időre mintákat vehet és azokat vizsgálat céljából átadhatja az állami minőségellenőrző szervnek vagy valamely másik, elismert bevizsgáló intézetnek, és ha az így bemutatott áruk a tanúsítvány szerint nem felelnek meg a szerződésben kikötött minőségnek vagy fajtának, akkor a VEVŐ azt a teljes szállítmányt visszautasíthatja, amelyből a minták származnak, és a SZÁLLÍTÓra ráterhelheti a vizsgálat vagy elemzés költségeit; ez a rendelkezés azonban nem érinti a VEVŐ azon jogainak gyakorlását, amelyek a szerződés szerint akkor illetik meg, amikor nem kerül sor elemzésre vagy bevizsgálásra.

A SZÁLLÍTÓnak haladéktalanul ki kell cserélnie azokat a leszállított árukat illetve anyagokat, amelyek VEVŐ véleménye szerint nem felelnek meg a részletes leírásnak vagy mintának, illetve bármilyen módon hibásak vagy rossz minőségűek. A beszerelt iparcikkek esetében a kivitelezésnek kellő alaposságúnak és kifogástalan minőségűnek kell lennie. Amennyiben a szállítástól számított jótállási időtartamon belül olyan hiba derül ki, amely közvetlenül kivitelezési hanyagságnak vagy anyaghibának tulajdonítható, a SZÁLLÍTÓ köteles a hibás részeket VEVŐ teljes megelégedésére saját költségén haladéktalanul kijavítani vagy kicserélni. Ez a rendelkezés a VEVŐ törvény által biztosított jogait nem érinti.

Minden árunak, anyagnak és munkának meg kell felelnie a szerződéskötés időpontjában érvényben lévő, vonatkozó EU irányelv(ek)nek, illetve szabványügyi előírás(ok)nak.

A SZÁLLÍTÓ felelős a Megvalósulási rajzok és leírások elkészítéséért, melyek tartalmazzák valamennyi szakágra kiterjedően a módosításokat.

5.34	Munkaidő / Túlóra

A SZÁLLÍTÓ általában normál munkaidőben dolgozik. Ha a nyertes Ajánlattevő saját akaratából a normál munkaidőn túl is dolgozni kíván, először meg kell szereznie a Projekt Vezető engedélyét. Az ilyen túlóra minden költségét a SZÁLLÍTÓ viseli.

6.	IRÁNYÍTÁS ÉS ALKALMAZOTTAK

A SZÁLLÍTÓ ajánlatában köteles  számításba venni az összes irányító és felügyelő személyzet - beleértve a különböző szakmák művezetőit is - alkalmazásának költségeit a szerződés időszakára. Szakképzett irányítás nélkül munka nem végezhető!

A nyertes a SZÁLLÍTÓ esetén a munkálatok irányításában résztvevő személyek listáját - beleértve a Dozimetriai rendszer felelőst, az építésvezetőt, a beszerzési felelőst és minden egyéb vezetőt a művezetői szintig - szervezeti ábra formájában kell benyújtani a szerződés mellékleteként.

A SZÁLLÍTÓ köteles  alkalmazni egy olyan személyt, aki az építési helyszínen mindenkor elérhető és fel van hatalmazva a SZÁLLÍTÓ nevében utasítások fogadására.

A helyszíni felelős vezető nevét az építési naplóban rögzíteni kell.

Amennyiben a kijelölt felelős vezető jelenlétének hiányában Projekt Vezető, illetve a Műszaki Ellenőr akadályoztatva van a szükséges utasítások megfelelő módon történő kiadásában, az emiatt bekövetkező késedelmekért SZÁLLÍTÓ teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

A  SZÁLLÍTÓ dolgozóit és az érdekkörébe tartozó ALVÁLLALKOZÓkat egységes munkaruhával, vagy a felső ruházaton viselendő, a dolgozó és SZÁLLÍTÓ nevét tartalmazó kitűzővel látja el.

Azon tényt, hogy a munkavállalók alkalmazása megfelel-e a jogszabályokban előírt feltételeknek a Projekt Vezető jogosult ellenőrizni.  A SZÁLLÍTÓ a feltárt hiányosságokat azonnal köteles rendezni. A jelen rendelkezést az ALVÁLLALKOZÓkra is alkalmazni kell.

A munkálatokon résztvevő személyekről a SZÁLLÍTÓ köteles pontos és naprakész nyilvántartást vezetni. (Név, lakcím, személyi ig. szám, alkalmazás időpontja, tevékenységi kör.) Ezen nyilvántartásból a SZÁLLÍTÓ köteles egy-egy példányt a VEVŐ és a Projekt Vezető részére átadni, illetve az építési naplóhoz csatoltan a munkaterületen – ellenőrzés céljából – tartani.

- MENTESÍTÉS

A SZÁLLÍTÓnak mentesítenie kell a VEVŐt mindennemű olyan fizetés tekintetében, amelyet valamely, a SZÁLLÍTÓ által alkalmazott személyt ezen alkalmazás következtében és annak ideje alatt ért baleset miatti kártérítésként vagy egyéb címen követelnek a VEVŐtől, továbbá mentesítenie kell valamennyi olyan intézkedés, bejelentés, eljárás, költség, díj, kár, kiadás, igény és követelés tekintetében, amely  VEVŐnek vagy bármely harmadik személynek okozott illetve azok tulajdonában keletkezett mindazon veszteségekkel, sérülésekkel vagy károkkal függ össze, amelyek a szerződés hanyag, szabálytalan vagy hiányos teljesítéséből erednek, illetve amelyeket bármi módon a SZÁLLÍTÓ, annak dolgozói, alkalmazottjai vagy megbízottjai okoznak. E rendelkezés kiterjed a biztosítással nem fedezett minden egyéb káreseményre,

- KÖTELEZETTSÉGEK

A SZÁLLÍTÓnak be kell tartania mindazokat a törvényi és egyéb rendelkezéseket (munka-, tűzvédelmi, az egészségügyi és a biztonsági jogszabályokat is beleértve), amelyeket a szerződés kapcsán be kell tartani és teljesíteni kell, és mentesítenie kell a VEVŐt azok bármilyen megsértése tekintetében; a SZÁLLÍTÓ különösképpen és maradéktalanul mentesíti a VEVŐt, annak alkalmazottjait és megbízottjait bárminemű és mindennemű olyan intézkedés, kárigény, követelés, eljárás, kár, költség, díj, kiadás és büntetés tekintetében, amely abból eredhet, hogy a SZÁLLÍTÓ nem tett eleget kötelezettségeinek.

***

| #### 1. ANYAGMINTA JÓVÁHAGYÁSI LAP (MINTA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám: |  |  |  |  |  | Tárgy: DOZIMETRIAI RENDSZER 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerkezet |  | Építészet |  | Gépészet |  |  |  |  | Elektromos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benyújtó – Cég: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aláírás: |  |  |  |  |  |
| Információkéréssel kapcsolatos munkarész, rajzszám, költségvetés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leírás: (típus, gyártó, szín, elhelyezkedés…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mellékletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Műszaki leírás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minőség bizonyítvány: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technológiai utasítás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minőségbiztosítási tervlap: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Műszaki Ellenőr |  |  |  |  |  |  | Tervező |  |  |  |  |  |  |  | VEVŐ |  |  |  |  |  |  | ÁLLAPOT |  |  |
| Állapot |  |  |  | A | B |  | C |  |  |  | A | B |  | C |  |  |  | A |  | B | C |  |  |  |  |  |  |  |
| Jóváhagyva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aláírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A – Feltétel nélkül jóváhagyva, B – Megjegyzéssel jóváhagyva és C – Elutasítva

| #### 2. DOKUMENTÁCIÓ KÍSÉRŐ (MINTA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám: |  |  |  |  |  |  |  |  | Tárgy: DOZIMETRIAI RENDSZER 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Szerkezet |  | #### Építészet |  | #### Gépészet |  |  |  | #### Elektromos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Más |  |  |  |  |
| Benyújtó –Cég: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum: |  |  |  | Aláírás: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cél: | Teljesítés |  |  |  |  | Műhelytervek |  |  |  |  |  | Módosítási javaslat |  |  |  |  |  |  | Kiegészítés |  |  |  |  | Egyéb |  |  |  |  |  |
| Dokumentáció jele |  |  | Megnevezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Példányszám |  |  |  |  | Jóváhagyás jele |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  | B |  | C |  |
| Megjegyzés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Műszaki Ellenőr |  |  |  |  | Tervező |  |  |  |  |  |  |  | VEVŐ |  |  |  | ÁLLAPOT |  |  |  |  |  |  |  |
| Állapot |  |  |  |  | A |  | B | C |  | A |  |  |  | B |  | C |  | A | B | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elfogadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aláírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A – Feltétel nélkül jóváhagyva, B – Megjegyzéssel jóváhagyva és C – Elutasítva

| #### 3. INFORMÁCIÓ KÉRÉS (MINTA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám: |  |  |  |  |  |  |  | Tárgy: DOZIMETRIAI RENDSZER 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerkezet | Építészet |  |  | Gépészet |  | Elektromos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Más |  |  |
| Benyújtó –Cég: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum: |  |  |  |  | Aláírás: |  |  |  |  |
| Információkéréssel kapcsolatos munkarész, rajzszám, költségvetés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Igényelt határidő: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kérdés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mellékletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válasz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Műszaki Ellenőr |  |  |  |  | Tervező |  |  |  |  |  |  | VEVŐ |  |  |  |  | ÁLLAPOT |  |  |  |
| Állapot |  | A | B |  | C |  | A |  | B |  | C |  |  | A | B |  | C |  |  |  |  |  |
| Jóváhagyva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aláírás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A – Feltétel nélkül jóváhagyva, B – Megjegyzéssel jóváhagyva és C – Elutasítva

6. számú melléklet

## 3.Tervezési szerződés

I. rész

amely létrejött egyrészről

név:

székhely:

cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám:

adószám:

mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

név:

székhely:

cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám:

adószám:

kamarai azonosító száma:

mint Tervező (a továbbiakban: Tervező), együttesen Felek között az alábbi feltételekkel.

I.

Előzmények

- Szerződő Felek jelen Tervezési Szerződés előzményeként rögzítik, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján közbeszerzési eljárást folytatott le az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet "Dozimetriai rendszer 2010." tárgyában mely közbeszerzési eljárás nyertese jelen szerződés Tervezője lett.

- A közbeszerzési eljárás dokumentumai, így az ajánlattételi felhívás, illetve ajánlattételi dokumentáció és a Tervező által tett ajánlat alapján kötik meg Szerződő Felek a jelen Tervezési Szerződést (a továbbiakban: Szerződés).

II.

Szerződés tárgya

1.	A Tervező elvállalja a MEGRENDELŐ telephelyén :……………………………………………………. szám alatt lévő épületben  Dozimetriai rendszerhez szükséges kiviteli tervek elkészítését. A részletes tervezési programot a Dozimetriai rendszer telepítéséhez szükséges műszaki paraméterek alapján a Dozimetriai rendszer SZÁLLÍTÓja határozza meg, amelyet a Megrendelő jóváhagy.

III.

Szerződés tartalma

2.	Az építészeti, épületgépészeti munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az érintett helyiség és gépészeti rendszer kiviteli terveit, alaprajz, metszet, függőleges csőterv és kapcsolási vázlat szinten,  szerelési, műhely- és gyártmánytervekkel.

a) Az épületgépészeti tervezés elemei:

aa) épületgépészeti számítások, az épületek energetikai méretezése, energiateljesítményének kiszámítása (a külön jogszabályban rögzített esetekben és részletezéssel),

ab) épületgépészeti rendszertervezés, a vezetékhálózatok és berendezések méretezése a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel.

b) Az épületgépészeti tervdokumentáció tartalmazza:

ba) a  rendszerek, vezetékhálózatok és berendezések elrendezési és szerelési terveit,

bb) az elrendezési, nyomvonal-vezetési, szerelési részletterveket,

bc) méretkimutatásokat, konszignációkat,

bd) műszaki leírást , berendezések írásos ismertetésével, a teljesítmény- és fogyasztási adatok (számításon alapuló) értékeivel, az épület funkciójából adódó speciális rendszer  részletes ismertetését.

A rendszert számításokat a vonatkozó szabványoknak megfelelően kell elkészíteni, archiválni.

- A Tervező a terveket az alábbi módon adja át a MEGRENDELŐnek:

- 2 pld. papír, 2db CD, valamint

- Költségvetési kiírás

- A próbaüzem minőségi követelményei.

IV.

Szerződés ellenértéke, a tervezési díj

- Szerződő Felek a tervezési díj összegét az alábbi összegben határozzák meg: Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák díját a szerződés 1. sz. melléklet : Árak-ban írt összegben határozzák meg. A tervezési díj magában foglalja a tervezési feladat teljesítéséhez szükséges feltárások és felmérések költségeit és díját, valamint a jelen szerződésben megjelölt Tervezőt terhelő egyéb költségeket is. A tervezési díjat a kivitelezési szerződéssel együtt fizeti ki a MEGRENDELŐ.

- A szolgáltatások díjába például az alábbi költségek számítanak be:

- tervek sokszorosítási, kötészeti és kezelési költsége, az egy példány hitelesített tervdokumentáció, illetve egy példány másolható tervdokumentáció, mint alapszolgáltatáson túlmenően,

- távolsági utazások közlekedési, megélhetési és szállás költségei, hosszan tartó kiküldetés különélési pótléka, nemzetközi távolsági beszélgetések, fax-üzenetek költsége,

- a hatósági és más eljárások illetéke, igazgatási-szolgáltatási díja,

- a MEGRENDELŐ hozzájárulásával betervezett szabadalom, mintaoltalom, védjegy és egyéb szerzői jogok díja,

- a MEGRENDELŐ által igényelt tervezői felelősségbiztosítás díja.

V.

A szerződés teljesítése, határidő

- A Tervező a terveket közvetlenül a MEGRENDELŐ székhelyére történő kézbesítéssel az átvétel igazolásával teljesíti.

- A felek megállapítják, hogy a szerződés 1. pontjában megjelölt építési és kiviteli tervek osztható szolgáltatásnak minősülnek, ennek alapján munkarészenként részteljesítést kötnek ki.

- A MEGRENDELŐ részére a terveket a Tervező részletes kiviteli terveket legkésőbb 2011.08.15-ig köteles átadni. A Tervező e határidőn belül jogosult előteljesítésre, ez esetben a MEGRENDELŐ az előzetesen elkészített terveket köteles átvenni.

VI.

Tervezői művezetés

- A Tervező a szükséges mérnökóra művezetést köteles biztosítani. A művezetés nincs szakághoz kötve. Amennyiben a helyszínen nem elegendő az építési naplóba beírni a megoldást, hanem rajz is szükséges hozzá, úgy ennek az elkészítésének az ideje is beszámít a tervezési díjba.

- Minden esetben naplóbejegyzés és jelenléti ív készül.

VII.

Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

- Szerzői jogok

- A Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.

- A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés során esetleg keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a MEGRENDELŐ területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is.

2.	Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

  - MEGRENDELŐ a dokumentáció átadásával egyidejűleg a Tervező részére másolatban átadta - a rendelkezésére álló, - az épületre vonatkozó összes tervet, alaprajzot, metszetet, illetve az összes egyéb fellelhető műszaki dokumentumot.

  - MEGRENDELŐ a tervezés során a Tervező részéről kért adatokat, intézkedéseket, Megrendelői döntéseket, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül meghozza.

  - Megrendelő jogosult a Tervező által elkészített és átadott tervrészleteket megvizsgálni, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról Tervezőt a továbbtervezés érdekében tájékoztatni.

  - Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időpontban.

  - Tervező köteles a szerződésben megjelölt tervek elkészítése során a legnagyobb körültekintéssel, tervezői gondossággal eljárni és alkalmazni.

  - A Tervező a terveket az arra vonatkozó kötelező jogi normák, szabványok, ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján köteles elkészíteni.

  - Tervező köteles a szavatossági idő lejártáig a fennálló tervezői felelősségbiztosítási szerződését fenntartani.

  - Tervező a Szerződésben foglalt tervezési munkákkal kapcsolatban jog- és kellék szavatosságot vállal és kijelenti, hogy azokkal kapcsolatban nincs olyan szerzői joga, amely a terv Megrendelő általi felhasználását akadályozná vagy korlátozná, így különösen a Tervező hozzájárulását igényelné, a Tervező részére bármilyen címen történő fizetési kötelezettség keletkeztetése mellett.

3. Jó teljesítés kritériumának minősül,  ha a terv átadásától számított 5 napon belül

- a MEGRENDELŐ nem tesz észrevételt,

- a MEGRENDELŐ által tett észrevétellel kapcsolatban a MEGRENDELŐ és a Tervező egyetértésre jut,

- az építési hatóság kiadja az építési engedélyt amennyiben szükséges,

- a kivitelezési terv alapján felelős kivitelező a munkát megkezdi.

4.	Teljesítés

MEGRENDELŐ a szerződésnek megfelelő terveket köteles átvenni, amely átvétel egyébként MEGRENDELŐ szavatossági jogait nem csorbítja. Ha a MEGRENDELŐ vagy képviselője a műszaki rajzokat kézjegyével előzetesen ellátta, a tervszolgáltatás a tervek többszörözött példányainak átadásakor teljesül.

VIII.

Szerződésszegés

1. A Tervező szerződésszegést követ el, ha a jelen szerződés V.3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt neki felróható módon nem tartja be (késedelmesen teljesít), továbbá hibásan teljesít.

2. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Megrendelő a tervszállítástól számított 5 munka- napon belül jogos észrevételt tesz a terv hibájára vagy hiányosságára, és a Tervező legkésőbb 10 napon belül a terveket kijavítja, illetve kiegészíti.

3. Szerződésszegés esetén Tervező vállalja, hogy:

- késedelmes teljesítés esetén a késedelem időtartamára, továbbá

- hibás teljesítés esetén a hiba felmerülésétől, illetve észlelésétől kezdődően a hiba kiküszöböléséig terjedő időtartamra

az ajánlatban meghatározott összegű, azaz 50 000 ,- Ft/nap kötbért fizet, amelyet Megrendelő jogosult a Tervező számlájából levonni.

4. Szerződő Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza;

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

IX.

Egyéb megállapodások

1.	A Tervezőnek átadott dokumentációk a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, illetve fel nem használhatók. Tervező csak a Megrendelő hozzájárulásával jogosult az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról kívülálló, a tervezési feladat teljesítésében részt nem Megrendelő harmadik személynek adatot szolgáltatni.

2.	Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

3.	Szerződő Felek jelen szerződés tekintetében a szerződést érintő jognyilatkozat tételre és képviseletre, a kivitelezést érintő ügyintézésre, nyilatkozat tételre jogosult képviselőinek megnevezése

| A Felek megbízott és felelős szakmai képviselői |  |
| --- | --- |
| Megrendelőrészéről |  |
| Név: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |
| Tervező részéről |  |
| Név: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |

Jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve általános szerződési szabályai és a Ptk. Tervezési szerződésre vonatkozó 408-410. §-ai az irányadóak. Jelen szerződés … (……….) oldalból és …. (…..) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti 5 példányban készült – melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Tervezőt illeti meg, és amelyet Szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki adatok

2. számú melléklet: Ütemterv

3. számú melléklet: Kivitelezés-biztonsági terv tartalmi elemei

Kelt: ……………………………………..

| ………………………… Tervező | ………………………… Megrendelő |
| --- | --- |

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A TERVEZÉSI SZERZŐDÉSHEZ

I. RÉSZ

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- MEGRENDELŐ megrendeli, Tervező elvállalja – MEGRENDELŐ által szolgáltatott tervezési program alapján – építészeti-műszaki kivitelezési tervezési munka elvégzését és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátását, amelyek pontos tartalmát a jelen szerződés I. Része és a tervezési szerződés 1. számú melléklete részletez.

- MEGRENDELŐ vállalja, hogy Tervező szerződésszerű szolgáltatását átveszi és ezért díjat fizeti. Kijelenti, hogy a tervezéshez szükséges dokumentumokat jelen az ajánlati dokumentációban a Tervező rendelkezésére bocsátotta.

II. RÉSZ

A TERVEZŐ SZOLGÁLTATÁSAI

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- A Tervező a mű megtervezésére, valamint azon szolgáltatásoknak a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelő, a szakmai igények betartásával történő, a felek közti együttműködés kötelezettségét figyelembe vevő teljesítésére, valamint átadására köteles, amelyben a felek jelen szerződésben megállapodtak.

- A Tervező szolgáltatásai a Tervező, a Tervező alkalmazottjai és a Tervező által megbízott szaktervezők és szakértők által a jelen szerződés Alapszolgáltatások fejezetében meghatározott tervezési szolgáltatásokból és a Tervezői Művezetési szolgáltatásból, valamint a Különszolgáltatások fejezetben felsorolt azon szolgáltatásokból állnak, amelyeket a felek megjelölnek, és amelyekre megállapodnak.

2. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

- Az alapszolgáltatások

Az alapszolgáltatások a Dozimetriai rendszer elhelyezéséhez a magyar és az uniós jogszabályban, szabványokban és előírásokban meghatározott tartalmú műszaki tervek elkészítését, és a gépészeti-műszaki tervek megvalósításának tervezői művezetését tartalmazzák.

- Szakaszok

Az alapszolgáltatások magukban foglalják a teljes tervezési és kivitelezési tervezői művezetési folyamatot, a tervezési feladat meghatározásától a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig.

2.1. KIVITELezési TERVKÉSZÍTéSI SZAKASZ

- Kivitelezési terv

MEGRENDELŐ által jóváhagyott és a hatóság által engedélyezett terv és költségbecslés alapján a Tervező a szaktervezőkkel együttműködve elkészíti a Dozimetriai rendszer telepítéséhez szükséges szakipari ágak kivitelezési terveit, beszabályozási tervét, valamint a kivitelezésre vonatkozó műleírást.

- Konszignációk

A kivitelezési terv alapján a Tervező összesíti a szerkezetek mennyiségeit.

2.4. TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZAKASZ

- Meghatározás

A Tervező ellenőrzi terveinek a megvalósulását, részben szerzői jogainak a tiszteletben tartása, részben a MEGRENDELŐ érdekeinek a képviseletéért. A tervek megvalósulását, a tervezői szempontok érvényesítését magyarázattal, tanácsadással segíti, észrevételeit az építési naplóban rögzíti.

3. KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSOK

- Különszolgáltatások azok a munkarészek, amelyeket a Tervező az alapszolgáltatásokkal összefüggésben, de ezeknek a kiterjesztéseképpen végez.

3.1. ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ

- Adatszolgáltatás

A MEGRENDELŐ adatszolgáltatási kötelezettségeinek átvállalása, MEGRENDELŐ által szolgáltatott adatok ellenőrzése.

- Helyszíni felmérések

a Tervező elvégzi, illetve elvégezteti a szükséges felméréseket a helyszínről.

- Vizsgálatok

a Tervező elvégezteti a szükséges építészeti/ gépészeti vizsgálatokat. Ezen kívül a Tervező ellenőrzi a környezet állapotát és szükségszerűen további vizsgálatok elvégzéséről intézkedik.

3.2. ENGEDÉLYEZÉSI TERVKÉSZÍTÉSI SZAKASZ

- Egyéb tervek

a Tervező, ha szükséges az alapszolgáltatásokkal összefüggésben megrendelt hatósági engedélyhez kötött építészeti- műszaki tervdokumentációkat - bontási, rendeltetés-megváltoztatási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési tervek - készít.

- Hatósági eljárások

a Tervező egyeztet a hatósággal, és írásos felhatalmazás alapján képviseli a MEGRENDELŐt az építési engedélyezési eljárásban, amennyiben szükséges.

3.3. KIVITELEZÉSI TERVKÉSZÍTÉSI SZAKASZ

- Szakvélemények

Különleges tervezési folyamatok során a Tervező speciális vizsgálatokat és szakvéleményeket (környezet, zaj, stb.) készíttet.

- Helyiségkönyv

a Tervező helyiségkönyvet készít a kivitelezési tervhez, amely tartalmazza a Dozimetriai rendszer telepítéséhez szükséges valamennyi tervezési, továbbá egyéb igények meghatározását.

- Költségvetés

a Tervező árazott költségvetési kiírást készít a kivitelezési terv alapján.

3.4. KIVITELEZÉSI SZAKASZ

- Megvalósulási terv

Kivitelezők által szolgáltatott adatok alapján a Tervező megvalósulási tervet készít.

| III. RÉSZ | A TERVEZŐ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI |
| --- | --- |
| a Tervező hatásköre | - A Tervező szolgáltatásainak végzése során a szakmai és etikai szabályok betartása mellett a MEGRENDELŐ érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni. |
|  | - A Tervező az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet, illetve ilyen utasításokat nem hajthat végre, még akkor sem, ha erre a MEGRENDELŐ kifejezetten felszólítja. |
|  | - A Tervező a kiadott vagy jóváhagyott terveken a MEGRENDELŐ tudomása és jóváhagyása nélkül semmilyen lényeges módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból semmit nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kötelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben a MEGRENDELŐt késedelem nélkül értesíteni kell. |
|  | - A Tervező köteles felhívni a MEGRENDELŐ figyelmét arra, ha a terv kockázatos, célszerűtlen vagy gazdaságtalan eredménnyel járhat. |
|  | - A tervezési szerződés alapján a Tervező a birtokába jutott adatokat, tényeket, információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja tovább. - Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján a tervezőnek biztonsági és egészségvédelmi koordinátort kell alkalmaznia. |
| Alkalmazott szabványok | 1. A Tervező a magyar/EU szabványok és szakmai előírások figyelembe vételérre és betartására köteles. Amennyiben a MEGRENDELŐ a magyar követelményeknél szigorúbb előírások érvényesítését követeli meg, abban az esetben a szükséges szakmai előírások, valamint az azokhoz esetlegesen kapcsolódó tervezési-, számítási módszereket beszerzi. |
| Szavatosság a tervekért | - A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv felhasználását akadályozza. |
|  | - Amennyiben a kivitelezés a tervek szolgáltatásától számított három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető jogok elévülése a tervek alapján kivitelezett Dozimetriai rendszer műszaki átadás-átvételének időpontja. |
|  | - Amennyiben a tervek kivitelezése azok szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, a Tervező a terveket csak akkor szavatolja, ha azokat a MEGRENDELŐ megbízásából külön tervezési díj fejében felülvizsgálta, és szükség szerint módosította (korszerűségi felülvizsgálat). - Amennyiben az engedélyezési terv átadását követően nem kerül sor kiviteli terv készítésére, abban az esetben a terv átadását követő három év elteltével a Tervező a terv alkalmatlanságáért csak akkor tartozik felelőséggel, amennyiben a tervet felülvizsgálta (engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata). - A korszerűségi felülvizsgálat a szavatossági jogok elévülésének kezdetét három évvel meghosszabbítja. |
|  | - Amennyiben a Tervező szolgáltatása nem minden tervfázis megvalósítására terjed ki, nem szavatol a terv azon hibáiért, amelyek azért következtek be, mert az általa szolgáltatott tervek később módosításra vagy továbbtervezésre kerültek, és ezeket a módosításokat vagy továbbtervezéseket nem ő végezte. |
| Tervek megőrzése | - A tervező valamennyi szolgáltatását köteles írásban, rajzban, vagy elektronikus formában rögzíteni és azokat a Dozimetriai rendszer megvalósulásától számított legalább tíz évig megőrizni. |
| Felelősség az építési költségekért | A Tervező tevékenységénél szavatolja, hogy: - a díjszámítás alapjául szolgáló ár megegyezik a tényleges építési költséggel, - a kivitelezés költségeiről kialakított állásfoglalása (költségbecslés) megegyezik egy esetleges peres eljárásban építési költségként megítélt összeggel. |

| IV. RÉSZ | A MEGRENDELŐ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI |
| --- | --- |
| A MEGRENDELŐ fő kötelezettsége | - A MEGRENDELŐ elsősorban a tervek jóváhagyására, valamint átvételére valamint azok ellenértékének a megfizetésére köteles. |
| A MEGRENDELŐ mellék-kötelezettségei | - A MEGRENDELŐ a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek figyelembe vételével, valamint a felek közötti együttműködés betartásával köteles a Tervező számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást megadni. |
| Tervezési program | - A MEGRENDELŐ feladata, hogy program céljairól a Tervezőt teljes körűen tájékoztassa, igényeit tervezési programban rögzítse. A tervezési programnak különösen tartalmaznia kell az építtető előírásait, kikötéseit, feltételeit, a Dozimetriai rendszer elhelyezésére vonatkozó elképzelését, a megvalósítás ütemezését, a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat, a bővíthetőség, szakaszolhatóság, átrendeződhetőség szempontjait és a különleges berendezéseket. |
| Előirányzott építési költség | - A tervező feladata, hogy meghatározza a Dozimetriai rendszer megvalósításához előirányzott építési költséget, és szükség szerint módosítsa. Az előirányzott építési költség tartalmazza az építési és az egyéb költségeket, valamint az előre nem látott kiadások számára elkülönített fedezetet. |
| Adatszolgáltatás | A következő adatokat, illetve dokumentumokat kell a Tervezőnek átadni: a I. részben meghatározottak szerint. |
| A tájékoztatási kötelezettség megszegése | - Amennyiben a MEGRENDELŐ a Tervezőt nem tájékoztatja azon adatokról, tényekről, információkról, amelyek a terv elkészítéséhez szükségesek, abban az esetben a Tervező megfelelő póthatáridőt tűz ki a tájékoztatási kötelezettség teljesítésére. - Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, vagy a MEGRENDELŐ megtagadja a tájékoztatást, abban az esetben a Tervező jogosult a szerződést felmondani, és az általa elvégzett munka ellenértékét érvényesíteni. |
| Engedélyek beszerzése | - A szükséges engedélyek beszerzése a MEGRENDELŐ feladata. |
|  | - Függetlenül attól, hogy az engedélyezési eljárásban a Tervező milyen szerepet vállal, a Tervező nem felel az engedélyezés sikertelenségéért, amennyiben a sikertelenség nem a terv hibájára vezethető vissza. |
| V. RÉSZ | A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE |
| Határidő | - A szerződő felek a feladat jellegének megfelelően a mellékelt ütemterv szerint állapodnak meg a teljesítési határidőben. - Ütemterv tartalmaz minden lényeges körülményt, különösen a MEGRENDELŐ jóváhagyásához, valamint a hatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges időtartamot. - A határidőket egyik fél sem lépheti túl. |
| Póthatáridő | - Amennyiben bármelyik fél túllépi a határidőket, a másik fél köteles megfelelő póthatáridőt kitűzni a teljesítésre. A póthatáridő eredménytelen letelte esetén, illetve a teljesítés megtagadása esetén a másik fél a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet. - Amennyiben a határidő túllépésének oka elhúzódó hatósági eljárás vagy olyan ok, ami a MEGRENDELŐ érdekkörébe tartozik, abban az esetben a határidők a Tervezőt nem kötik. Ilyennek kell tekinteni különösen: - a tervezési feladat utólagos módosítását, - ha a MEGRENDELŐ késedelmesen közöl tervezési adatokat, ill. késve teljesíti közbenső adatszolgáltatási vagy jóváhagyási kötelezettségét, - vagy olyan más jellegű adatot közöl, mely a szerződés lényeges tartalmára kihatással van, - a tervezés megkezdése után olyan kötelezően figyelembe veendő előírás (jogszabály, szabvány, szabályzat, stb.) lép hatályba, melynek rendelkezése folytán a már elkészített tervet vagy tervrészeket át kell dolgozni. |
| Felmondás | - Bármelyik fél a szerződést a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal felmondhatja, amennyiben a másik fél a megállapodásban vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. - Lényeges szerződésszegésnek minősül különösen az esedékes fizetési kötelezettség, illetve tervszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmaradása, továbbá ha a SZÁLLÍTÓ a Tervező hozzájárulása nélkül a tervtől eltérően végzi a kivitelezést. - Amennyiben a felmondás oka a MEGRENDELŐ kötelezettségszegése, a Tervező a tervek további felhasználását megtilthatja. - A MEGRENDELŐ a vállalkozásba adási és a kivitelezés felügyeleti szakasz szolgáltatásait írásban felmondhatja, amennyiben a Dozimetriai rendszer kivitelezésétől eláll, vagy a megvalósítást tartósan szünetelteti. A felmondási idő nyolc napnál kevesebb nem lehet. A felmondás okát közölni kell. |
| Igények a Tervező szerződésszegése esetén | a Tervező szerződésszegése esetén a MEGRENDELŐ a következőkre tarthat igényt: - Késedelmes teljesítés esetén a MEGRENDELŐt kötbér illeti, mely 50 000 Ft naponta, de a teljes kötbér mértéke nem haladhatja meg az aktuálisan vonatkozó tervezési díj 20%-át. a Tervező kinyilváníthatja, hogy késedelme esetén hozzájárul a kötbér értékének az aktuális számlából történő pénzügyi levonásához. - Hibás teljesítés esetén a Tervező elsődlegesen a tervek kijavítására köteles. Amennyiben a terveket nem javítja ki, abban az esetben azok alkalmatlannak minősülnek. Nem teljesítés, vagy alkalmatlan teljesítés esetén a MEGRENDELŐt kizárólag a Tervező honoráriuma 40%-nak erejéig kötbér, mint átalány-kártérítés illeti meg. |
| Vitarendezés | Felek vitás ügyeiket kötelesek megkísérelni elsődlegesen békés úton, közvetlenül vagy képviselőik útján rendezni. |
| VI. RÉSZ | SZERZŐI JOGOK |
| Szerzői jogok | - A jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásokkal kapcsolatos szerzői jogok Tervezőt illetik. - A MEGRENDELŐ a tervek átvételével és az ellenérték megfizetésével kizárólag egy meghatározott Dozimetriai rendszer megvalósítására jogosult, a tervek e Dozimetriai rendszer megvalósítása érdekében teljesített szolgáltatások eszközei. |
| Tervek felhasználása | - A Tervező által készített tervek kizárólagosan a Dozimetriai rendszer megvalósítása érdekében teljesített szolgáltatási eszközei. - A jelen szerződéssel a szerződés tárgyát képező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotással kapcsolatban Tervező egy meghatározott Dozimetriai rendszer megvalósítása érdekében felhasználási jogot biztosít Megrendelőnek. A felhasználás díját a felek a meghatározott díjba foglalták. - A MEGRENDELŐ kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, esetlegesen a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. |
|  | - A MEGRENDELŐ jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és azokat a Dozimetriai rendszer engedélyeztetéséhez, illetve eladásával, bérbeadásával összefüggésben tájékoztatóként felhasználni. |
| Kijavítás, változtatás, Átdolgozás joga | - A terv hibája esetén a tervellenőr nyilatkozata alapján Tervező köteles a tervet átdolgozni. |
|  | - a Tervező szerzői jogainak megsértését jelenti a tervnek – a Tervező hozzájárulása nélkül történő – olyan kivitelezése, amely megváltoztatja a terv külső (és belső) megjelenését, használatát, illetve működését. |
| Tervek és a Dozimetriai rendszer Nyilvánossága | A MEGRENDELŐ köteles tűrni, hogy a Tervező az elkészült Dozimetriai rendszerről fényképet és videó felvételeket készítsen, vagy készítessen, és a tervekkel együtt nyilvánosságra hozza. A közlemény nem tartalmazhat az építtető által bizalmasnak vagy titkosnak tekintett információt, amennyiben az építtető előzetesen írásban figyelmeztette a Tervezőt, mit tekint bizalmas vagy titkos információnak. |
| Névhasználat |  |
|  | A Tervező kérésére a MEGRENDELŐ köteles feltüntetni nevét és a tervezés vagy kivitelezés időpontját. A szerződő felek határozzák meg a feltüntetés módját. A feltüntetés módja nem sértheti a MEGRENDELŐ indokolt érdekét. |

A tervezési szerződés 1. számú melléklete: Műszaki adatok

A tervezési szerződés 2. számú melléklete: tervezési ütemterv

A tervezési szerződés 3. sz. melléklete

A Dozimetriai rendszer telepítéséhez szükséges, kiviteli tervekhez melléklendő kivitelezés-biztonsági terv tartalmi elemei

1. Épület:

1.1. megnevezése,

1.2. funkciója,

1.3. alapadatai.

2. A Megrendelő által meghatározott, az általános munkavédelmi (munkabiztonsági, munka-egészségügyi) előírásokat meghaladó kiegészítő követelmények (a követelményt előíró szervezet megnevezésével).

3. A lefolytatott egyeztetések jegyzőkönyve.

4. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett Dozimetriai rendszer elhelyezésére szolgáló épület (építmény) kielégíti az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet IV. fejezetének előírásait.

5. A beépítendő építési anyagokkal kapcsolatos legfontosabb követelmények ismertetése (csúszásmentességi, kopásállósági követelményeknek megfelelő fokozatok, minőségi előírásokkal kapcsolatos tervezői előírások stb.).

6. Tervezett technológiák:

6.1. a beépítésre tervezett technológiai berendezések, azok elhelyezési (telepítési) vázlata, a kezeléshez szükséges területek feltüntetésével,

6.2. a beépítésre tervezett berendezésekkel kapcsolatos:

- munkavédelmi

- tűzvédelmi,

- munkabiztonsági, munka-egészségügyi) előírások, követelmények [jogszabályhely, szabványhely, egyéb vonatkozó (üzemeltetési) előíráshely feltüntetésével], valamint ezek tervezési értékei, és a kivitelezés során alkalmazandó tűz- és munkavédelmi szabályok,

6.3. a beépítésre tervezett berendezések sajátos telepítési követelményei (alapozási külön-követelmények, energia, közmű csatlakozások, kollektív védelem stb.),

6.4. a tervezett technológia kiszolgálásához szükséges létszámadatok,

6.5. a létszámadatok, illetve a tervezett technológia (munkaeszközök) követelményei alapján a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban előírt követelmények, és ezek tervezési értékei (megvilágítás, szellőzés, zaj, rezgés, légsebesség, gáz-, gőz-, porkoncentráció értékek, ionizáló és nem ionizáló sugárzás stb.),

6.6. a technológiai folyamat során felhasznált, kezelt, tárolt, továbbított - az egészséget veszélyeztető - anyagok, a veszélyek megszüntetésére, csökkentésére tervezett megoldások,

6.7. a tervezett kollektív védőeszközök (fény, zaj, rezgés, levegőszennyezettség, sugárzás elleni védelem),

6.8. a technológiából adódó veszélyek miatt szükséges jelző- és riasztóberendezések, veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratok, táblák,

6.9. nyilatkozat arról, hogy a tervezett anyagtároló-helyek kialakítása az anyag tulajdonságai szerinti előírásoknak megfelelnek,

6.10. nyilatkozat arról, hogy a technológia sajátosságaihoz tervezték a kijáratokat, vészkijáratokat.

7. A beépített technológiai berendezések jogszabályokban, szabványokban, egyéb műszaki előírásokban előírt munkavédelmi felülvizsgálati gyakoriságainak felsorolása, illetve ilyen előírások hiányában, vagy ha indokolt az előírtnál gyakoribb felülvizsgálati periódus, abban az esetben az alkalmazott technológiai sajátosságok, a technológiából adódó veszélyek, valamint a tervezett technológia és környezet egymásra hatásának figyelembevételével a felülvizsgálati gyakoriság meghatározása.

8. A különböző szakterületi tervezők nyilatkozatai a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki előírások betartásáról (tételesen felsorolva azokat), a szabványoktól, műszaki előírásoktól való eltérések tételes felsorolása, feltüntetve az eltérések indokait, valamint nyilatkozatot az esetleges eltéréseknek az adott szabvánnyal, előírással való munkavédelmi egyenértékűségéről.

9. A tervezett Dozimetriai rendszer, technológia sajátosságaiból adódó esetleges védőtávolságok, közlekedési utak előírt paraméterei, valamint ezek tervezési értékei.

10. A tervezett Dozimetriai rendszer legfontosabb paraméterei, az érintésvédelmi rendszer meghatározása, felhasznált elektromos anyagokkal kapcsolatos legfontosabb előírások ismertetése (minőségbiztosítási követelmények, védettségi előírások stb.).

11. Az üzembe helyezéshez előírt dokumentáltan elvégzendő mérési, minősítési, minőségtanúsítási feladatok felsorolása (megvilágítás, szellőzés és klimatizálás, zaj, rezgés, levegőszennyezettség, ionizáló és nem ionizáló sugárzás stb.).

12. Az alkalmazott technológiának a tervezési szinten tovább nem csökkenthető (fennmaradó) veszélyei, kockázatai (felsorolás).

13. A követelmények kielégítését igazoló dokumentumok jegyzéke (mérési jegyzőkönyvek, minősítő iratok, tanúsítványok stb.).

14. Szükségesnek ítélt egyéb elemek:

***

13.számú melléklete

Az átadás átvétel és az építtetői fedezetkezelő

## Az átadás átvétel és az építtetői fedezetkezelő

- Az elkészült munkát a SZÁLLÍTÓ a szerződéses határidőt megelőzően 5 nappal korábban köteles készre jelenteni.

- Az elvégzett munkák átadás-átvétele a Felek által jelzett befejezési határidőt követő 5 munkanapon belül megtörténik. Az átadás-átvétel lezárását megelőzően a VEVŐ által kifogásolt hibákat és hiányokat SZÁLLÍTÓ köteles haladéktalanul, 5 munkanapon belül megszüntetni. Csak hiba és hiánymentes átadás lehetséges.

- A SZÁLLÍTÓ köteles az átadás-átvétel lezárásáig a VEVŐnek átadni az általa végzett munkarészekre vonatkozó valamennyi műbizonylatot és átadási dokumentációt magyar nyelven az alábbiak szerint:

- A tervtől eltérő kivitel esetén 2 pld. megvalósulási tervdokumentáció nyomtatva és elektronikus adathordozón CAD formában. A tervvel egyező kivitel esetén az eredeti tervek egy példányának kivitelező által cégszerűen hitelesített példánya, Műbizonylatok, Import anyagok és berendezések hazai minősítése,

- a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozat,

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot,

- a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt,

- az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját,

- ha rendelkezésre áll, az energetikai tanúsítványt, és

- minden olyan egyéb dokumentációt, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges.

- építési naplópéldányt annak összes mellékletével,

- a megvalósítási dokumentációt,

- a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,

- üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,

- a nyomáspróba jegyzőkönyveit,

- a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,

- a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot,

- a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,

- az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és egészségvédelmi tervet,

- a sikeres próbaüzem dokumentációját,

- mindazon iratokat, amelyet SZÁLLÍTÓ ajánlatában megjelölt.

- A VEVŐ, amennyiben a SZÁLLÍTÓ írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő öt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben meghatározott határidőben,  a SZÁLLÍTÓ kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

- A VEVŐ, köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb 15 napon belül az ellenszolgáltatást teljesítése érdekében a számlákat továbbítani.

- A VEVŐ által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a tizenöt napos határidő eredménytelen elteltét követően, a SZÁLLÍTÓ  a VEVŐ által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a  VEVŐ fizetési számlája terhére (4. számú melléklet: 	Beszedési felhatalmazás).

- Az építtetői fedezetkezelő tevékenységet külön szerződés alapján a Magyar Államkincstár látja el:

Név: Magyar Államkincstár

Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Állampénztári Iroda

Cím: 1139 Budapest Váci út 71.

Tel.: 06 1/ 452 8823

Törzskönyvi szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

Fedezetkezelői számla száma: ……………………………..

- VEVŐ a munka ellenértékének megfelelő összeget a kifizetési  határidőre a fedezetkezelő – tárgyi beruházásra megnyitott – számláján biztosítja. A benyújtott számla kifizetését határidőre a fedezetkezelő biztosítja.

- VEVŐ a fedezetkezelői számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építtetői fedezetkezelő részére.

- VEVŐ feladata az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti teljesítésről kiállított számla eljuttatása az építtetői fedezetkezelő részére.

- A fedezetkezelői számlát az építtető VEVŐnek legkésőbb az építési szerződés hatályának beálltáig kell megnyitnia. Az építtető köteles az építési szerződésben meghatározott kivitelezési szakasz kivitelezésének megkezdése időpontjáig a teljesítés szerződés szerinti ellenértékének fedezetét - ami a fedezetkezelői számlára történő befizetés vagy olyan pénzügyi eszköz értéke képezhet, amely biztosítja az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét - az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni.

  - A jóváhagyott számla kiegyenlítése a kézhezvételétől számított 15 banki napon belül átutalással történik meg. 	A Megrendelő a SZÁLLÍTÓ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… banknál vezetett ________-________-________ sz. bankszámlájára történő utalás iránt intézkedik.

***

# V. MELLÉKLETEK

# VI. A DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI

## 1.Útmutatók

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét az alábbi útmutatókra

| Típus | Kibocsátás dátuma [-] | Cím | Közbeszerzési Értesítő lapszáma |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában | 2010. évi 152. szám |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa Útmutatója a Kbt. 124. §-a szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételeiről | 2010. évi 152. szám |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója az építési beruházásokkal kapcsolatos egyes jogszabályváltozásokról | 2010. évi 152. szám |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a helyi önkormányzati költségvetési szervek beszerzéseiről | 2010. évi 152. szám |

| Típus | Kibocsátás dátuma [-] | Cím | Közbeszerzési Értesítő lapszáma |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában | 2010. évi 152. szám |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa Útmutatója a Kbt. 124. §-a szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételeiről | 2010. évi 152. szám |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója az építési beruházásokkal kapcsolatos egyes jogszabályváltozásokról | 2010. évi 152. szám |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a helyi önkormányzati költségvetési szervek beszerzéseiről | 2010. évi 152. szám |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a részajánlattétel lehetőségének az ajánlatkérő általi kötelező biztosításával kapcsolatos kérdésekről | 2010. évi 152. sz |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. 303. §-a szerinti módosításával és 304. §-a szerinti teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről | 2010. évi 152. szám |
| Tanács útmutatói | 2010.12.22. | A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában | 2010. évi 152. szám |

## 2.Jogszabályok jegyzéke

- 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet

- 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet

- 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

- 1997. évi CLIV. törvény

- 1997. évi XLVII. törvény

- 1997. évi I. törvény

- 1996. évi CXVI. törvény

- 1995. évi LIII. törvény

- 1993. évi XCIII. törvény

- 1992. évi XXXIII. törvény

- 1992. évi XXIII. törvény

- 1992. évi XXII. törvény

- 1991. évi XI. törvény

- 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet

- /2009. (III. 17.) EüM rendelet

- 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

## Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetre (OSSKI) vonatkozó jogszabályok

- 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

- 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről

- 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről

- 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet
a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről

- 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet
az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről

- 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről

- 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet
a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

- 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
 az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

- OSSKI alapító okirata

## Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal tájékoztató levele

***

Az időrend meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra az esetre is, ha a Kiértékelő a benyújtott kérelem alapján nem kapná meg a szükséges engedélyeket. Ez esetben az időrendbe tervezni kell a határidő meghosszabbítás alapján rendelkezésre álló időtartamot is, de a teljesítési határidő ez esetben is az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megjelölt időpont.

3. Táblázat. 3.1.1 sor adatait értékeli az Ajánlatkérő.

3. Táblázat. 3.1.2  sor adatait értékeli az Ajánlatkérő.

3. Táblázat.  3.2.1 sor adatait értékeli az Ajánlatkérő.

3. Táblázat.  3.8.1 sor adatait értékeli az Ajánlatkérő.

3. Táblázat.  3.9.1. sor adatait értékeli az Ajánlatkérő.

3. Táblázat 3.27.1 sor adatait értékeli az Ajánlatkérő.

3. Táblázat 3.27.2 sor adatait értékeli az Ajánlatkérő.

3. Táblázat 3.27.3 sor adatait értékeli az Ajánlatkérő.

3. Táblázat 3.27.4 sor adatait értékeli az Ajánlatkérő.

Az Ajánlatkérő a KT 2/2004. számú ajánlását alkalmazza (KÉ.2010/37.szám 2010/03/31.)

A megfelelőt kell megjelölni, a nem kívánt felirat törlendő!

A táblázat  1. és 3. sorában közölt adat a szerződés teljesítése során nem változhat, az árakat 2012. február 01-i teljesítéssel kell kalkulálni.

A 3. és 4. oszlopban, a 1. és 2. sorszámú sorban a megajánlott árakat HUF–ban kell megadni!

Az Ajánlatkérő közösségi adószáma: HU15598794. Az Ajánlatkérő nem jogosult Áfa visszaigénylésre. A dokumentációban mindazon rovatban, ahol az Áfa értékével növelt adatot kell megjelölni, ott ezen összeget kell szerepeltetni.”

A dokumentációban mindazon rovatban, ahol az Áfa értékével növelt adatot kell megjelölni, ott ezen összeget kell szerepeltetni, az értékelésési adatként. Amennyiben az ajánlattevő az általános forgalmi adóra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő jogosultsággal rendelkezik, erre a körülményre, a jogszabály pontos megjelölésével, hivatkozhat.

A megfelelő részt kell beírni.

1. Mikro vállalkozás (1-10 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg)

2. Kis vállalkozás (11-50 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg)

3. Középvállalkozás (51-250 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg)

Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, úgy ajánlattevő arról köteles ajánlatában nyilatkozni.

A megfelelő szöveget kell választani.

Kbt. 70.§ (2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől együttműködési szerződés kötését kéri egyetemleges felelősségvállalás mellett. Az együttműködési szerződést az ajánlathoz csatolni kell.

Benyújtható ajánlattevői igazolások:

1. magánszemély esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány,

2. cég esetében az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata,

3. egyéb jogalanyok esetében közjegyző által hitelesített nyilatkozat.

Mindegyik esetben 60 napnál nem régebbi lehet az igazolás!

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó vonatkozásában becsatolandó még az alábbi dokumentum:
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példánya.

Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az aláírási jogosultság ellenőrzése céljából az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolati formában kell az ajánlathoz csatolni, akik az ajánlatot, az abban szereplő nyilatkozatokat szignálják, aláírják.

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (konzorcium esetén a konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell eredeti vagy közjegyző által hitelesített formában, melyen szerepelnie kell a felhatalmazott személy aláírás- és szignómintájának is.

A táblázatok a kiértékelés gyorsítása érdekében kiegészíthetők egy további oszloppal, amelyben az ajánlat oldalszámára hivatkozva megjelölhető a kért adat feltüntetésének helye.

Az árajánlat részletezése. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetés kitöltött, tételesen beárazott formáját mind nyomtatott, mind elektronikus formában. Az ajánlati árakat úgy kell megadni, hogy azok a szerződés teljes időtartama alatt fixek legyenek. Az árakat magyar forintban kell megadni. Az ajánlati ár tartalmazzon minden felmerülő költséget, ráfordítást (így a termék árát, az ajánlattétel, a csomagolás és szállítás költségeit, a felmerülő adókat és illetékeket, oktatási költség, stb.). A kiértékelő berendezéshez szükséges a kalibrációs sugárforrás, de nem követelmény e sugárforrás hitelesítése. E sugárforrás elsődleges célja, hogy az Ajánlatkérő a használat során a doziméterek működőképességét ellenőrizze. Az Ajánlatkérő a sugárforrás minősítéséért költséget nem számít fel.

Az "1. Ajánlati ár táblázat" 1. sorszámmal ellátott sorába kell beírni ezeket az összegeket.

Az 1.2, 1.4 és 1.6 pontok esetén a típusvizsgálati/hitelesítési eljárásban felhasznált doziméterek – ha azok funkcionalitásában semmiféle romlás nem következett be a típusvizsgálati/hitelesítési eljárás alatt – a jelen ajánlatkérésben szereplő 200-200 darabnyi doziméter-igény részét képezik.

A Rendszer telepítésére szolgáló helyiségek (OSSKI „B” épület I. emelet– Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat) alaprajza – ld. III. Műszaki Leírás / 2.sz. Melléklet – alapján! Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy mely helyiségek szükségesek a Rendszer elhelyezésére.

Amennyiben a "Rendszer" kialakítása érdekében az egyes helyiségekben bizonyos – akár csak átmeneti jellegű– átalakításokra, kiegészítésekre lenne szükség (például, de nem kizárólag: nyílászárók kiemelése, ajtótok kibontása; épületen kívüli N2-gázpalack-tároló és N2-gázvezeték kialakítása; légkondícionáló kialakítása; 3 fázisú / nagyobb terhelhetőségű elektromos vezetékezés kialakítása, stb.), akkor ezek kivitelezéséről, beleértve az esetlegesen szükséges beépítésre kerülő anyagokat és a helyreállítást is, az Ajánlattevő köteles gondoskodni...Az Ajánlattevő külön díjazás nélkül is vállalhatja e tevékenységet, ebben az esetben ezek költségét az Üzemeltetési költségek táblázat 2.19 sorában és Az ajánlati ár táblázat 2. sorában sem kell szerepeltetni.

A részletes tervezési programot is meg kell határozni.

Kimutatandó a Rendszer átlagos működtetési költsége 3 évre.  A Táblázatban részletezett Doziméterek és Tartóik 2012. évben beszerzésre kerülnek. Az egésztest doziméterek évente háromszor, a résztest-doziméterek évente hatszor kerülnek kiértékelésre. Itt kell szerepeltetni valamennyi fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségeket, kivéve azokat, amelyek 4. bírálati részszempontnál kerülnek értékelésre. E költségeket külön kell szerepeltetni és összegükkel csökkenteni kell a 2. bírálati részszempontnál értékelt tételeket. Az MKEH által közölt, egyenkénti hitelesítés költséget kell a költségek számításánál figyelembe venni.

A fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségeket együttesen kell e táblázatban szerepeltetni!

Ahol a "munkaidő és költségek" kifejezés szerepel, ott minden esetben 8.600 Ft/óra díjjal kell szorozni az órákban kifejezett munkaidő szükségletet, és ezt az értéket kell a költségek oszlopaiban szerepeltetni!

E tétel értékét külön kell szerepeltetni, mivel ezek értékelése a dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatósága szempontnál kerül értékelésre!

E tétel értékét külön kell szerepeltetni, mivel ezek értékelése a dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatósága szempontnál kerül értékelésre!

A kiértékelő berendezéshez szükséges a kalibrációs sugárforrás, de nem követelmény e sugárforrás hitelesítése. E sugárforrás elsődleges célja, hogy a Szolgálat a majdani munkavállalói használat során a doziméterek működőképességének időbeli állandóságát ellenőrizni tudja, hogy az esetlegesen elhasználódott, tönkrement dozimétereket kiszűrhesse.

Az OSSKI e sugárforrás minősítésének elkészítéséért költséget nem számít fel.

A kWh értéket 25 Ft/ kWh összeggel kell beszorozni és ennek eredményét kell az utolsó oszlopban szerepeltetni!

Itt kell szerepeltetni az oktatási költségeket és minden más nem részletezett költséget!

Az "1. Ajánlati ár táblázat" "Fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségek" sorába kell beírni az összegeket.

A kiértékelési és besugárzási feladat ellátásához szükséges külső fogyóanyagok  és egyéb eszközök (pl. nitrogén, szűrt tisztított levegő, hűtővíz stb.) összköltsége 3 évre és a „III. Műszaki Leírás” 1. számú Melléklete szerint.

A „III. Műszaki Leírás” 3. sz. táblázat 3.35-3.37. pontjainak megfelelően! Csatolni kell szoftver felhasználási szerződést is!

Az oktatás tematikájának ismertetése, max. 1500 karakter!

Két oktató költségét kell szerepeltetni, ha egyidejűleg két személy végzi az oktatást.

A megajánlott jótállás időtartamára kiterjedően a „III. Műszaki Leírás” 2.sz. táblázat 2.18 pont szerinti tartalommal

Ha a Rendszer működéséhez szükségesek fogyóanyagok (például, de nem kizárólag: nitrogén-gáz stb.) és ezek forgalmazását az ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő részére legalább 10 évig, akkor ezen vállalást kell itt megadni.

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő a MÁK-nál vezetett 10032000-00290445-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással ("Dozimetriai rendszer 2010" megjegyzéssel) az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték visszafizetése érdekében a Kbt. 59.§ (5) bekezdése szerint jár el.

A Jóteljesítési  biztosíték az ajánlattevő választása szerint igazolható az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MÁK-nál vezetett 10032000-00290445-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással (a megjegyzés rovatba „Dozimetriai rendszer 2010” hivatkozást kell beírni), vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A választott igazolási módnak megfelelő irat eredeti példányát kell csatolni!

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a gyártó 90 napnál nem régebbi keltezésű meghatalmazását a forgalmazási jogosultságra, amelynek érvényesnek kell lenni a szerződés időtartama végéig.

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy típusmódosítás („Költségvetés” 1.2-1.8 tételek) esetén ajánlattevő az új terméket az eredetileg megajánlott termék árán szállítja (ha az új, kipróbált termék a dokumentációban rögzített elvárásoknak megfelel).

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell mindazon gazdálkodó szervezetek köréről, amely(ek) felett az ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely(ek) az ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorolnak. Ezen nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érintett gazdálkodó szervezet(ek) cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, elérhetőségét. Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, úgy ajánlattevő erről köteles nyilatkozni.

A megajánlott rendszer angol és magyar nyelvű, származását/eredetét igazoló okirat egyszerű másolata.

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott Doziméter az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján orvostechnikai eszközöknek minősül-e („Költségvetés” 1.2-1.7 tételek).

A megajánlott termék angol és magyar nyelvű használati utasítását egyszerű másolatban kell mellékelni, azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő fenti bekezdésben foglalt nyilatkozata szerint a megajánlott termék orvostechnikai eszköznek minősül, akkor a használati utasításnak a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletnek megfelelő tartalmúnak kell lennie. Az oktatáshoz szükséges részletességű használati utasítását csak a nyertes ajánlattevőnek kell csatolnia a szerződés mellékleteként, az oktatás megkezdéséig.

Ajánlattevő nyilatkozatát kell mellékelni arról, hogy az általa benyújtott valamennyi fordítás teljes egészében megfelel az eredeti (idegen nyelvű) dokumentumok tartalmának. A kezelési utasítást magyar (csak a kiértékelési részre vonatkozó tartalom) és angol nyelven (teljes anyag) nyújthatja be az Ajánlattevő.

A megajánlott termék forgalmazási jogosultságáról szóló igazolást a Magyar Köztársaság területére forgalmazási jogosultsággal rendelkező gyártó/forgalmazó tekintetében olyan egyszerű másolati példányú okirat csatolásával, amely a forgalmazási jogosultságát legalább 2014. december 31. napjáig biztosítja az ajánlattevő számára.

Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a jótállási idő alatti karbantartási szolgáltatásban részt vevő szakemberek a szolgáltatás ellátásához szükséges képzettséggel rendelkeznek.

Rendelkeznie kell 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt dozimetriai szakemberrel, aki az oktatásban közvetlenül részt vesz és aki rendelkezik jogosultsággal az adott oktatási munkák végzésére; (együttes megfelelés)..

A teljesítésért felelős, a szerződés teljesítése során ajánlattevőt képviselő személy megnevezése, képzettségének ismertetése, szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló dokumentumok csatolásával. Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. § (3) bekezdése, illetve a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint is. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítését – termék minőség, szállítás, oktatás – is felügyeli és koordinálja.

Egyszerű másolatban is megfelel, de a Kbt.70/A.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az iratot a nyilatkozó személynek kell aláírnia.

Egyszerű másolatban nyújtandók be. Az I. fejezet III.2.3) szakasza "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" c. oszlopának b) pontjában szereplő "dozimetriai szakembernek".az minősül, akit a gyártó erre írásban hivatalosan kijelöl.

Az ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációban előírt minimum-követelményeknek megfelelő vagy kedvezőbb tulajdonságát termékleírással vagy a gyártó nyilatkozatával kell igazolnia. Amennyiben a termékleírás nem tartalmaz minden olyan adatot, amely annak megállapításához szükséges, hogy a termék megfelel-e az ajánlati dokumentációban előírt minimum-követelményeknek, az ajánlattevőnek csatolnia kell a gyártó nyilatkozatát a termék ezen jellemzőiről.

A beszerelt anyagoknak és elemeknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok szerinti minőségnek. Erről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, vagy csatolni kell a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentést. Külön meg kell jelölni a gyártás során alkalmazott lényegesebb szabványokat.

Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy amennyiben az ajánlott termékre vonatkozó bármely – hazai vagy nemzetközi – rendszerben elismert minőségtanúsító intézmény által kibocsátott, az ajánlattevő által csatolt tanúsítvány érvényessége bármikor, a szerződéses periódus vége előtt lejárna, akkor a saját költségére és veszélyére beszerzi az új, érvényes tanúsítványt még a csatolt tanúsítvány lejárata előtt, és az új tanúsítványt haladéktalanul benyújtja az Ajánlatkérő részére.

A Rendszer teljes leszállítását, végleges üzemeltetési célú üzembe helyezését, oktatását, valamint a járulékos adminisztratív kötelezettséget együttesen úgy kell teljesíteni és ütemezni, hogy az ajánlatkérő a számlát legkésőbb 2012.02.20-ig megkapja. Ismertetni kell a szállítás, az üzembe helyezés, az oktatás, valamint a járulékos engedélyezések ütemezését!

A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni. Amennyiben a rendelkezésre álló hely nem elegendő külön íven kell a további javaslatokat megtenni!

Az ajánlat minden oldalát (az üres oldalakat is) kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, folyamatos sorszámozással valamint a megfelelő helyeken a cégjegyzésre jogosult kézjegyével kell ellátni. Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 4 papír alapú példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani, valamint elektronikusan is CD vagy DVD adathordozón, Microsoft Word ".doc" formátumban. Az ajánlat minden példányán szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti”  nyomtatott példány tartalma a mérvadó.

Az ajánlat érvénytelen, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján, amennyiben a megajánlott termék, a termékleírás, vagy a doziméter-termékminta alapján, nem felel meg a meghatározott részletes, minimum szakmai követelményeknek. A szerződés teljesítése során szállított termékek minőségének meg kell egyeznie az ajánlathoz csatolt doziméter-termékminta minőségével.

A benyújtható  igazolások:

1. a VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása,vagy

2. a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolás.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (1) bekezdése alapján az adózó közbeszerzési eljárásban történő részvételhez ún. együttes adóigazolás kiállítását is kérheti az APEH-tól. Az együttes adóigazolás tartalmazza mind az állami adóhatóság, mind a vámhatóság által nyilvántartott köztartozást, illetőleg azok hiányát.

A 60. § (1) szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

A Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése értelmében a VPOP, az APEH és a jegyző, mint köztartozást nyilvántartó hatóságok által kibocsátott igazolás akkor fogadható el a közbeszerzési eljárásokban, ha

- az az eljárás eredménye kihirdetésének időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt, és

- igazolja, hogy az igazolás kiállításának időpontjában az igazolás címzettjének nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy

- van, de a köztartozás, vagy az annak megfizetésére kapott halasztás az eljárás eredménye kihirdetése időpontját megelőző egy éven belül jár(t) le vagy az eredményhirdetés után fog lejárni, feltéve, hogy az ennek megállapításához szükséges információkat az igazolás tartalmazza.

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 4. § (3) bekezdése szerint bizonyító ereje csak az elektronikus formában létező elektronikus aláírással ellátott dokumentumnak van, a kinyomtatott forma tekintetében a bizonyító erő már nincs meg, így nem tekinthető hiteles dokumentumnak.

a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzintézet az ajánlat benyújtását megelőző 90 napnál nem régebbi nyilatkozata eredetiben vagy hiteles másolatban az ajánlattevő fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal:

- mióta vezeti a vállalkozó számláját,

- azon volt-e az igazolás kiállítását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát.

Követelmény: ) Számviteli beszámoló alapján mérleg szerinti eredmény az utolsó 2 lezárt üzleti év egyikében pozitív, illetve a könyvvizsgáló korlátozott záradékkal nem látta el. (önálló megfelelés).).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): +
Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont és 68. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése: a leszállított és beüzemelt ionizáló sugárzás alkalmazásán alapuló, orvosi, laboratóriumi vagy mérő műszerekre, berendezésekre vonatkozó legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább egy nettó 10 millió Ft értékű referencia,

A referencia ellenőrzése érdekében a megrendelő adatit is meg kell jelölni: a referens neve, továbbbá telefon, fax, e-mail és postacím.

Amennyiben ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy a megajánlott termék orvostechnikai eszköz, akkor a Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pont alapján a megajánlott terméknek a 93/42/EEC irányelvnek, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletnek megfelelő minőségi/megfelelőségi tanúsítványát kell egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.

A steril termékekre történő ajánlattétel esetén csatolandó – független ellenőrző laboratóriumtól származó igazolás – hogy a termékek tisztasága megfelel az idevonatkozó előírásoknak. A dokumentációban a sterilitásra vonatkozó feltételt úgy kell értelmezni, hogy az ajánlattevő steril dozimétert ajánl, a sterilitás csak akkor megfelelő, ha a sterilitásra vonatkozó hazai követelményeknek is megfelel az adott eszköz, és az ajánlattevő ezt a megadott módon igazolja.

Amennyiben az összeállítás és a sterilezés nem egy helyen történik, csatolandó a sterilezést végző szervezet bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványának a másolata, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés leírása, mely szerint végezhet független szervezet számára sterilizálást.A jelenleg érvényes hazai szabályozás szerint a foglalkozási sugárterhelés ellenőrzésére használatos doziméterek nem minősülnek orvostechnikai eszköznek (így pl. jelenleg az intervenciós radiográfiában a sebészeti beavatkozások alatti használatra szánt gyűrű-doziméterek sem minősülnek kötelezően steril orvostechnikai eszköznek) – emiatt az ajánlatkérő nem követeli meg kötelezően teljesítendő alkalmassági minimum feltételként az ajánlott áruk sterilitását.A dokumentációban a sterilitásra vonatkozó feltételt úgy kell értelmezni, hogy ha valamely ajánlattevő steril dozimétert ajánl, akkor ennek az eszköznek a sterilitását csak akkor fogadhatja el a Bíráló Bizottság, ha a sterilitásra vonatkozó hazai követelményeknek is megfelel az adott eszköz, és az ajánlattevő ezt a megadott módon igazolja.

Kbt. 71.§-a  alapján: 71. § (1) *  Az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

b) *  az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

c) *  az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá

d) *  a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.

(3) *

(4) Ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta, az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolásokat is az ajánlatban kell megadni.

(5) *

Kbt.63.§ (3) bekezdése alapján.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
- akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak,
- akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b-c) pontja szerinti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
- akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak,
- akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) szerinti kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek:
- az ajánlatban írásban kell nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
- nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek), a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül kell a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdései szerint igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés és 61. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá - figyelemmel a Kbt. 63/A. §-ában foglaltakra. Az igazolások a Kbt. 20. § (3) bekezdése értelmében eredetiben vagy hiteles másolatban nyújthatók be.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.

Kbt. 65.§-a szerint.

A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján.

A kizáró okok igazolása az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. Az igazolás módja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlattevőre vonatkozó szabályok szerint kell igazolni.

A minőségellenőrzési célú referencia-besugárzó megléte kötelezően teljesítendő minimális követelmény, nem tekinthető az alkalmazott technológiától függően opcionálisnak, kiegészítő értelműnek. E besugárzó felhasználásának célja nem csak valamely műszaki paraméter vagy paraméterek állandóságának vizsgálata, hanem a Szolgálat által kiküldendő doziméterek működőképességének a rendszeres és gyors ellenőrzése is. A 2006-2009. éveket magukba foglaló filmdozimetriai statisztikai elemzéseink azt mutatják, hogy országos szinten a Szolgálat által kiküldött, ép állapotú filmdoziméterek 0,4%-a sérülten érkezett vissza a Szolgálatunkhoz (az egészségügyben ez az arány 0,9%, az iparban 0,6%). E sérülések némelyike olyan volt, amely gyors szemrevételezéssel nem is volt a doziméter külsején észlelhető (pl. átnedvesedés, meghajlítás, stb.) – de egy kisebb hányadban olyan jeleket tapasztaltunk, amely alapján felmerül a szándékosság gyanúja. Az említett minőségellenőrzési célú besugárzónak az alkalmazásával, majd az ezzel besugarazott doziméterek újbóli kiértékelésével kívánja a Szolgálatunk kiszűrni a véletlenszerűen tönkre ment illetve a szándékosan tönkre tett dozimétereket.

A közbeszerzés becsült értéke (Kbt. 245. §). A közbeszerzés értékének megállapítására a 35-39. §, 39/A. § és a 40. § (1)-(5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ha minden pályázat ajánlati ára ezen összeg felett lesz,

akkor az eljárás a Kbt. 92.§ c) pontja alapján eredménytelen, mivel egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot. Ez esetben új eljárás lefolytatásáról dönthet az ajánlatkérő!

Az egyik pályázó ára alatta, illetve egy másik pályázó ára a maximális érték felett lesz akkor

az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat – az ártól függetlenül – értékeli és a bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával hirdeti ki az eljárás nyertesét.

az Ajánlattevőnek mind az egyes Doziméter-fajtákból, mind az egyes Tartó-fajtákból (azaz a kazettákból és gyűrűkből) 5-5 darabot termékmintaként az ajánlati pályázati anyagukkal együtt kell benyújtani.

Kimutatandó a Rendszer átlagos működtetési költsége 3 évre, annak feltételezésével, hogy e Táblázatban részletezett Doziméterek és Tartóik beszerzésre kerülnek, és minden egésztest Doziméter évente háromszor, minden résztest-Doziméter évente hatszor kerül kiértékelésre. Itt kell szerepeltetni valamennyi fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségeket.

A fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségeket együttesen kell e táblázatban szerepeltetni!

Ahol a "munkaidő és költségek" kifejezés szerepel, ott minden esetben 8.600 Ft/óra díjjal kell szorozni az órákban kifejezett munkaidő szükségletet, és ezt az értéket kell a költségek oszlopaiban szerepeltetni!

Ha a fogyóanyag költségét a szerződés időtartamára térítésmentesen vállalja az Ajánlattevő, akkor ezen összeget nem kell szerepeltetni az Ajánlati ár táblázat 2. sorában.

A kWh értéket 25 Ft/ kWh összeggel kell beszorozni és ennek eredményét kell az utolsó oszlopban szerepeltetni!

Itt kell szerepeltetni az oktatási költségeket és minden más nem részletezett költséget! Két oktató költségét csak akkor kell szerepeltetni, ha egyidejűleg két személy végzi az oktatást. „Az ajánlati ár tartalmazzon minden felmerülő költséget, ráfordítást (így a termék árát, az ajánlattétel, a csomagolás és szállítás költségeit, a felmerülő adókat és illetékeket, oktatási költség, stb.).” A zárójelben szereplő felsorolás nem teljes körű, ebbe beletartozik az ott fel nem sorolt más költség is. Az oktatást (tájékoztatást) az Ajánlattevő az alvállalkozói, a szállítást, a képzést végző cégek/személyek részére nyújtja. Az oktatás itt használ értelme nem azonos a „11.14. Üzemeltetési költségek” –nél  használt fogalommal, mely esetben a képzést a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő dolgozói részére végzi.

Az "1. Ajánlati ár táblázat" "Fenntartási, üzemeltetési és létesítési költségek" sorába kell beírni az összegeket.

4.1. Bírálati részszempont, fordított arányosítás!

4.2. Bírálati részszempont, egyenes arányosítás!

4.3.Bírálati részszempont, fordított arányosítás!

4.4. Bírálati részszempont, fordított arányosítás!

Ebben az esetben a lehető legenyhébb követelményt írtuk elő. Valójában a hivatkozott szabvány explicite nem ír elő követelményt a maximálisan mérhető dózisra vonatkozólag, viszont a lineáris tartomány felső határának követelménye 1 Sv, amiből következik, hogy a mérési tartomány felső határára >=1 Sv adódik. Ugyanakkor az IEC 61066 Ed2.0 szabvány támaszt explicit követelményt, ez 10 Sv (ld. IEC 61066 ed2.0, 7.2. alfejezet, illetve 6. fejezet „Table 4”).

Az Ajánlatkérő az akkreditált dozimetriai szolgáltatással kapcsolatos egyéb tevékenységeinek (pl. doziméter küldemények összeállítása, érkeztetése, eredményközlés, munkahelyi és hatósági kivizsgálási eljárások lebonyolítása, általános adminisztráció), valamint az országos dozimetriai nyilvántartási feladatainak ellátása (az összes besugárzási útvonalból származó foglalkozási sugárterhelés ellenőrzése, dózisútlevelek kiállítása és fogadása, közreműködés a korkedvezményes szolgálati idő megállapításában, stb.) megköveteli, hogy a doziméterek kiértékelési sebessége legalább 140 db doziméter / óra mértékű legyen.

E tétel értékét külön kell szerepeltetni, mivel ezek értékelése a dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatósága szempontnál kerül értékelésre!

4.6. Bírálati részszempont, fordított arányosítás!

4.7. Bírálati részszempont, egyenes arányosítás!

E tétel értékét külön kell szerepeltetni, mivel ezek értékelése a dozimetriai rendszer felhasználási területen való alkalmazhatósága szempontnál kerül értékelésre!

4.8. Bírálati részszempont, fordított arányosítás!

4.9. Bírálati részszempont, fordított arányosítás!

Üzemeltetési költségek 2.19 pontjában szereplő összegben kell szerepeltetni az itt megadott díjat!

60 hónapnál hosszabb időtartam nem adható meg!

Az Áfa összegével növelt érték!

Csak tájékoztató jellegű adat!

Az Áfa összegével növelt érték!

Csak tájékoztató jellegű adat!

A megfogalmazott követelmények közül  azokat kell alkalmazni, amelyek a feladatra értelmezhetőek!

A szerződéshez csatolni kell annak valamennyi szükségesnek ítélt mellékletét!

Az Ajánlattevőnek megfelelőt kell megjelölnie!

Kérjük, az adatok beírását!

A felolvasó lapon megjeölt értékkel egyező mértékben!

Nem kötelező adatot megjelölni, - nem tárgya a bírálatnak -  az érték max. 60 hónap lehet!

A Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról adatlapon is nyilatkozhatnak e körülményről.

Az ajánlatban vállalt időt kell megjelölni !

E pont csak abban az esetben alkalmazható, ha átépítésre is sor kerül!

Minden pontokkal vagy más jellel jelölt, vagy üres részre kérünk adatot közölni, amennyiben a szerződésre az adat értelmezhető!

A mellékletek listája a szerződés tartalma szerint változhat!

A Kbt. 99. §  (1)   bekezdése alapján, a szerződés e mellékletének tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott bírálati szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

Kbt. 99. §  (1) bekezdés alapján a 305. § (6) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének esetére az ajánlatkérő részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat.

SZÁLLÍTÓ-nak kell a szerződés e mellékeletéhez csatolnia a hibabejelentő lapot!

SZÁLLÍTÓ-nak a szerződés e mellékeletéhez  kell csatolnia a karbantartási és javítási feltételeit.

Az átalakítási munkákra és a tervezésre a SZÁLLÍTÓ köti meg a szerződést, mely szerződések Ajánlatkérő által elvárt szövegét tartalmazza a csatolt két szerződés minta

Átalakítások költségvetése  adatlapon  megjelölt összeget kell szerepeltetni!

A próbaüzem sikerét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által a mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény értelmében a Rendszerre kiadott hitelesítési bizonyítvány igazolja.

Kérjük, az adatok beírását!

A terv tartalmát a tervezési szerződés határozza meg.

Az Ajánlattevő adatait kell megadni!

A Rendszer elhelyezési terveÁtalakítások vállalásaÁtalakítások költségvetésea melléklet tartalma a táblázatokban rögzített adatok!

Amennyiben szükséges!

A próbaüzem sikerét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által a mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény értelmében a Rendszerre kiadott hitelesítési bizonyítvány igazolja.

Kérjük, az adatok beírását!

Az Ajánlat mellékletei: az ajánlattevő által az beszerzéshez kapcsolódó és szükségesnek ítélt egyéb dokumentumok!

Letölthető : http://www.kozbeszerzes.hu//nid/ATU02b/lid/tablazat/pid/0/articleDisplay/oid/0/Article.380501/pid/1/ajanlasTajekoztatoList?filterajanlasTajekoztato_Tipus=tmutat&filterBlock_ajanlasTajekoztato=closed&filterajanlasTajekoztato_FilterActive=true&clearForm_ajanlasTajekoztato=true

A felsorolás nem teljes körű, nem tartalmazza a voantkozó szabványok és más, a beszerzés tárgyára vonatkozó előírásokat.