Barsai János, Ilyés Gyula, Kollár Tamás: A MEDICOR RÖNTGEN Kft. mérései röntgenberendezéseken a minőség és a biztonság érdekében

A szimpózium első részében, 2003 őszén vázoltuk az IEC TC 62 (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 62-es számú Műszaki Bizottsága) által kidolgozott orvostechnikai szabványok szerepét és jelentőségét a röntgenberendezések tervezésében, gyártásában, gyári vizsgálatában és a független tanúsító szervezetek által végzett mérésekben, illetve a kiadott tanúsításokban. A jelenlegi előadásunkban a gyártásban lévő egyik szokványos komplett röntgenberendezésünkön, illetve annak alegységein bemutatjuk, hogyan alkalmazza a Medicor Röntgen Kft. ezen szabványok előírásait a vizsgálatokban és a mérésekben a minőség és a biztonság érdekében.

Ábrákon mutatjuk be az alábbiakat:

- EMERIX 100 kHz-es, 50 és 65 kW-os röntgengenerátorunk villamos szilárdsági vizsgálatát, földelési ellenállás és a szivárgó áram mérését az IEC 60601-1, azaz az MSZ-EN 60601-1 szerint.

- A Varian (USA) röntgencső fűtésének, anódforgatásának ellenőrzését és a röntgencső formázását.

- A röntgengenerátor méréseit az IEC 60601-2-7, azaz az MSZ-EN 60601-2-7 szerint (kV, mA, mAs, idő) a Dynalyzer (USA gyártmány) mérőberendezéssel.

- A röntgenképerősítő csövet a Thales cégtől vásároljuk, de kompletten mérjük be a monitorral és az egyéb kiegészítő egységekkel. Az új, 1kx1k digitális rendszerünkre (Titan) is elkészültek a vizsgálati előírások.

- A MEDITEL 90/30 távirányításos vizsgálószerkezet villamos szilárdsági vizsgálatát, földelési ellenállás és szivárgó áram mérését az IEC 60601-1, azaz az MSZ-EN 60601-1 szerint.

- Az EMERIXTEL komplett röntgenberendezés végbemérési utasítását, felsorolva a tartalmat, esetleges revíziókat, a komplett berendezés alkotóelemeit, a mérőeszközöket, a vizsgálatokat az IEC 60601-1, azaz az MSZ-EN 60601-1 szerint. Végzünk felezőérték (HVL) mérést, mérjük az FDA (USA) előírás szerinti átvilágítási maximális dózist, ellenőrizzük az ABS átvilágítási dózisautomatát, valamint az AEC felvételi automatikát.

Ismertetjük a típusméréseket, amelyeket egy független szervezet, a MEEI végzett el a vonatkozó szabványok szerint, az OSSKI méréseit az IEC 60601-1-3 és az IEC60601-2-7 szerint, ÁNTSZ-OTH minősítéseit, az ORKI mint notified body auditálási eljárásait és minősítéseit az ISO 9001, ISO 13485 és az MDD (EU direktíva) szerint és így a berendezéseink CE jellel vannak ellátva.

Végül ismertetjük az IEC TC 62 és a CENELEC TC 62 közös szavazásait: ezért a szabványok általában azonosak a TC 62-ben a két szervezetnél. Mivel Magyarország EU tag, ezért a szabványokat MSZ EN jelzéssel adja ki a Magyar Szabványügyi Testület.