# Röntgenberendezéseken végzendő mérések
a minőség és a biztonság érdekében II.

Az Innomed Medical Rt. minőségellenőrző mérései

Szalai György

röntgenfejlesztés vezető

Innomed Medical – Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Rt.

Az Innomed Medical Rt 16. éve aktív résztvevője a magyar orvostechnikai iparnak. Termékeink túlnyomó része export piacokon kerül értékesítésre (jelenleg 106 országba szállítunk) így számunkra létkérdés a megfelelő, egyenletes, jó termékminőség biztosítása. Természetesen mi sem gyártunk „tökéletes” készülékeket, de folyamatos fejlődéssel igyekszünk közelíteni a mind magasabb minőségi színvonal fele. 1996 óta rendelkezünk ISO9001 minősítéssel, mely a teljes cégműködést meghatározza. 1999 óta alkalmazunk integrált számítógépes vállalatirányítási rendszert (Maconomy, Axapta).

Diagnosztikai röntgenkészülékek területén teljeskörű tevékenységet végzünk a fejlesztés-gyártás-kereskedelem-szerviz egészét átfogva. Mivel itt nagy kockázatú, elsősorban IIB besorolású  orvosi készülékekről van szó, ezért az egész folyamatláncolatot az MSZ EN ISO 14970:2003 (Kockázatirányítás alkalmazása orvostechnikai eszközökre) eljárásainak megfelelően dolgoztuk ki. A minőségbiztosítási rendszerünket úgy építettük fel, hogy a láncolat minden egyes tagja megfelelő alapot szolgáltasson a ráépülő következő tag minőségének biztosítására illetve minden egyes tagból visszacsatolás keletkezik az őt megelőző fele a folyamatos ellenőrzés és korrekció érdekében.

A saját gyártású röntgen berendezéseken elvégzett méréseket 3 nagy csoportba oszthatjuk:

- Típusvizsgálati mérések

- Széria mérések

- Egyedi mérések

A típusvizsgálati mérések körébe tartoznak a berendezés megtervezése során elvégzett házi- illetve a forgalombahozatalhoz szükséges hatósági vizsgálatok. Ezeket csak egyszer kell elvégezni és a gyártás illetve forgalmazás során nem kell megismételni (kivéve, ha valamely hatósági engedély lejár vagy ha módosulás történik a berendezésben). Ilyenek:

- Túlterhelési és élettartam tesztek

- Villamos biztonságtecnika (szivárgóáram, szigetelés vizsgálat) MSZ EN 60601-1 szerint

- EMC vizsgálatok (vezetett- és sugárzott zajkibocsájtás, vezetett- és sugárzott zajokkal illetve abnormitásokkal szembeni immunitás) MSZ EN 60601-1-2 szerint

- Röntgen paraméterek (pontosság, linearitás, állandóság) MSZ EN 60601-2-7 szerint

- Környezeti paraméterek (klímateszt, párásság, rázás, ejtegetés) MSZ EN 60068-2 szerint

- Sugaras rendszerteszt MSZ EN 60601-2-7 szerint

A szériamérések az egyes gyártási szériák során véletlenszerűen kiválasztott darabokon ismételten elvégzendő vizsgálatok. Ilyenek:

- Klímateszt

- Állandósági teszt

Az egyedi mérések minden egyes legyártott berendezésen külön-külön elvégzendő vizsgálatok. Ezt tekintsük át a röntgen generátor gyártási folyamatának végigkísérésével.

Röntgen generátor gyártás:

A gyártás az Axapta számítógépes vállalatirányítási rendszer elektronikus adatbázisában tárolt adatok alapján történik (BOM, műveletek, bemérési utasítások). Ez végzi az előzetes gyártási terv alapján a szériaindításokat, az anyagbeszerzés ütemezését, a gyártásközi részfolyamatok követését, a mérési dokumentumok letárolását, automatikusan biztosítja a kritikus anyagok nyomonkövetését. A gyártás teljes folyamatában vonalkódos regisztrációt használunk.

A gyártott termék egyenletes minőségét a gyártás különböző szakaszaiban végzett folyamatos ellenőrzések illetve mérések biztosítják. Ezek sorrendben a következők:

- Beérkező kritikus anyagok ellenőrzése:

  - idegenáru átvételi utasítás szerinti ellenőrzés

  - regisztrálás

- Saját gyártású trafók és fojtók ellenőrzése

  - átütés vizsgálat (1.5 kV-2.5kV)

  - áttétel ellenőrzés

  - funkcionális teszt

- Beültetett NYÁK-ok ellenőrzése:

  - tűs automata kártyateszter (flying tester)

  - vizuális ellenőrzés (nagyfesz NYÁK-ok „gömbforrasztása”)

- NYÁK-ok bemérése, jusztírozása:

  - programozott célautomata bemérés számítógépes riporttal

  - kézi bemérés cél-mérőkészülékekkel

- NYÁK-ok MEO elektromos biztonságtechnikai ellenőrzése:

  - átütés vizsgálat (1.5kV-2.5 kV)

  - szivárgó áram mérés

- Előszerelt részegységek (hálózati szűrő, betáp panel, kondipakk) ellenőrzése

- Szerelt nagyfesztank száraz mérése (40kV-ig, NEBC-20 célműszerrel):

  - fűtőtranszformátorok ellenőrzése

  - munkahelyváltó ellenőrzése

  - nagyfesztrafó áttétel ellenőrzése

  - nagyfesztrafó asszimetria ellenőrzése

- Nagyfesztank olajozás utáni mérése (40-180 kV-ig, NEBC-20 célműszerrel):

  - fűtőtranszformátorok ellenőrzése

  - munkahelyváltó ellenőrzése

  - kV és mA feedback jelek ellenőrzése

  - nagyfesz szigetelés ellenőrzése (150kV/15 perc, 180kV/3 perc)

  - asszimetria ellenőrzés

  - átütés vizsgálat (1.5 kV)

  - földelési ellenállás mérés

  - szivárgóáram mérés

- Szerelt generátor bekapcsolás előtti MEO ellenőrzése:

  - huzalozás kicsengetése

  - rögzítések ellenőrzése

  - konfiguráció

- Generátor elektromos élesztése (Toroid trafóval, BA07 teszterrel):

  - funkcionális ellenőrzés (anódforgatás, fűtésszabályozás, I/O jelek)

  - időzítések beállítása

  - rezonancia kihangolás

  - védelmek ellenőrzése

- Generátor műcsöves ellenőrzése (0-40kV közt, TT40F műcsővel):

  - a kV szabályozás működésének ellenőrzése

- Sugaras ellenőrző mérések „Nagyfeszültségű tápegység” esetén (Dunlee PX1436 tesztcsővel, Dynalyserrel, oszcilloszkóppal):

  - alapfűtés és anódforgatás ellenőrzése

  - kV és mA visszamérés kalibrációja Dynalyser-hez

  - kV felfutás és túllendülés ellenőrzése, jusztírozása

  - kV asszimetria ellenőrzése

  - kV hullámosság ellenőrzése, jusztírozása

  - pontosság ellenőrzése (kV, mA, sec, mAs)

  - ellenőrzés max. kimenő paraméterekkel (kV, mA, mAs, kW)

  - átvilágítási üzemmód ellenőrzése (ha fluorós a generátor)

  - 2. munkahely ellenőrzése (ha 2 munkahelyes a generátor)

  - 1 fázisú betápról ellenőrzés (ha 1/3 fázisú a generátor)

- „Nagyfeszültségű generátor” esetén további mérések:

  - AEC és interface funkciók ellenőrzése

  - ABS ellenőrzése (ha fluorós a generátor)

  - vezérlőpult és fluoro remote ellenőrzése

- MEO elektromos biztonságtechnikai mérések (IEC 601-1):

  - átütés vizsgálat

  - szivárgóáram mérés

  - földelési ellenállás mérés

- MEO utáni működőképesség ellenőrzés:

  - funkcionális ellenőrzés

  - pontosság ellenőrzése

- „Röntgen generátor” esetén további mérések:

  - röntgen cső(vek) kalibrációja

  - AEC(k) hozzálövése (ha AEC-vel rendelték)

  - pontosság ellenőrzése (kV, mA, sec, mAs)

- Csomagolás előtti MEO ellenőrzés:

  - checklista alapján tartozékok ellenőrzése

  - minőségi bizonyítvány kitöltése, amit megkap a vevő (magyar + angol)

A fenti felsorolásból is látszik, hogy milyen sok és szerteágazó ellenőrzést illetve mérést kell elvégezni a röntgen generátor gyártása közben ahhoz, hogy biztosítani lehessen a végtermék egyenletes minőségét és a szabványoknak illetve a specifikációnak való megfelelést. Természetesen a sugaras mérések csak megfelelően kialakított és érvényes sugaras engedállyel rendelkező munkahelyen, megfelelően kiképzett és érvényes sugaras engedéllyel rendelkező dolgozók által végezhetők, szigorú ellenőrzés mellett.

A mérésekhez illetve ellenőrzésekhez használt műszerek (a felsorolás nem teljes, csak tipizáló):

- Részben saját tervezésű és gyártású célkészülékek, pl.:

  - NEBC-20 és NEBC-50 nagyfrekvenciás mérőtápok

  - TT40F nagyfeszültségű műterhelés

  - BA07 teljesítmény rezonancia mérő

  - HVT500 nagyfesztekercs ellenőrző

- Részben vásárolt programozható/betanítható processzoros vezérlésű célteszterek, pl:

  - flying probe

  - kártya- és részegységteszter PLC

- Részben kalibrált gyári mérőkészülékek pl.:

  - Dynalyser invasive és Gammex noninvasive nagyfeszültségű mérőkészülékek

  - HP54645A, Tektronix TDS210, Hameg HM 205-2 digitális tárolós oszcilloszkópok

  - Hameg HM8030-5 induktivitás mérő

  - Rhode&Schwarz EMC mérő

  - Fluke true RMS mérő DVM

  - RFT WIP6 szigetelés vizsgáló

Összegzésként annyi elmondható, hogy a röntgenberendezés fejlesztés és gyártás a legbonyolultabb és legigényesebb folymatok egyike. Nem véletlen, hogy annyi szabványnak és előírásnak kell megfelelnie mind a fejlesztést- és gyártást végző vállalatnak, mind a fejlesztési- és gyártási folyamatoknak, mind magának a gyártott terméknek. A mai igen erős piaci versenyfeltételek közt csak egy magas műszaki és szervezési körülmények közt működő cég keretei közt, csak a precízen megtervezett és a fejlesztés-gyártás egészét átfogó folyamatos minőségellenőrző mérések segítségével lehet megfelelő technikai színvonalú, nemzetközileg is versenyképes röntgen berendezéseket előállítani. A színvonal és minőség fokozása, a műszaki paraméterek folyamatos javítása pedig nem csak cél, de egyenesen létfeltétel a piacon való megmaradáshoz.

Budapest, 2005. június 07.				Szalai György